Oznaczenie sprawy: PUB/16-2014/DOP-a                                               Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do selektywnego wodorownia światłowodów klasycznych i mikrostrukturalnych dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

CPV:    38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Urządzenie umożliwiające dyfuzję wodoru do szkła krzemionkowego. Komora ciśnieniowa o objętości nie większej niż 2 cm3 i długości nie większej niż 100 mm, wykonana ze stali szlachetnej, posiadająca standardowe przyłącza gazowe ¼ cala. Uszczelnienia przyłączy PTFE. Temperatura prowadzenia procesu do 2400oC (od temperatury pokojowej). Grzałka wolframowa umożliwiająca równomierne (po promieniu) ogrzewanie światłowodu, pracująca w atmosferze ochronnej (argon lub azot o czystości nie większej niż 6.0). Szerokość strefy grzejnej nie większa niż 5 mm. Czas nagrzewania nie większy niż 20 s. Ciśnienie pracy nie większe niż 1 atm. Pozycjonowanie światłowodu względem strefy grzejnej z dokładnością poniżej 1 mikrometra (w trzech płaszczyznach). Mocowanie światłowodu nie powinno powodować wzrostu strat optycznych nie więcej niż 0,2 dB.

Gwarancja na urządzenie: minimum 12 miesięcy

Gwarancja na element grzejny: minimum 6 miesięcy