OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i  badawcza

- 30213000-5 – komputery osobiste;

- 30231300-0 – monitory ekranowe

Część 1: Dostawa systemu chromatografii niskociśnieniowej

System chromatografii niskociśnieniowej o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| System chromatografii niskociśnieniowej | 1. System wyposażony w pompę membranową o co najmniej poniższych parametrach: a. regulowany zakres przepływu przynajmniej od 0,1 do 40 ml/min w krokach co najwyżej 0,1 ml/min; b. zakres ciśnienia przynajmniej od 0 do 1 MPa; c. programowalny limit ciśnienia maksymalnego; d. zdolność pompowania cieczy o lepkości przynajmniej do 10 cP 2. System musi posiadać przepływowy detektor UV z lampą rtęciową umożliwiający ciągłe monitorowanie przy przynajmniej jednej długości fali, w zestawie przynajmniej 280nm i 254 nm. 3. Zakres absorbancji przynajmniej 0,01-2AU 4. Liniowość przynajmniej poniżej 3% do 2AU przy 254nm i przynajmniej poniżej 5% do 1AU przy 280nm 5. Poziom szumów co najwyżej 40 x10 -6AU 6. Stopień „płynięcia" linii podstawowej co najwyżej 100X10 -4 AU 7. System musi być wyposażony w kolektor frakcji pozwalający na zbieranie frakcji przynajmniej do probówek typu Eppendorf (95 sztuk) lub równoważnych oraz probówek 12mm oraz probówek 18mm. a. umożliwia synchronizacje zmiany probówek z częstotliwością kroplowania celem uniknięcia utraty preparatu b. system umożliwia zaprogramowanie opóźnienia między monitorem UV a kolektorem frakcji celem umożliwienia uzgodnienia znaczników frakcji na chromatogramie z odczytem absorbancji, przewodnictwa i pH c. umożliwia zbieranie frakcji o objętości od poniżej 51 µl do powyżej 49ml d. kolektor wyposażony w detektor szczytów e. automatyczny zawór przełączający między kolektorem a pojemnikiem na odpady 8. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie przynajmniej 1 MPa 9. Długość ścieżki optycznej maksymalnie 2mm 10. Musi posiadać przepływowy detektor przewodnictwa w zakresie od 1 µS/cm do 999.9 mS/cm umożliwiający ciągłe monitorowanie tego parametru, m.in. do kontroli gradientu podczas chromatografii jonowymiennej 11. System musi umożliwiać przyłączenie opcjonalnej przepływowej elektrody pH zapewniającej ciągłe monitorowanie tego parametru zakresie 0-14 z dokładnością przynajmniej 0,1 jednostki pH a. system zostanie wyposażony w elektrodę pH z komórką przepływową i uchwytem System musi posiadać automatyczny zawór iniektora pozwalający na wstrzykiwanie objętości w zakresie od 100 µl do 50 ml Wraz z systemem dostarczane musi być przynajmniej pięć pętli do ładowania próbek o objętościach 100 µl, 500 µl, 2ml, l0ml, 50 ml System musi posiadać zawory i mieszalnik gradientów o objętości 2ml zapewniający precyzyjne dynamiczne mieszanie gradientów System musi posiadać ośmiodrożny zawór do automatycznej selekcji buforów Wbudowana klawiatura i wyświetlacz odporne na zachlapanie System powinien być bezpieczny i neutralny dla środowiska, kompatybilny z biopreparatami białkowymi, pozwala zachować aktywność białek System musi pozwalać na zaprogramowanie przynajmniej 40 różnych przebiegów badań System przystosowany do działania z niskociśnieniowymi kolumnami szklanymi System musi zawierać pre-instalowane, zoptymalizowane protokoły dla standardowych aplikacji takich jak: wymiana jonowa, odsalanie, interakcje hydrofobowe oraz chromatografia powinowactwa 21. System musi posiadać możliwość rozszerzenia o zawory umożliwiające bezobsługowe, dwuetapowe oczyszczenie 22. System musi mieć możliwość użytkowania w temperaturach od 4 do 40°C przy wilgotności od 10-95% 23. Zasilanie 230V/ AC 24. System musi być kompatybilny z buforami na bazie wody 25. Musi posiadać minimum jedno łącze RS232 do akwizycji danych 26. Musi posiadać dwa uchwyty do mocowania kolumn, wraz z systemem dostarczony musi być uchwyt do kolumn długich i krótkich 27. Wraz z systemem dostarczony musi być zestaw zapasowych wężyków i adapterów do montowania kolumn i peryferiów 28. Masa maksymalnie do 20 kg 29. Wymiary maksymalne 400x500x600mm (szerokość x głębokość x wysokość) 30. System musi zwierać oprogramowanie umożliwiające archiwizację i obróbkę danych zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności: a. oprogramowanie do zbierania, przechowywania i analizy danych (m.in. absorbancja, przewodnictwo, pH, temperatura, ciśnienie, punkt iniekcji, początek i koniec każdej frakcji) umożliwia zbieranie i wyświetlanie danych na monitorze opisanym w punkcie w czasie rzeczywistym; b. oprogramowanie działające w systemie operacyjnym Windows, pozwalające na profesjonalną ocenę chromatogramu oraz analizę danych - m.in. generowanie automatycznych raportów; c. oprogramowanie musi posiadać minimum takie funkcje, jak: monitorowanie UV oraz gradientów, detekcję wartości szczytowych, integrację, nakładanie chromatogramów i in.; d. pliki wyników powinny zawierać całkowity przebieg badania, wraz z opisem metody, danymi krzywych, dziennikiem badania i umożliwiać przygotowanie specjalistycznego raportu. 31. Znaczniki frakcji muszą pozwalać na identyfikację frakcji i wartości szczytowych: System musi zawierać osobną jednostkę do monitorowania i archiwizacji danych która charakteryzuje się następującymi parametrami: a. zapewnia obsługę oprogramowania wymienionego w punkcie 30 b. posiada wydajność obliczeniową nie gorszą niż 6568 pkt według testu Passmark CPU Mark c. przynajmniej jeden dysk o pojemności minimum 500 GB d. pojemność zainstalowanej pamięci - przynajmniej 4 GB e. zainstalowane sterowniki dysków - przynajmniej 4xSATA f. maksymalna ilość pamięci - przynajmniej 32 GB g. maksymalna możliwa do zainstalowania ilość banków pamięci - przynajmniej 4sztuki h. wydajność grafiki - wydajność nie gorsza niż 330 pkt według testu Videocard Passmark i. posiada przynajmniej 4 porty USB 3.0 j. j. posiada przynajmniej 1 portRJ-45 k. posiada przynajmniej jeden napęd DVD+/- RW Super multi Dual Layer 1. l. posiada zainstalowany system Windows 7 Professional lub równoważny, system równoważny musi zapewniać obsługę posiadanego przez zamawiającego systemu SAP m. posiada mysz i klawiaturę n. posiada monitor LCD LED o następujących parametrach minimalnych: - przekątna ekranu min. 19 cali - wielkość plamki maksimum 0,294 mm - technologia podświetlania LED - minimalna rozdzielczość 1280x1024 pikseli - maksymalny czas reakcji 5ms - minimalna jasność 250 cd/m2 - kąt widzenia poziomy minimalnie 170 stopni - kąt widzenia pionowy minimalnie 160 stopni - ilość wyświetlanych kolorów minimalnie 16,7 min - kontrast przynajmniej 1000:1 - posiada przynajmniej złącza 15-stykowe D-Sub, Dvi-D (z HDCP), DisplayPort |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Instalacja i pierwsze uruchomienie - Szkolenie dla 3 osób w dniu instalacji sprzętu - Gwarancja: minimum 12 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

*UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów  i dla każdej z kart graficznych winien być osiągnięty na dzień zamieszczenia na stornie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania ofert, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia zamieszczenia na stornie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania ofert dostępny jest na stronie: http://umcs.pl/pl/2014,3599.htm oraz pod załącznikami do SIWZ.

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów lub kart graficznych  niefunkcjonujących na rynku w chwili zamieszczenia na stornie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania ofert, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po zamieszczeniu na stornie internetowej Zamawiającego zaproszenia do składania ofert, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.

Część 2 : Dostawa wagi jubilerskiej z funkcją liczenia

Waga jubilerska z funkcją liczenia  o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Waga jubilerska z funkcją liczenia | Zakres pomiaru -200g Dokładność pomiaru: 0,001g Funkcja liczenia ( w proporcjach x 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 500) Funkcja tarowania Minimum podświetlany wyświetlacz z dużymi cyframi, Waga musi posiadać kalibrację Ręczne włączanie i wyłącznie Urządzenie musi posiadać wbudowaną poziomicę Waga musi dokonywać pomiaru w minimum takich jednostkach jak: g, ct, oz, lb Temperatura pracy urządzenia – w zakresie od 10 0C do 400 C Waga musi posiadać znak zgodności z normami CE Platforma wagi z plastikową pokrywą, otwierana do góry Zasilanie – zasilacz zewnętrzny 230V/7,5V (dostarczany wraz z urządzeniem) lub wymienialna bateria 9V |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 3 : Dostawa wytrząsarki o ruchu drgającym do probówek

Wytrząsarka o ruchu drgającym do probówek  o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wytrząsarka o ruchu drgającym do probówek | Wytrząsarka o ruchu drgającym o następujących parametrach: - mieszanie próbek w różnego rodzaju probówkach - zakres pracy w temperaturze od +40 C do 650 C - urządzenie musi posiadać możliwość przełączania w tryb dotykowy lub pracy ciągłej - prędkość regulowana analogowo poprzez pokrętło w zakresie od 0 do 2,850 rpm - urządzenie musi posiadać możliwość dołączania przystawek - przystawka wymienna na 1 microplate 64x0,2ml lub 8x2ml tube strip - przystawka wymienna na 8x15ml i 8x12/13mm diameter tubes - przystawka wymienna na 24x1,5/2,0ml tubes, 24x0,5ml tubes i 32x0,2ml - urządzenie musi być zasilane poprzez prąd 230V/50Hz |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 4 : Dostawa zestawu do elektroforezy poziomej

Zestaw do elektroforezy poziomej o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Zestaw do elektroforezy poziomej | - Aparat do elektroforezy poziomej o wymiarach maksymalnie 11 cm x 25 cm - Dwie rynienki do wylewania żeli o wymiarach nie większych niż 7 cm x 7 cm oraz 7 cm x 10 cm - Dwa grzebienie 1,5 mm ( 1 sztuka 15-dołkowy i 1 sztuka 8-dołkowy) - Stolik do wylewania żeli w komorze elektroforetycznej |
| Zestaw do elektroforezy poziomej | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |