Oznaczenie sprawy: PUB/23-2014/DOP-a			                                 Lublin, dn. 06.08.2014r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie, zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2014 Rektora UMCS z dnia 16 kwietnia 2014r., tj. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, do Zamawiającego w dniu 06.08.2014r. wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Dot. Część 6 – dostawa pieca  rurowego

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści piec rurowy o długości rury/komory pieca 500 mm, długości strefy grzania 400 mm oraz długości strefy stałej temperatury 130 mm a także o szerokości zewnętrznej (bez statywu) 292 mm spełniający pozostałe wymiary zewnętrzne wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza piec o proponowanych parametrach .

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści piec rurowy o długości rury/komory pieca 500 mm, długości strefy grzania 250 mm oraz długości strefy stałej temperatury 80 mm a także o szerokości zewnętrznej (bez statywu) 292 mm spełniający pozostałe wymiary zewnętrzne wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z takiego rozwiązania.

Odpowiedź

Nie.  Długość strefy grzejnej  o stałej temperaturze do planowanych badań powinna wynosić ok. 100 mm.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści piec o mocy 1,3 KW? Jeśli nie,  proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści piec z czujnikiem temperatury typu S. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Nie.  Zgodnie z  wiedzą Zamawiającego czujnik temperatury typu S jest mniej dokładny przy temperaturze ok. 1000 - 1150 C, a w takich temperaturach planowane jest wykorzystywanie pieca. W związku z tym, nie będą mogły być osiągnięte precyzyjne wyniki  potrzebne do planowanych badań.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści piec ważący 22 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający rezygnuje z pieca o mniejszej wadze.

Odpowiedź

Tak.  Zamawiający dopuszcza piec o proponowanej wadze.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- a/a