OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i  badawcza

Część 1: Dostawa pompy laboratoryjnej do cieczy z mikroprocesorowym sterownikiem

Pompa laboratoryjna do cieczy z mikroprocesorowym sterownikiem o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Pompa laboratoryjna do cieczy z mikroprocesorowym sterownikiem | 1. Napęd: - szybkość przepływu: w zakresie od 0,05 do 100cm3/min - rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1ml/min - prędkość obrotowa: w zakresie od minimum 0,02 do 100 obr/min, regulowana - regulacja obrotów silnika: dokładność nie gorsza niż 0,1% - zapewnione dozowanie dawki (pulsowe) z zadanym interwałem czasowym - objętość dawki: regulowana w zakresie od 0,001cm3 do 9999 cm3 2. Wyświetlacz: - cyfrowy wyświetlający: - rodzaj trybu pracy: dozowanie ciągłe/pulsowe - szybkość przepływu: w jednostkach cm3/min - prędkość: w jednostkach obr/min - kierunek przepływu 3. Głowica: - musi zapewniać pracę z wężykami o różnej średnicy - rotor z rolkami zapewniający stabilność przepływy z minimum 4 rolkami 4. Komunikacja z komputerem: - musi być zapewniona możliwość zdalnego sterowania funkcjami: - regulacja prędkości - start/stop - kierunek przepływu medium - wbudowany interfejs komunikacyjny 5. Zasilanie : - minimum 230V/50-60Hz 6. Wężyki: - odporne na działanie rozcieńczonych roztworów kwasów i zasad. w zestawie muszą być minimum dwa rodzaje wężyków: - typu L/S 13: minimum 15m - typu L/S 14: minimum 15m |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi zapewniająca normalne użytkowanie i konserwowanie urządzenia, dostarczona wraz z nim. W języku polskim lub angielskim, w wersji papierowej lub na nośniku CD - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Serwis pogwarancyjny przez okres minimum 60 miesięcy, liczony od daty zakończenia okresu gwarancyjnego |

Część 2 : Dostawa pehametru z sondą do pomiaru pH wraz z zestawem wzorców pH

Pehametr z sondą do pomiaru pH wraz z zestawem wzorców pH o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Pehametr z sondą do pomiaru pH wraz z zestawem wzorców pH | 1. Pomiar pH: - zakres : od -1.00 do 15.00 pH - rozdzielczość: nie gorsza niż 0,01 pH - dokładność: nie gorsza niż 0,01 pH 2. Kompensacja temperaturowa: - automatyczna: w zakresie od -50C do 1000C z krokiem 0,10C - ręczna: w zakresie od -50C do 1000C z krokiem 0,50C - kalibracja elektrody: ręczna i automatyczna - zakres nachylenia charakterystyki elektrody: od 85% do 105% - zakres błędu zera elektrody: od -30mV do 30mV - ręczna kalibracja z ręczną korekta bufora 3. Pomiar napięcia: - zakres: od -399.9 do 399.9 mV - rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1Mv - dokładność: niezgorsza niż ± (0.4mV + 0.1%w.m.) - zakres: od -2000 do 2000mV - rozdzielczość nie gorsza niż: 1 m/V - dokładność: nie gorsza niż ± (2mV + 0.1%w.m.) 4. Pomiar temperatury: - NTC (30kW): - zakres od -5.0 do 105.0°C, z rozdzielczością 0.1°C - dokładność: nie gorsza niż ± 0.2°C] - PTC: - zakres od -50.0 do 150.0°C z rozdzielczością 0.1°C - dokładność: nie gorsza niż ± (0.2°C + 0.5%w.m.) - PT100: - zakres od -100.0 do 399.9°C z rozdzielczością 0.1°C - dokładność: nie gorsza niż± (0.2°C + 0,5%w.m.) 5. Zakres automatycznego rozpoznawania sondy temperaturowej - zakres: od 00C do 500C 6. Zakres temperatur otoczenia podczas pracy: - zakres: od 00C do 500C 7. Zakres temperatur przechowywania: - zakres: od -200C do 600C 8. Zasilanie: - bateryjne 9. Waga: - maksymalnie do 500 g (łącznie z bateriami) 10. Wyświetlacz: - LCD alfanumeryczny - osłona zewnętrzna - szkło 11. Rejestracja wyników pomiaru 12. Urządzenie wodoszczelne 13. Wymagania dodatkowe: Do urządzenia musi być dołączony zestaw 3 wzorców pH: - wzorzec pH 4,01 (250C) -100ml - wzorzec pH 6,86 (250C) -100ml - wzorzec pH 9,18 (250C) -100ml |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 36 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 3 : Dostawa wytrząsarki o ruchu drgającym do probówek

Wytrząsarka o ruchu drgającym do probówek  o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Wytrząsarka o ruchu drgającym do probówek | Wytrząsarka o ruchu drgającym o następujących parametrach: - mieszanie próbek w różnego rodzaju probówkach - zakres pracy w temperaturze od +40 C do 650 C - urządzenie musi posiadać możliwość przełączania w tryb dotykowy lub pracy ciągłej - prędkość regulowana analogowo poprzez pokrętło w zakresie od 0 do 2,850 rpm - urządzenie musi posiadać możliwość dołączania przystawek - przystawka wymienna na 1 microplate 64x0,2ml lub 8x2ml tube strip - przystawka wymienna na 8x15ml i 8x12/13mm diameter tubes - przystawka wymienna na 24x1,5/2,0ml tubes, 24x0,5ml tubes i 32x0,2ml - urządzenie musi być zasilane poprzez prąd 230V/50Hz |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |