OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i detektorem fluorescencyjnym

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i detektorem fluorescencyjnym | Kompaktowy system UHPLC z detektorami o następujących parametrach: - zakres pH pracy systemu nie węższy niż od 1 do pH 13 - zakres ciśnień nie mniej niż 660 bar ( w zakresie przynajmniej od 0,0001 do 3 ml/min - zakres przepływów nie mniejszy niż: 0,0001 – 10ml/min - dokładność przepływu fazy ruchomej nie więcej niż: 1% - precyzja przepływu fazy ruchomej nie więcej niż: 0.06% pompa z gradientem minimum 4-składnikowym: - formowanie gradientu w zakresie co najmniej od 0 do 100% w krokach nie wyższych niż 0,1% - pulsacje w pompie tłoczącej eluenty nie większe niż 0,1MPa jednostka odgazowująca minimum 5-kanałowa: - objętość kanału w jednostce odgazowującej nie większe niż 400 µl wbudowany termostat na minimum 3 kolumny długości 30 cm lub na minimum 6 kolumn długości 10 cm - zakres temperatur w termostacie w zakresie nie węższym niż 10C poniżej temperatury otoczenia do minimum 85C wbudowany automatyczny podajnik próbek z możliwością stosowania zarówno fiolek jak i w opcji płytek MTP: - dokładność objętości nastrzyku nie więcej niż: 1% - zakres objętości nastrzyku nie węższy niż od: 0,1 do 50 µl, z możliwością rozszerzenia do 100 µl, 500 µl lub 2000 µl - współczynnik przeniesienia nie większy niż: 0,0025% - czas cyklu nastrzyku nie dłuższy niż 14 sekund - maksymalna ilość fiolek 2 ml mieszczących się jednorazowo w automatycznym podajniku nie mniejsza niż 215 fiolek - zakres termostatowania automatycznego podajnika nie węższy niż od 4 do 45C detektor UV-VIS matrycą diodową: - ilość elementów światłoczułych w detektorze DAD nie mniej niż 1024 diody - zakres spektralny nie węższy niż: 190-800 nm - rozdzielczość spektralna nie więcej niż: 1,4 nm - wielkość szczeliny: 1,2nm oraz 8 nm - rozdzielczość pikselowa nie więcej niż 0,6 nm/piksel - dokładność długości fali nie więcej niż 1 nm - poziom szumów nie więcej niż 3x10-6AU - dryft nie więcej niż 500x10-6AU/h - szybkość zbierania danych w detektorze DAD do minimum 100Hz - termostatowana optyka celi pomiarowej detektor fluorescencyjny: - zakres spektralny po stronie wzbudzania i emisji nie większy niż 200-750 - dokładność długości fali nie więcej niż 2 nm - powtarzalność długości fali nie więcej niż  0,2 nm - szerokość wiązki nie więcej niż 20 nm - automatyczne sprawdzanie dokładności nastawienia długości fali za pomocą dodatkowej lampy rtęciowej - czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) nie mniej niż 20 000:1 wg ASTM - programowanie w czasie zmiany długości fali wzbudzenia emisji w 32 krokach - możliwość pracy czterokanałowej - termostatowana cela pomiarowa w zakresie nie węższym niż od 10C poniżej temperatury otoczenia do 40C - częstotliwość zbierania danych nie mniej niż 100Hz - oprogramowanie w pełni sterujące systemem, umożliwiające zbieranie danych i obróbkę wyników, raportowanie. Oprogramowanie spełniające GMP, GLP - komputer sterujący systemem, - monitor minimum 24”. | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2: Stacja uzdatniania wody

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Stacja uzdatniania wody | Stacja uzdatniania wody o następujących parametrach: - stacja odwróconej osmozy do zasilania sterylizatora parowego ASL80 - wymiary gabarytowe: (SXWXG) 40x46x22cm (5%) - wydajność dostosowana do poboru wody przez sterylizator min. 6 l/h - stacja wyposażona w następujący filtry: 1. Filtr mechaniczny 10 µm – zewnętrzny 2. Filtr mechaniczny 5 µm – wbudowany 3. Filtr mechaniczny 1 µm –wbudowany 4. Filtr węglowy – wbudowany - możliwość instalacji stacji RO na ścianie - przewodność wody na wyjściu ze stacji maksymalnie 50n | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - montaż i podłączenie do będącego w użytkowaniu przez Zamawiającego sterylizatora - pierwsze uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania stacji z sterylizatorem parowym - instrukcja obsługi - gwarancja: minimum 12 miesięcy - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 3: Wzmacniacz spektrometryczny z dyskryminatorem w standardzie CAMAC - 3szt.

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wzmacniacz spektrometryczny z dyskryminatorem w standardzie CAMAC | Wzmacniacz spektrometryczny z dyskryminatorem w standardzie CAMAC o następujących parametrach: - zasilanie: +6V z kasety CAMAC - wyjście wzmacniacza: gniazdo typu Lemo - wzmocnienie : regulowane płynnie co najmniej w zakresie od 10 do 1000V/V - stałe czasu kształtowania impulsu wyjściowego w zakresie od 0,5 µs do 3µs interwał co najmniej 0,5µs - zakres analizowanych amplitud od 50 mV do 10V - nieliniowość całkowa wzmacniacza nie większa niż 0,3% - nieliniowość całkowa dyskryminatora nie większa niż 0,1% - czas martwy dyskryminatora: 1µs  0,2 µs | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… |