OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i  badawcza

Część 1: Dostawa destylarki elektrycznej 3 fazowej z kompletem węży przyłączeniowych

Destylarka elektryczna 3 fazowa z kompletem węży przyłączeniowych o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Destylarka elektryczna 3 fazowa z kompletem węży przyłączeniowych | Destylarka elektryczna 3 fazowa z kompletem węży przyłączeniowych o następujących parametrach: - wydajność destylatu minimum 5 dm3/h - zużycie wody maksymalnie 75 dm3/h - przewodność destylatu (przy temp. 250C) < 4,7 µS/cm - moc pobierania 3,6 kW - wymiary maksymalne: 335 mm x 331mm x 511mm - masa: maksymalnie 13 kg - zasilanie 3x400V - filtr mechaniczny |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Instalacja i pierwsze uruchomienie - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji w ramach, którego Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia minimum trzykrotnej kontroli jakości destylatu oraz konserwację (odkamienianie) odpowiednio po 3, 9 i 11 miesiącach użytkowania liczonego od daty instalacji. |

Część 2 : Dostawa wagi precyzyjnej

Waga precyzyjna o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Waga precyzyjna | Waga precyzyjna o następujących parametrach: - obciążenie maksymalne 1000g - obciążenie minimalne 20 mg - dokładność odczytu [d] minimum 1 mg - zakres tary 1000 g - powtarzalność 1,5 mg - liniowość  3 mg - czas stabilizacji maksymalnie 2s - wymiar szalki około 130x130 mm - dryft czułości 2 ppm / 0 w temperaturze +10 – +400C - temperatura pracy +10 - +400 C - zasilanie 12 -16 V DC - kalibracja zewnętrzna - wyświetlacz LCD (z podświetleniem) - interfejs 2xRS232, USB-A, USB-B, WiFi |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - instrukcja obsługi - gwarancja: minimum 12 miesięcy - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 3: Dostawa rotatora

Rotator o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Rotator | Uniwersalny rotator o trzech rodzajach ruchu (obrotowy jednostronny, dwustronny i wibracyjny), do wykorzystywania w procedurach laboratoryjnych, takich jak inkubacja i wzrost komórek, łagodna ekstrakcja, reakcje hybrydyzacji, wiązanie i przemywanie cząstek magnetycznych, homogenizacja itp. Parametry: - regulacja czasowa: 1min -24 godz. lub praca ciągła - maksymalne obciążenie: minimum 0,5kg - zasilanie prąd stały 12V Ruch obrotowy (jedno i dwustronny): - zakres prędkości 1- 10obr./min (co 1 obr./min) - Timer: 0-250s - kąt nachylenia: 1-900 (co 10) Ruch wibracyjny: - kąt nachylenia: 0,50 (krok co 10) Wyposażenie: - platforma typu PRS26 NA minimum 15 probówek o średnicy do 15 mmm ( 1,5 ml – 15 ml) - platforma do rotora na 5 probówek do 30 mm średnicy (probówki 50 ml) i 12 probówek do 15 mm średnicy (probówki 1,5/2/15ml) |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - instrukcja obsługi - gwarancja: minimum 12 miesięcy - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 4: Dostawa precyzyjnej wagi laboratoryjnej

Waga precyzyjna laboratoryjna o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Waga precyzyjna laboratoryjna | Waga precyzyjna laboratoryjna o następujących parametrach: - obciążenie maksymalne minimum 1000 g - obciążenie minimalne minimum 0,02 g - dokładność odczytu minimum 0,001 g - zakres tary -1000 g - powtarzalność 0,0015g - liniowość 0,003 g - wymiary szalki 128x 128 mm - czas stabilizacji maksymalnie 2s - dryft czułości 2ppm/0C w temperaturze +150 – +350C - temperatura pracy +100 - +400C - zasilanie 12 +16 V DC/2,1 A - kalibracja wewnętrzna (automatyczna) - wyświetlacz graficzny ( podświetleniem) - interfejs RS 232, USB - masa netto/brutto maksymalnie 4,5/6,5 kg - wymiary opakowania maksymalnie 470 x 380 x 336 mm |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - instrukcja obsługi - gwarancja: minimum 12 miesięcy - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |

Część 5: Dostawa generatora optycznego

Generator optyczny o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Generator optyczny | Optyczny generator światła przeznaczony do oświetlania próbek światłem z zakresu 3002200 nm, z możliwością selekcji konkretnej długości fali światła padającego z zakresu widma ciągłego z dokładnością do 1 nm i szerokością fali padającej nie większą niż 3 nm (FWHM piku) Szczegółowe parametry: Źródło światła - lampa Xe-Arc o mocy 300 W, - w obudowie z systemem chłodzenia zwiększającym efektywność operacyjną lampy, automatyczną blokadą zapobiegającą przegrzaniu lampy, adapterami niezbędnymi do zamontowania elementów optyki układu (m.in. kwarcowy kondensor F/1.3, fi=35mm, lampa); - obudowa powinna zawierać zapalnik, optykę zbierającą i kolimującą, reflektor przedni oraz zewnętrzny, - zasilacz do lampy z regulacją prądu: - napięcie sieciowe standardowe (od 100 do 240 V, 50-60 Hz); - dopuszczalny pobór mocy 500 VA; - płynna regulacja prądu w zakresie 6,5-16 A; - moc wyjściowa do 330 W; - okablowanie. - Układ soczewek (lub soczewka) ogniskujących, soczewka krzemionkowa o średnicy 38.1 mm. Monochromator o ogniskowej 150 mm, zmiennymi szczelinami wejściowymi i wyjściowymi w zakresie od 10 μm do 10 mm, rozdzielczości 0,3 nm przy zredukowanej szerokości szczeliny; dokładność dł. fali 0,3 nm, powtarzalność +/- 0,05 nm, prędkość zmiany dł. fali 1000 nm/s, możliwość montażu 2 siatek o wymiarach 84x68 mm (siatki opisano poniżej), interfejs USB wraz z oprogramowaniem sterującym pracą układu oraz sterownikami LabView umożliwiającymi samodzielne oprogramowanie pracy urządzenia. Układ optyczny umożliwiający zastosowanie filtrów, również programowalny. - Dwie siatki dyfrakcyjne, obejmujące pełen zakres długości fal w zakresie 300-2200 nm: - Siatka 1 obejmująca zakres widma od 300 nm do 1100 nm o maksimum przy 500 nm (1), liczba linii na mm: 1200. - Siatka 2 obejmująca zakres widma od 800 nm do 2400 nm o maksimum przy 1200 nm (2), liczba linii: 600/mm. - Filtry górno/dolnoprzepustowe o grubości 3mm i średnicy 25 mm - zgodnie z potrzebami układu. - Inne (nie uwzględnione szczegółowo) elementy optyki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu. Zestaw powinien być zmontowany i ustawiony na płycie nie większej niż 60x30 cm. Światłowód do przesyłania długości fal w zakresie 350-2200 nm w pełni kompatybilny z generatorem optycznym wykorzystywanym do oświetlania próbki. Dopuszczalne jest zastosowanie 2 światłowodów, ale z jednakowymi zakończeniami umożliwiającymi łatwą wymianę. Parametry: - długość: 1m, - średnica plamki: 8 mm, -adaptor/adaptory do wpięcia światłowodu w układ monochromatora |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - instrukcja obsługi - gwarancja: minimum 12 miesięcy - montaż, instalacja i pierwsze uruchomienie w miejscu użytkowania aparatury - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - wsparcie serwisowe ( pomoc telefoniczna i internetowa) przez okres min 5 lat. |

Część 6: Dostawa vortexu z wyposażeniem

Vortex o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Vortex z wyposażeniem | Vortex o następujących parametrach: Prędkość obrotowa w zakresie 0 - 2,850 rpm; - możliwość pracy dotykowej i ciągłej; - praca w temperaturze minimum od +40C do 650C - wymiary aparatu bez przystawek maksymalnie 14 x 16 x 13 cm; - waga aparatu bez przystawek maksymalnie 2,2 kg; Wyposażenie: - moduł umożliwiający dodatkowe wytrząsanie co najmniej 6 probówek 50 ml z niezależną regulacją obrotów; - przystawka na probówki 24 x 1,5/2,0 ml, 24 x 0,5 ml, oraz 32 x 0,2 ml; - przystawka na 1 mikropłytkę lub 64 x 0,2 ml probówki lub 8 x 0,2 ml probówki 4 na probówki 8x 15 ml oraz 12/13 mm średnic; - przystawka na probówki 6 x 50ml; - przystawka na probówki 20 x 1,5/2.0 ml, ustawione poziomo; - przystawka na probówki 4 x 15 ml, ustawione poziomo; - przystawka na probówki 2 x 50 ml, ustawione poziomo |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - instrukcja obsługi - gwarancja: minimum 12 miesięcy - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - czas reakcji serwisu maksymalnie 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki, - maksymalny czas naprawy 30 dni, okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia ) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego |

Część 7: Dostawa termomiksera z wyposażeniem

Termomikser o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Termomikser z wyposażeniem | Termomikser o następujących parametrach: - zakres regulacji temperatur od +50C powyżej t0 do 1000C; - dokładność temp. ≤±0,50C; - dokładność nastawy temp. 0,10C; - prędkość mieszania w zakresie minimum od 200 do 1500 obr/min; - amplituda ruchu 2mm; - programowany czas pracy od 1 min do 99:59 godz. praca ciągła, funkcja „krótkiego wytrząsania”; - czas grzania ≤ 20 min (od 20 do 1000 C); - wyświetlacz LCD; - panel sterowania klawiaturą membranową; - zabezpieczenie przed przekroczeniem zadanej temperatury, sygnał dźwiękowy zakończenia programu; - wymiary maksymalne (gł. x szer. x wys.) 250 -300 x 200-250 x 150-200 mm; - masa urządzenia maksymalnie 8kg; - zasilanie 230v; Wyposażenie: - dodatkowy termoblok na 35 probówek 1,5 ml typu Eppendorf, o maksymalnej temperaturze grzania 1000C |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - instrukcja obsługi - gwarancja: minimum 12 miesięcy - bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - czas reakcji serwisu maksymalnie 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki, - maksymalny czas naprawy 30 dni, okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia ) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego |

Część 8: Dostawa termostatu chłodząco-grzejącego

Termostat chłodząco-grzejący o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Termostat chłodząco-grzejący | Termostat chłodząco-grzejący o następujących parametrach: - temperaturowy zakres pracy od -250C do1500 C - kontrola temperatury w łaźni  0,020C w 700C w war. wg DIN12876 (łaźnia z wodą, bez zanurzonych obiektów, temp otoczenia 200C) - moc grzania minimum 1,3 kW - moc chłodzenia minimum 0,3 kW w 200C - otwór łaźni minimum 300 x 350 mm - objętość łaźni w zakresie od 14 do 20l - głębokość łaźni 160 mm - użyteczna głębokość łaźni 140 mm - pompa, maksymalne tłoczenie minimum 22 l/min, 0,55 bar - wymiary maksymalne 350 x 570 x 624 - nipple 13 mm - waga maksymalnie 37,5 kg - możliwość napełniania termostatu cieczą palną - termostat chłodząco-grzejący z łaźnią wykonany ze stali nierdzewnej - wyjście cyrkulacyjne do termostatowania obiektu zewnętrznego - pompa tłocząca o minimum sześciostopniowej regulacji mocy - wyświetlacz typu TFT LCD, - wprowadzanie parametrów sterowania za pomocą klawiszy dotykowych i kursora - jednoczesne wyświetlanie aktualnej i nastawianej temperatury z rozdzielczością minimum 0,010C - zabezpieczenie przed przegrzaniem i zbyt niskim poziomem cieczy w łaźni - interfejs z minimum miniUSB - system chłodzenia z automatycznie sterowanym kompresorem |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |