OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 1: Komora wilgotna

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Komora wilgotna | Komora wilgotna na 20 szkiełek mikroskopowych o wymiarach 25 mm x 27 mm na dwóch oddzielnych uchwytach każdy na 10 szkiełek wyposażony w pokrywę oraz z możliwością nachylenia o 450C. Wymiary maksymalne 320 mm x 260 mm x 110 mm. | ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 6 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 2 : Mieszadło mechaniczne ze statywem

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło mechaniczne ze statywem | Mieszadło mechaniczne ze statywem do pracy ciągłej, ze sterowaniem cyfrowym oraz cyfrowym odczytem szybkości obrotowej i czasu pracy o następujących parametrach: - zakres szybkości obrotowej: minimum 10—6000 obr./min - moment obrotowy: 600 Ncm - dokładność ustawienia i odczytu szybkości obrotowej: +/- 1 obr. /min - błąd regulacji szybkości obrotowej maksimum 3% - dopuszczalna lepkość roztworu: od 1000 do 100 000mPas - objętość mieszanego roztworu do 200dm3 w odniesieniu do lepkości wody - zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem przy wzroście lepkości roztworu lub zablokowaniu mieszadła - uchwyt do mieszadeł z możliwością użycia mieszadeł o średnicy trzpienia w zakresie 1-10 mm - mikroprocesor umożliwiający programowanie czasu pracy i prędkości obrotowej - wyświetlacz cyfrowy - statyw | ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Serwis pogwarancyjny | ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 3: Wyparka próżniowa rotacyjna z pompą

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wyparka próżniowa rotacyjna z pompą | Wyparka próżniowa rotacyjna składająca się z wyparki próżniowej rotacyjnej, łaźni wodno-olejowej, kontrolera próżni oraz membranowej pompy próżniowej chemoodpornej. Wyparka próżniowa rotacyjna o następujących parametrach: - Konfiguracja szkła: Chłodnica pionowa ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium chłodzące oraz źródło próżni. - Sterowanie: Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na słupku powyżej kolby destylacyjnej w celu ergonomicznej obsługi wyparki (brak możliwości przypadkowego zachlapania). - Powierzchnia kondensacji: nie mniej niż 1460cm2. - Mocowanie kolby destylacyjnej: System Combi-clip z wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej. - Rurka wyparna: Szklana ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem dostosowanym do współpracy z Combi-clipem. - Napęd: Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej sterowany elektronicznie. - Podnoszenie kolby: Elektryczne, automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w przypadku zaniku zasilania. - Zakres zmiany kąta głowicy: 00 - 250 - Zakres podnoszenia nie gorszy niż 145 mm - Wymiary maksymalne (szerokość x wysokość x głębokość) maksymalnie 590 mm x 840 mm x 420 mm (z chłodnicą - Zasilanie: nie gorsze niż 100-240 V, 50/60 Hz - Zużycie mocy: maksymalnie 60 W (bez łaźni) - Klasa IP: nie gorsza niż 21 - Prędkość obrotowa: Płynna regulacja z zakresie 20 - 280 min -1 - Rozmiar kolb destylacyjnych: 50 - 4000ml Maksymalny ciężar kolby destylacyjnej: 3kg W zestawie: 1) kolba destylacyjna: 1000ml - 1 szt. 2) odbieralnik: 1000ml - 1szt. 3) butelka typu Woulff’a - 1szt. - Deklaracja zgodności: CE - Certyfikat jakości producenta ISO 9001 lub równoważny Łaźnia wodno-olejowa o następujących parametrach: - Wymiary maksymalne (szerokość x wysokość x głębokość): 285 mm x 240 mm x 300mm - Masa całkowita: maksymalnie 4kg - Zasilanie: nie gorsze niż 220-240 V, 50/60 Hz - Zużycie mocy: maksymalnie 1700W - Klasa IP nie gorsza niż 21 - pojemność misy: 4l - Maksymalny rozmiar kolb: 4 l - Zakres temperatury: od 200C do 1800 C - Odchylenie temperaturowe +/- 20C - Wyświetlacz: minimum LCD zadanej oraz aktualnej temperatury w łaźni umiejscowiony na froncie łaźni Wykonanie misy łaźni: stal nierdzewna Kontroler próżni o następujących parametrach: - Zakresy pomiarowe: od 1400 do 0 mbar - Zakres kontroli próżni: od 1100 do 0 mbar, regulacja próżni do zadanej wartości z określoną histerezą. - Główne cechy pomiaru próżni: Pomiar ciśnienia niezależnie od rodzaju gazu, pojemnościowy sensor ceramiczny z tlenku glinu. - Dokładność pomiaru próżni: ± 2 mbar (± 1 cyfra) w stałej temperaturze - Kompensacja temperaturowa: nie gorsza niż 0,07 mbar/K - Wyświetlacz: LCD, graficzny - Wymagane wyjścia na interfejs: Port USB (do transmisji danych np. do komputera PC), RS 232 oraz RS 485 (jako porty komunikacyjne), przyłącze zdalnego sterowania systemu, wyjście do sterowania elektrozaworem dopływu wody chłodzącej w chwili rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji, wyjście na automatyczny sterownik prądowy pracy pompy, wyjście na elektrozawór próżniowy. - Zasilanie: Z portu zasilającego na wyparce lub pompie. - Maksymalne zużycie mocy: 10W. - Masa całkowita: maksymalnie 700 gram - Wymiary maksymalne (szerokość x wysokość x głębokość): 160 mm x 105 mm x 120 mm - Funkcje użytkowe: Wbudowana biblioteka wartości fizyko-chemicznych dla 43 standardowych rozpuszczalników, pozwalająca na automatyczne dobranie wartości próżni dla danego rozpuszczalnika w oparciu o aktualnie panującą temperaturę wody w łaźni. Komunikacja z łaźnią wodną, wyparką oraz pompą próżniową w układzie automatycznym. - Klasa IP: minimum 21 - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat jakości producenta ISO 9001 lub równoważny. Membranowa pompa próżniowa chemoodporna o parametrach nie gorszych niż: - Ilość stopni / (głowic): Pompa minimum 2 stopniowa / (2 głowice). Kopuły pokrywające głowice wykonane ze szkła. Wizualna ocena zużycia membran. - Wydajność: nie mniej niż 1,8 m3/h - Próżnia końcowa: 10 mbar - Próżnia końcowa z włączoną funkcją „gas balast”: 24mbar - poziom głośności silnika w zakresie 40 - 52dB - Rodzaj silnika: bezszczotkowy, prędkość nominalna nie gorsza niż 1600 obr./min. - Sterowanie pracą pompy: Z poziomu kontrolera wyparki z możliwością dwóch trybów pracy w standardzie: sterowanie liczbą obrotów pompy oraz sterowanie prądowe typu włącz / wyłącz. - System pracy: Elastyczna zmiana ilości obrotów pompy wraz z dochodzeniem do zadanej próżni. Funkcja oszczędzania energii ECO. - Materiał membrany: PTFE Wyposażenie dodatkowe: 1) wąż próżniowy 2mb - Zasilanie: nie gorsze niż 100-240 V, 50/60 Hz. - Zużycie mocy: maksymalnie 210W - Masa całkowita maksymalnie 5,30kg. - Wymiary maksymalne (szerokość x wysokość x głębokość): 180 mm x 275 mm x 206 mm - Klasa IP: minimum 34 - Deklaracja zgodności CE - Certyfikat jakości producenta ISO 9001 lub równoważny. | ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Serwis pogwarancyjny | ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ……………………………………………….. |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 4: Mieszadło magnetyczne

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną i termometr kontaktowy | Mieszadło mechaniczne z płytą grzejną o następujących parametrach: - płyta grzejna ze szkła ceramicznego - ustawienia temperatury na wyświetlaczu cyfrowym - cyfrowy wskaźnik temperatury zadanej płyty grzejnej - wyświetlany kod błędu w razie zakłóceń - stały obwód bezpieczeństwa minimum do 5500C - ostrzeżenie gdy powierzchnia płyty jest gorąca - możliwość podłączenia termometru kontaktowego Szczegółowe parametry techniczne: - napęd mieszadła magnetycznego: 1) maksymalna objętość płynu (H2O) - 10l 2) wyświetlacz obrotów - skala 3) zakres prędkości obrotowej od 100 do 1500 min-1 4) Moc silnika wejściowa/wyjściowa minimum 15 / 1,5 W - funkcja grzejna: 1) moc grzania: minimum 1000 W 2) zakres temperatur w zakresie od 500C do 5000C 3) dokładność regulacji:  10K 4) powierzchnia płyty (szer. x wys.) 180 mm x 180 mm - pozostałe: 1) wymiary maksymalne (szer. x gł. x wys.): 220 mm x 330mm x 105 mm 2) waga: maksymalnie 5kg 3) zasilanie sieciowe: 230V, 50/60Hz Termometr kontaktowy o następujących parametrach: - regulacja temperatury medium ze wskazaniem aktualnej temperatury - przyłączenie termometru kontaktowego zgodne z minimum DIN 12878 - regulacja temperatury bez wzrostu temperatury medium Szczegółowe parametry techniczne: - zakres pomiaru/regulacji: minimum od -500C do 4500C - rozdzielczość minimum 0,10C - dokładność pomiaru:  0,2 K - dokładność ustawienia: 0,1 K - błąd: 0,5 K - wymiary maksymalne: (szer. x gł. x wys.): 82 mm x 22 mm x 83 mm Wyposażenie dodatkowe: - pręt statywu, pręt podtrzymujący i łącznik krzyżowy - mieszadełka magnetyczne śr. 8 mm, dł. 40 mm - 10szt. | ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 5: Elektroniczne mieszadło laboratoryjne

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Elektroniczne mieszadło laboratoryjne | Elektroniczne mieszadło laboratoryjne o następujących parametrach: - stała prędkość obrotowa przy wykorzystaniu regulacji sterowanej mikroprocesorowo - elektroniczny obwód bezpieczeństwa gwarantujący wyłączenie urządzenia w razie wystąpienia błędu lub przeciążenia - ciągłe przyrównywanie zadanej i rzeczywistej prędkości obrotowej w celu automatycznego wyrównywania odchyleń - dążenie do stałej prędkości, także gdy zmienia się lepkość medium - cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej - płynna regulacja prędkości obrotowej - wkładane łopatki mieszające - rozpiętość uchwytu zaciskowego od 0,5 mm do 10 mm Szczegółowe parametry techniczne: - mieszana objętość H2O - minimum 40l - maksymalna lepkość - minimum 50000 mPas - moc silnika wejściowa/wyjściowa: minimum 168 W /132 W - maksymalny moment obrotowy łopatki mieszającej: minimum 60 Ncm - zakres prędkości obrotowej: minimum od 30 do 2000 min-1 - wyświetlacz: minimum LED - śr. /dł. wspornika 16 mm / 220 mm - wymiary maksymalne: szer. x gł. x wys.: 86 mm x 208 mm x 248 mm Wyposażenie dodatkowe: - mieszadło śmigłowe wykonane ze stali szlachetnej, 3-skrzydłowe, śr. mieszadła 45 mm, śr. wałka 8 mm, dł. wałka 350 mm, szybkość minimum 2000 min-1 - uchwyty zaciskowe szybkomocujące (wymiana łopatki mieszającej bez użycia klucza do uchwytu wiertarskiego) - dodatkowe skrzydło kotwicowe, wykonane z PTFE/PEEk, odporne na temperatury minimum od - 200 do + 2500C, do ś® wałka 8mm, wymiary łopatki 60x 40 mm. | ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 6: Termostat grzejący z łaźnią

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Termostat grzejący z łaźnią | Termostat grzejący z łaźnią o następujących parametrach: - wyjście do termostatowania obiektu zewnętrznego (wymagana wbudowana pompa) - misa łaźni zbudowana z materiału odpornego na korozję (stal nierdzewna) - zakres pracy od 200C do +1500C - cyfrowa regulacja temperatury z możliwością odczytu bieżącej i nastawionej jej wartości z rozdzielczością poniżej 0,10C - moc grzania powyżej 1, 0 kW - maksymalne całkowite wymiary (szer. x dł. x wys.) 45 cm x 45 cm x 45 cm - minimalny rozmiar otworu roboczego łaźni 19cm x 21 cm - głębokość robocza łaźni od 15 cm do 20 cm - zasilanie z gniazda sieciowego (230V, 50 Hz) - wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem i przed zbyt niskim poziomem cieczy | ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 7: Kolektor frakcji

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kolektor frakcji | Kolektor frakcji o następujących parametrach: - talerz obrotowy wykonany ze stali szlachetnej - wymiar kolektora: szer. 300 mm - 320 mm, gł. 370 mm - 390 mm - obudowa stalowa - tworzywo sztuczne na zewnątrz - pojemność talerz obrotowego minimum 50 probówek o śr. 16 mm - wysięgnik ustawiany bezstopniowo na dowolnej wysokości - nasadka kroplowa wykonana z teflonu z nakrętką radełkową - wyświetlacz minimum LCD - możliwość zbierania frakcji w minimum dwóch trybach: sekundowym i kroplowym - automatyczny stop po jednym obrocie talerza - możliwość eksploatacji w niskich temperaturach - obsługa za pomocą klawiatury i wyświetlacza - możliwość obsługi komputera przy zastosowaniu programu komputerowego - możliwość podłączenia zaworu magnetycznego i fotokomórki do zliczania kropel - zasilanie: 110 V- 230 V, 50/60 Hz, zmienne | ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 8: Myjka ultradźwiękowa

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Myjka ultradźwiękowa | Myjka ultradźwiękowa o następujących parametrach: - pojemność minimum od 6 do 7 litrów - moc ultradźwiękowa minimum 2 x 320W - częstotliwość minimum 40kHz - moc układu grzania minimum 300W - regulator temperatury 30 -800C - układ czasowy minimum 1-30 min - sterownik mikroprocesorowy nadzorujący mycie - zawór spustowy: 3/8cala - wymiary wewnętrzne wanny nie gorsze niż 295mm x 235mm x 100 mm - wanna wykonana ze stali nierdzewnej i zaopatrzona w pokrywkę Wyposażenie: - koszyk do myjki - wkładka na szkło laboratoryjne - zlewka szklana 250ml, Ø65mm z pierścieniem mocującym | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 9: Kolorymetr

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kolorymetr | Kolorymetr o następujących parametrach: - przeznaczenie: pomiar sproszkowanych próbek geologicznych i glebowych - pomiar w warunkach laboratoryjnych - odbiciowy pomiar barwy - pole pomiaru: minimum 50 mm - przestrzeń koloru: XYZ, Yxy, L*a*b, Hunter Lab, L*C*h, Munsell, CMC(I:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI*Tw - szybki czas pomiaru : maksymalnie 1 sek. - minimalny odstęp pomiędzy pomiarami: 5 sek. - wewnętrzna pamięć: minimum 100 pomiarów - zasilanie baterie i zewnętrzne źródło zasilania - integracja urządzenia z komputerem poprzez łącze USB - oprogramowanie komputerowe do obsługi bazy danych i ich obróbki statycznej | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 10: Pompa próżniowa chemoodporna wraz z zestawem filtracyjnym

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Pompa próżniowa chemoodporna wraz z zestawem filtracyjnym | Pompa próżniowa o następujących parametrach: Próżnia: - maksymalna próżnia: minimum 670 mmHg Odporność chemiczna: - odporność chemiczna na działanie kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych Przepływ: - maksymalny przepływ minimum 18 l/min Pobór mocy: - maksymalny pobór mocy: 60 W Zasilanie: - napięcie/częstotliwość : 220V/50-60 Hz Poziom hałasu: - maksymalnie 50dB Zestaw filtracyjny szklany do filtracji pod ciśnieniem składający się z: - kolby szklanej z tubusem bocznym szklanym o objętości. Objętość kolby minimum 2l - lejka filtracyjnego o objętości nie mniejszej niż 300 ml - podstawy ze spiekiem i szlifem zewnętrznym - klamry metalowej | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi niezbędna do normalnego użytkowania i konserwacji w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub elektronicznej na nośniku CD - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… |

Załącznik do oferty z dnia ...........................

Część 11: Wytrząsarka

Producent:…………………………………..; Model:…………………; Rok produkcji:……………………………

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wytrząsarka | Wytrząsarka o następujących parametrach: - typ ruchu wytrząsarki - orbitalny - zakres regulacji prędkości minimum od 200 do 2500 obr./min - orbita ruchu minimum 4 mm - analogowa skala regulacji prędkości - możliwość pracy dotykowej i ciągłej - wymiary maksymalne urządzenia bez przystawek 13 cm x 13cm x 16 cm - masa urządzenia bez przystawek maksymalnie 3,5 kg - zasilanie 230V - do wytrząsarki dołączona musi być nasadka standardowa pod jedną próbówkę - możliwość doposażenia o inne uchwyty | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi w wersji papierowej - Gwarancja: minimum 12 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... |