Oznaczenie sprawy: PUB/59-2014/DOP-a			                                 Lublin, dn. 13.01.2015r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie, zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2014 Rektora UMCS z dnia 16 kwietnia 2014r., tj. Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, do Zamawiającego w dniu 12.01.2015r. wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

1. Pytanie dotyczy części 1 – Dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek

Pomiary luminescencji dwubarwnej są wykonywane za pomocą dodatkowego modułu optycznego wyposażonego w odpowiednie filtry. Moduł ten jest też polecany do pomiarów TRF, dla uzyskania lepszej czułości oraz można realizować nim inne pomiary fluorescencji (polaryzacyjna, TR-FRET, FRET). Detekcja sygnału fluorescencji/luminescencji jest realizowana za pomocą tzw. fotopowielacza (jest to alternatywna, jednak równoważna technologia do systemu liczenia fotonów). Fotopowielacz służy do detekcji obu rodzajów sygnałów – fluorescencji i luminescencji. W związku z tym zastosowanie detektora „red-sensitive”, czyli o poszerzonym zakresie pomiaru będzie miało wpływ na jakość pomiarów zarówno fluorescencji jak i luminescencji dwubarwnej realizowanych modułem optyki filtrowej.

Niezależnie od tego, czy urządzenie będzie wyposażone w moduł filtrowy, będzie posiadało możliwość pomiaru intensywności fluorescencji, TRF, absorbancji oraz luminescencji bezpośredniej.

Proszę o sprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w moduł optyki filtrowej?

Czy Zamawiający dopuszcza fotopowielacz (PMT)?

Jeśli Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w moduł filtrowy, proszę o wybranie rodzaju fotopowielacza: niskoszumowy lub „red-extended” (ekwiwalent „red-sensitive”).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w moduł filtrowy. Zamawiający dopuszcza fotopowielacz (PMT) jako równoważny system do zliczania fotonów. Zamawiający dopuszcza fotopowielacz red-extended jako odpowiednik red-sensitive.

2. Pytanie dotyczy części 1 – Dostawa wielodetekcyjnego czytnika płytek

Czy Zamawiający dopuszcza dokładność wyboru długości fali monochromatora w całym zakresie widma wynoszącą +/- 2 nm, przy jednoczesnym zachowaniu odtwarzalności długości fali wynoszącej +/- 0,2 nm?

Czy zamawiający wymaga dostarczenia „jednostki do monitorowania i archiwizacji danych” wyposażonej w pakiet MS Office?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dokładność wyboru fali wyboru monochromatora w całym zakresie widma wynoszącą +/- 2 nm, przy jednoczesnym zachowanym odtwarzalności długości fali wynoszącej +/- 0.2 nm. Zamawiający nie wymaga pakietu MS Office.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- a/a