Oznaczenie sprawy: PUB/15-2015/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa cieplarki

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 1 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| CIEPLARKA | Cieplarka mikrobiologiczna o poj. minimum 53 litry |  |
|  | Wymagany naturalny obieg powietrza w cieplarce |  |
|  | Cieplarka musi być wyposażona w złącze RS422 |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x gł.): maksimum 400x400x330 mm |  |
|  | Moc: minimum 400W |  |
|  | Kontrola czasu pracy: minimum od 0-99 godzin |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania |  |
|  | Wymagane szklane drzwi wewnętrzne |  |
|  | Wymagane wstępne nagrzewanie komory ze sterowaniem elektronicznym zapewniające precyzyjną regulację temperatury oraz powtarzalność wyników |  |
|  | Zakres temperatury: minimum od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C |  |
|  | Dokładność temperatury: - przy 37°C – maksimum 0,5°C; - przy 50°C – maksimum 1,1°C |  |
|  | Czas grzania: - do temperatury 37°C – maksimum 38 minut; - do temperatury 50°C – maksimum 59 minut |  |
|  | Cykl dezynfekcji przy 100°C |  |
|  | Cyfrowa regulacja temperatury z dokładnością do maksimum dziesiętnej części stopnia Celsjusza |  |
|  | Niezależne zabezpieczenie termiczne klasy 3.1 z wizualną sygnalizacją alarmu |  |
|  | Regulacja wentylacji za pomocą zasuwy wentylacyjnej i tylnego komina wylotowego |  |
|  | Chromowane, wyjmowane półki, minimum 2 szt. |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki: 15 kg |  |
|  | Wymagany czujnik temperatury PT100 |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa higrometru

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 2 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| HIGROMETR | Cyfrowy, kieszonkowy, przenośny higrometr do badania wilgotności gleby, ściółki, kompostu lub podobnych materiałów |  |
|  | Obudowa kompaktowa (elektroda zintegrowana z obudową z ekranem), wodoodporna |  |
|  | Zasilany bateriami lub akumulatorkiem ładowanym z sieci (możliwość używania w terenie bez zasilania sieciowym prądem elektrycznym) |  |
|  | Funkcja zapamiętywania wielkości pomiarów |  |
|  | Higrometr musi być wyposażony w mikroprocesor |  |
|  | Wymagany wskaźnik naładowania baterii |  |
|  | Higrometr wyposażony w wyświetlacz LED |  |
|  | Wielkość wyświetlacza: maksimum 30x20 mm |  |
|  | Zakres pomiaru wilgotności w przedziale minimum od 0 do 50% |  |
|  | Rozdzielczość: maksimum 0,1% |  |
|  | Dokładność: +/- 5% pełnej skali w 23°C +/-5° |  |
|  | Miernik w postaci dwuszpilowej elektrody |  |
|  | Możliwość zatrzymania i zapisania zmierzonej wielkości |  |
|  | Czas pomiaru: maksimumj 1 sek. |  |
|  | Praca w zakresie temperatur od 0°C do 50°C |  |
|  | Praca w wilgotności względnej powietrza do 80% |  |
|  | Waga urządzenia: od 250 do 300g |  |
|  | Zasilanie prądem o natężeniu ok. 5 mA |  |
|  | Wymiary obudowy; maksimum 175 x 40 x 40 mm |  |
|  | Wymiary sondy pomiarowej: minimum 200 x 10 mm |  |
|  | Całkowita długość urządzenia: od 370 x 400 mm |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

………………………………….

(miejscowość i data)

………………………………………..………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa miernika multiparametrycznego

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 3 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| MIERNIK MULTIPARAMETRYCZNY | Kieszonkowe urządzenie 4 w 1 (pH, EC, TDS, T°C) z wymienną głowicą z elektrodami |  |
|  | Wodoszczelność IP67 |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Skala pH od 0.00 do 14.00 |  |
|  | Skala EC (minimum): od 0 do 3999 (S/cm |  |
|  | Skala TDS (minimum) od 0 do 2000 mg/l |  |
|  | Skala temperatury (minimum): od 0,0 do 50,0°C |  |
|  | Rozdzielczość pH: 0,01 pH |  |
|  | Rozdzielczość EC: 1(S/cm |  |
|  | Rozdzielczość TDS: 1 mg/l |  |
|  | Rozdzielczość temperatury (minimum): 0,5° C |  |
|  | Dokładność pH +/-0,05 pH |  |
|  | Dokładność EC/TDS minimum +/- 2% w zakresie do 50 ms/cm |  |
|  | Dokładność temperatury: +/- 0,5°C |  |
|  | Kalibracja pH: automatyczna w 1 lub 2 punktach |  |
|  | Kalibracja EC/TDS: automatyczna w 1 punkcie |  |
|  | Kompensacja temperatury: pH automatyczne, EC-automatyczne |  |
|  | Automatyczne wyłączanie w czasie nieużytkowania |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |
|  | Gwarancja na urządzenie : minimum 24 miesiące |  |
|  | Gwarancja na elektrody: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Dodatkowe akcesoria: - zapasowa głowica z elektrodami - roztwór kalibracyjny 1413 (S/cm - roztwór lub zestaw kalibracyjny pH 4 i pH 7 |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa zestawu do elektroforezy

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 4 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| ZESTAW DO ELEKTROFOREZY | Zestaw do elektroforezy pionowej z możliwością przygotowania minimum 12 żeli jednocześnie |  |
|  | Aparat do transferu i elektroforezy białek i kwasów nukleinowych małego formatu | ( W skład aparatu muszą wchodzić: komora elektroforetyczna z pokrywą i przewodami zasilającymi oraz dodatkowe akcesoria: - po 5 zestawów płytek szklanych ze spacerami o grubości 1,0 mm; - po 5 grzebieni 10-cio zębowych o grubości 1,0 mm - minimum 2 wkłady do prowadzenia elektroforezy w komorze elektroforetycznej - minimum 2 wkłady do wylewania żeli - prowadnica ułatwiająca nanoszenie próbek na żel ( Przewód zasilający musi pasować do gniazd zasilacza wchodzącego w skład zestawu ( Komora elektroforetyczna musi być odlewem z tworzywa, nie może posiadać elementów klejonych ( Możliwość rozdziału na maksymalnie czterech żelach o wymiarach 8x7 cm z możliwością pracy na jednym, dwóch lub trzech żelach ( Mocowanie szyb w systemie do wylewania żeli oraz żeli w aparacie do elektroforezy bez użycia śrub |  |
|  | Zasilacz | ( Zasilacz do elektroforezy z programowalnym napięciem i natężeniem prądu ( Zakres napięcia wyjściowego: od 10-300V ( Zakres natężenia prądu wyjściowego: od 4-400 mA ( Maksymalna moc wyjściowa: minimum 75W ( Wyświetlacz parametrów LED minimum 3-cyfrowy ( Zakres programowania czasu minimum od 1 do 999 min. ( Płynna regulacja parametrów wyjściowych (Minimum 4 wyjścia prowadzenia rozdziałów w identycznych warunkach |  |
|  | Komora do przygotowywania wielu żeli do elektroforezy pionowej jednocześnie | ( Komora musi być kompatybilna z płytkami szklanymi do aparatu do transferu i elektroforezy białek i kwasów nukleinowych małego formatu ( o wymiarach 8x7 cm) wymienionym powyżej. ( Komora musi być odlewem z tworzywa, nie może posiadać elementów klejonych ( W komorze można wykonać minimum 12 żeli poliakrylamidowych jednocześnie, dodatkowo nie powinno to wykluczać możliwości wykonania pojedynczego żelu bądź jego wielokrotności od 1 do 12 ( W skład aparatu musza wchodzić: - minimum 8 bloczków akrylowych, minimum 15 separatorów, zawór doprowadzający oraz złącze typu luer |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Dostawa aparatu do elektroforezy

Producent:…………………………………………….model:………………………………………………..Rok produkcji:……..

| Część 5 | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| APARAT DO ELEKTROFOREZY | Zestaw do elektroforezy pionowej z możliwością przygotowania minimum 12 żeli jednocześnie |  |
|  | Aparat do transferu i elektroforezy białek i kwasów nukleinowych małego formatu | ( W skład aparatu muszą wchodzić: komora elektroforetyczna z pokrywą i przewodami zasilającymi oraz dodatkowe akcesoria: - po 5 zestawów płytek szklanych ze spacerami o grubości 1,0 mm; - po 5 grzebieni 10-cio zębowych o grubości 1,0 mm - minimum 2 wkłady do prowadzenia elektroforezy w komorze elektroforetycznej - minimum 2 wkłady do wylewania żeli - prowadnica ułatwiająca nanoszenie próbek na żel ( Komora elektroforetyczna musi być odlewem z tworzywa, nie może posiadać elementów klejonych ( Możliwość rozdziału na maksymalnie czterech żelach o wymiarach 8 x7 cm z możliwością pracy na jednym, dwóch lub trzech żelach ( Mocowanie szyb w systemie do wylewania żeli oraz żeli w aparacie do elektroforezy bez użycia śrub |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)