OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Kody CPV:

- 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza

Część 1: Dostawa analizatora elektrochemicznego

Analizator elektrochemiczny  o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Analizator elektrochemiczny | Szczegółowe parametry pomiarowe analizatora: - analizator powinien posiadać opcje: galwanostat/potencjostat - zakres pomiaru minimum (8 V - napięcie maksymalne (WE-CE) minimum ( 8 V - dokładność przykładanego potencjału: ( 0,2% ustawienia (2 mV - rozdzielczość przykładanego potencjału minimum 150 µV - rozdzielczość mierzonego potencjału: minimum 3 µV - prąd maksymalny minimum ( 100 mA - zakresy prądowe (hardwareowe): minimum od 10nA do 10mA - dokładność przykładanego i mierzonego prądu: ( 0,2 % prądu i (0,2% zakresu prądowego - rozdzielczość przykładanego prądu minimum 0,015% zakresu prądowego - rozdzielczość mierzonego prądu: 0,0003% zakresu prądowego - szybkość narastania (schodek 1 V): <300 ns - praca układzie dwu-trój lub czteroelektrodowym - minimum jeden dodatkowy kanał wejścia - minimum jeden kanał wyjścia - interfejs do komunikacji z jednostką centralną: minimum: USB - kompletny pakiet oprogramowania dla wszystkich technik i wszystkich metod analizy danych w cenie przyrządu. Oprogramowanie wielostanowiskowe pozwalające na równoległe przeprowadzanie badań i analizę wcześniej uzyskanych wyników. Oprogramowanie kompatybilne z użytkowanymi przez Zamawiającego systemami Windows Vista, Windows 7 oraz 8. - opcje oprogramowania do wykorzystania przy badaniach korozyjnych: automatyczny pomiar krzywych polaryzacyjnych, analiza Tafela, automatyczne wyznaczanie szybkości korozji, woltamperometria cykliczna, chronoamperometria i chronopotencjometria, automatyczna woltamperometria hydrodynamiczna (przy wykorzystaniu wirującej elektrody dyskowej) - wykresy 2D i 3D Analizator powinien współpracować z posiadanymi i użytkowanymi przez Zamawiającego statywami elektrodowymi firmy mtm Anko Kraków oraz posiadać możliwość tworzenia multipotencjostatu softwarowego z istniejącymi urządzeniami Autolab będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Analizator powinien umożliwiać pracę z wykorzystaniem następujących technik elektrochemicznych: - woltamperometria schodkowa, - polarografia Tast - woltamperometria cykliczna - chronoamperometria - normalna amperometria pulsowa - normalna polarografia pulsowa - pulsowa polarografia różnicowa - pulsowa woltamperometria różnicowa - woltamperometria fali kwadratowej - potencjostatyczna i galwanostatyczna woltamperometria schodkowa - woltamperometria prądu stacjonarnego - chronokulometria - chronopotencjometria - możliwość wykonania pomiarów względem potencjału obwodu otwartego | Producent………………model …………rok produkcji……………………….. |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcja obsługi - Gwarancja: minimum 36 miesięcy - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Serwis pogwarancyjny |  |

Część 2: Dostawa elektronicznych dozymetrów osobistych przeznaczonych do stosowania przy pracy ze źródłami promieniowania jonizującego gamma, beta i neutronowego

Elektronicznych dozymetrów osobistych przeznaczonych do stosowania przy pracy ze źródłami promieniowania jonizującego gamma, beta i neutronowego o parametrach nie gorszych niż:

| Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |  |
| --- | --- | --- |
| Elektroniczny dozymetr osobisty do pomiarów w mieszanym polu promieniowania gamma i neutronowego | Rodzaj rejestrowanego promieniowania: - gamma (() - rentgenowskie (X) - neutronowe (n) (neutrony szybkie) Typ detektora: - półprzewodnikowy wielodiodowy lub scyntylacyjny z konwerterem energii Korekcja charakterystyki energetycznej: - za pomocą filtrów absorpcyjnych lub równoważna Zakresy mierzonych energii poszczególnych rodzajów promieniowania: minimum - γ / Y: 15 keV-10MeV - n: 0,025 eV- 15MeV Nierównomierność charakterystyki energetycznej: - dla promieniowania γ nie większa niż: ( 20% w zakresie (25 keV(1,5 MeV) ( 30% w zakresie (20 keV(6 MeV) ( 50% w zakresie (6 Me(10 MeV) - dla promieniowania n nie większa niż: ( 30% wartości umownie prawdziwej (CTV) Mierzone wielkości i wyświetlane jednostki: - personalny równoważnik dawki na głębokości 10 mm (Hp (10) w siwertach (Sv), ewentualnie z przedrostkami mikro - nano (µSv), nSv) - moc równoważnika dawki w siwertach na godzinę (Sv/h), ewentualnie z przedrostkami mikro i nano (µSv/h, nSv/h) Nierównomierność charakterystyki kątowej: -Hp (10) dla linii γ Cs-137 nie większa niż ( 20% aż do ( 75( - Hp (10) dla neutronów ze źródła 241Am-Be nie gorsza niż ( 30% aż do (60( Zakres pomiarowy Hp (10): - co najmniej od 0 µSv do 16 Sv, wybierany automatycznie Rozdzielczość wyświetlacza: - nie gorsza niż 1 µSv w zakresie minimum do 10 msV Rozdzielczość zapisu w pamięci przyrządu: - nie gorsza niż: 1/64 µSv dla promieniowania γ 1 µSv dla promieniowania n Zakres pomiarowy mocy równoważnika dawki: - co najmniej od 0 µSv/h do 4 Sv/h, wybieranie automatyczne i wyświetlanie ze zmienną rozdzielczością Dokładność pomiaru: - nie gorsza niż 10% dla Hp (10) γ C-137 - nie gorsza niż 20% dla Hp promieniowania neutronowego 241Am-Be Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna: minimum przy przekroczeniu ustawialnych progów: - mocy równoważnika dawki i dawki promieniowania γ / x - mocy równoważnika dawki i dawki promieniowania n - mocy równoważnika dawki i dawki w mieszanym polu γ / n - niskiego stanu naładowania baterii Głośność alarmu: - minimum 90dB (dźwięk A) w odległości przynajmniej 20 cm Zasilanie: - bateryjne lub akumulatorowe Czas pracy ciągłej z jedną baterią: - minimum 40 dni Czas pracy ciągłej z jednym akumulatorem: - minimum 4 miesiące Masa dozymetru (z baterią i klipsem do przypinania): - maksymalnie do 150 g Pamięć przyrządu: minimum - z rejestracją wartości chwilowej i całkowitego Hp (10) promieniowania γ / n - z zapisem wartości szczytowej mocy równoważnika dawki promieniowania γ / n - z rejestracją minimum 20 ostatnich alarmów wraz z datą i czasem ich wystąpienia - z rejestracją co najmniej 500 wartości dawki wraz czasem oraz datą - z co najmniej 1 s rozdzielczością zapamiętywania czasów Komunikacja zewnętrzna: - poprzez interfejs promieniowania podczerwonego lub radiowego o zasięgu co najmniej 1 m Zakres temperatur roboczych: - minimum od 10(C do 40(C Zakres dopuszczalnej wilgotności środowiska pracy: - minimum od 20 do 90% Tryby pracy: - możliwość pracy autonomicznej oraz pracy w zintegrowanym systemie dozymetrycznym z urządzeniami pomocniczymi, takimi jak czytnik podczerwieni IrDA wraz z oprogramowaniem | Producent………………model …………rok produkcji……………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... |
| Zestaw dozymetryczny składający się z 5 sztuk osobistych dozymetrów do pomiarów promieniowania gamma, rentgenowskiego i beta wraz z wyposażeniem i dodatkowym oprogramowaniem | 1. Elektroniczny dozymetr osobisty do pomiarów w mieszanym polu promieniowania gamma, rentgenowskim i beta o parametrach nie gorszych niż: Rodzaj rejestrowanego promieniowania: - gamma (γ) - rentgenowskie (x) - beta (() Typ detektora: - półprzewodnikowy wielodiodowy lub scyntylacyjny z konwerterem energii Zakresy mierzonych energii poszczególnych rodzajów promieniowania: minimum: - γ /x: 15 keV- 10MeV - (: 250 keV- 1,5 MeV (energie średnie) Odpowiedź na promieniowanie neutronowe: - minimum poniżej 2% Nierównomierność charakterystyki energetycznej dla pomiaru Hp (10) promieniowania γ: - dla promieniowania γ Cs-137 nie większa niż: ( 50% w zakresie (15 keV ( 17 keV) ( 20% w zakresie (17 keV ( 1,5 MeV) ( 30% w zakresie (1,5 MeV ( 6 MeV) ( 50% w zakresie ( 6 MeV ( 10MeV) Nierównomierność charakterystyki energetycznej dla pomiaru Hp (0,07) promieniowania γ: - dla promieniowania γ Cs-137 nie większa niż: ( 30% w zakresie (20 keV ( 6MeV) ( 50% w zakresie ( 6Me ( 10 MeV) Nierówność charakterystyki energetycznej dla pomiaru Hp (0,07) promieniowania (: - dla promieniowania ( Sr-90/Y-90 nie większa niż: (30% w zakresie (250 keV( 1,5 MeV) Mierzone wielkości i wyświetlane jednostki: - personalny równoważnik dawki na głębokości 10 mm (Hp(10) w siwertach (Sv), ewentualnie z przedrostkami mikro i nano (µSv, nSv) - personalny równoważnik dawki na głębokości 0,07 mm (Hp(0,07) w siwertach (Sv), ewentualnie z przedrostkami mikro i nano (µSv, nSv) - moc równoważnika dawki w siwertach na godzinę (Sv/h), ewentualnie z przedrostkami mikro i nano (µSv/h, nSv/h) Nierównomierność charakterystyki kątowej : - Hp (10) dla linii γ Cs-137 nie większa niż ( 20% aż do ( 75( - Hp (10) dla linii Am-241 nie gorsza niż ( 50% aż do ( 75( - Hp (0,07) dla Sr-90/Y-90 nie gorsza niż ( 30% aż do ( 55( Dokładność pomiaru: - nie gorsza niż 10% dla Hp (10) γ Cs-137 - nie gorsza niż 20% dla Hp (0,07) promieniowania ( Sr-90/Y-90 Liniowość pomiaru mocy równoważnika dawki Hp (10) promieniowania γ Cs-137 nie gorsza niż: ( 10% w zakresie poniżej 0,5 Sv/h ( 20% w zakresie 0,5 do 1 Sv/h ( 30% w zakresie od 1 do 2 Sv/h ( 50% w zakresie od 2 do 4 Sv/h Liniowość pomiaru mocy równoważnika dawki Hp (0,07) promieniowania ( Sr-90/Y-90 nie gorsz niż: ( 20% w zakresie poniżej 1 Sv/h Zakres pomiarowy Hp (10) i Hp (0,07): - minimum od 0 µSv do 16 Sv, wybierany automatycznie Rozdzielczość wyświetlacza: - nie gorsza niż 1 µSv w zakresie minimum do 10 sV Rozdzielczość zapisu w pamięci przyrządu: - nie gorsza niż 1/64 µSv Zakres pomiarowy mocy równoważnika dawki: - co najmniej od 0 µSv/h do 4 Sv/h, wybieranie Sygnalizacja dźwiękowa wizualna: minimum przy przekroczeniu ustawialnych progów: - mocy równoważnika dawki i dawki promieniowania γ /x i ( - niskiego stanu naładowania baterii Głośność alarmu: - minimum 90dB (dźwięk A) w odległości przynajmniej 20 cm Zasilanie: - bateryjne lub akumulatorowe Czas pracy ciągłej z jedną baterią: - minimum 40 dni Czas pracy ciągłej z jednym akumulatorem: - minimum 5 miesięcy Masa dozymetru (z baterią i klipsem do przypinania): - maksymalnie do 100 g Pamięć przyrządu: minimum - z rejestracją wartości chwilowej i całkowitego Hp (10) i Hp (0,07) - z zapisem wartości szczytowej mocy równoważnika dawki i czasu jej wystąpienia - z zapisem skanowania wyniku pomiaru dawki - z rejestracją co najmniej 20 ostatnich alarmów i podobnych zdarzeń wraz z czasem oraz datą - z dodatkowym zapisem całkowitej dawki dla wielokrotnych okresów pracy - z co najmniej 1 s rozdzielczością zapamiętywania czasów Komunikacja zewnętrzna: - poprzez interfejs promieniowania podczerwonego lub radiowego o zasięgu co najmniej 1 m Zakres temperatur roboczych: - minimum od -10(C do 50(C Zakres dopuszczalnej wilgotności środowiska pracy: - minimum od 20 do 90% Tryby pracy - możliwość pracy autonomicznej oraz pracy w zintegrowanym systemie dozymetrycznym z urządzeniami pomocniczymi i oprogramowaniem 2. Wyposażenie dodatkowe: - czytnik IrDA z możliwością komunikacji przez port USB lub szeregowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem - walizka transportowa 3. Oprogramowanie: Umożliwiające minimum: - obsługę czytnika IrDA lub innego - rejestrację pobierania i zwrotu dozymetrów przez pracowników, kontrolowana przez hasła elektroniczne - automatyczne wykrywanie i odczytywanie dozymetrów - odczyt i graficzną prezentację profilu równoważnika dawki w funkcji czasu rejestracji - bezpieczny dostęp do wszystkich funkcji dozymetrów zapewniający możliwość ustawiania parametrów (np. progów alarmów) oraz przeprowadzania testów sprawności i czynności diagnostycznych Kompatybilne z systemem Windows XP lub wyższym | Producent………………model …………rok produkcji……………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... |
| Dodatkowe istotne warunki zakupu | - Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim, które muszą być dostarczone wraz ze sprzętem - Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu - Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji - Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym maksymalnie 72 h od momentu zgłoszenia usterki (podjęcie działań naprawczych) - Maksymalny czas na naprawę 30 dni - Serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat | ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... ……………………………………………….. ………………………………………………... ………………………………………………... ………………………………………………… ………………………………………………... ………………………………………………... |