Oznaczenie sprawy: PUB/46-2015/DOP-a                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu analityczno-pomiarowego dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

Zestaw analityczno-pomiarowy, obejmujący stanowiska badawcze, analityczno-pomiarowe, z możliwością precyzyjnego dozowania i mieszania reagentów:

Producent:  ................................  Model: ..................................

| Podzespół/ komponent/ funkcja | Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Rodzaje prowadzonych miareczkowań | Aparat wykonujący miareczkowania potencjometryczne, w tym: alkacymetryczne, redoksymetryczne, argentometryczne, kompleksometryczne, strąceniowe, woltametryczne, amperometryczne, fotometryczne (z odpowiednią elektrodą lub fotometrem), konduktometryczne (z konduktometrem), wolumetryczne Karla Fischer’a |  |
| Dozowanie tritanta podczas miareczkowania | DET – dynamiczne (ze zmienną porcją titranta) MET – monotoniczne (ze stałą porcja titranta) SET – do określonego punktu końcowego (miareczkowanie do dwóch punktów końcowych w jednej analizie) STAT – miareczkowanie do punktu końcowego, w którym mierzona wartość jest utrzymywana na stałym poziomie KFT – miareczkowanie wolumetryczne Karla Fischer’a Dozowanie w tandemie – podczas gdy jedna biureta się napełnia, druga miareczkuje |  |
| Rozpoznawanie punktu końcowego | Automatyczne rozpoznawanie do 9 punktów równoważnikowych na krzywej miareczkowania. Możliwość rejestracji kolejno do 9 krzywych miareczkowania w jednej procedurze miareczkowania |  |
| Procedura miareczkowania | Możliwość połączenia w jedną procedurę do 99 komend (informacja, mieszanie, pomiar, miareczkowanie, dozowanie, automatyzacja) |  |
| Rejestracja krzywej miareczkowania | Rejestracja do 1000 punktów na krzywej miareczkowania |  |
| Realizacja pomiarów | Aparat wykonujący pomiary: pH z rozdzielczością 0,001 pH, U (mV) z rozdzielczością 0,1 mV, Ipol z rozdzielczością 0,01 (A, Upol z rozdzielczością 0,1 mV, Temperatury z rozdzielczością 0,1(C, Stężenia z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych |  |
| Kalibracja elektrod pehametrycznych | Maksymalnie 9-cio punktowa. Dowolne zestawy (wartości) pH buforów używanych do kalibracji. Możliwość wprowadzania tabeli rozkładu temperaturowego własnych buforów (np. POCH, Labstand). Zapamiętywanie danych kalibracyjnych dla poszczególnych elektrod pehametrycznych. |  |
| Kalibracja elektrod jonoselektywnych | Maksymalnie 15-to punktowa. Zapamiętywanie krzywej kalibracji dla danej elektrody jonoselektywnej. Realizacja pomiarów technikami: bezpośredniego, standardowej addycji, standardowej substrakcji |  |
| Wejścia pomiarowe | Aparat posiadający dwa galwanicznie separowane interfejsy pomiarowe, z których każdy zawiera: wysokoimpedancyjne wejście pomiarowe dla elektrod potencjometrycznych, 1 wejście dla polaryzowanej elektrody, 1 wejście dla czujnika temperatury. Wbudowane złącze polaryzowanej elektrody do miareczkowań biwoltametrycznych i biamperometrycznych w tym KF. Wzmacniacz różnicowy dla pomiarów U i pH. 1 wejście dla elektrody z chipem elektronicznym |  |
| Elektrody i czujniki | Aparat posiadający w zestawie następujące elektrody oraz czujniki: elektroda platynowa do miareczkowań redoksymetrycznych, elektroda srebrowa do miareczkowań strąceniowych, elektroda kombinowana szklana/Ag/AgCl do miareczkowań alkali- i acydymetrycznych, elektroda kombinowana szklana/Ag/AgCl do miareczkowania w środowisku niewodnym, elektroda z dwoma platynowymi pręcikami przeznaczona do wolumetrycznego miareczkowania Karla Fischer’a wraz z zestawem akcesoriów: specjalnym naczyniem pomiarowym, zestawem rurek i uszczelek, czujnik temperatury Pt 1000. W zestawie kable do podłączenia: elektrod pomiarowych, elektrod odniesienia i czujnika temperatury. W zestawie roztwory elektrolitu do elektrody do miareczkowań alkali- i acydymetrycznych oraz do elektrody do miareczkowań w środowisku niewodnym. Aparat posiadający możliwość podłączenia elektrod wyposażonych w chip elektroniczny. |  |
| Współpraca z urządzeniami dozującymi | Możliwość podłączenia czterech urządzeń dozujących titrant lub roztwory pomocnicze. Aparat automatycznie odczytujący informacje zawarte w chipie elektronicznym umieszczonym w jednostce dozującej oraz rozpoznający objętość stosowanej w jednostce dozującej biurety. Aparat posiadający w zestawie dwa urządzenia dozujące. |  |
| Jednostka dozująca (biureta wymienna) | Zintegrowana jednostka dozująca z butelką, biuretą szklaną, zaworem i kompletem rurek, wyposażona w końcówkę antydyfuzyjną zabezpieczającą przed penetracją roztworu miareczkowanego do wnętrza rurki dozującej. Ilość kroków na objętość biurety: 10 000 dla każdej biurety. Dostępne jednostki dozujące z biuretami o objętościach: 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml i 50 ml Najmniejsza dozowana porcja titranta: 0,2 µl dla biurety 2 ml. Jednostka dozująca posiadająca wbudowany elektroniczny chip, w którym zapisywane będą dane o stosowanym titrancie, stężeniu, mianie, dacie przygotowania, dacie przydatności oraz historii titranta/odczynnika oraz numer seryjny samej jednostki. Jednostka dozująca posiadająca zintegrowany czterodrożny zawór dozujący. System taki: umożliwia zaciąganie odczynnika z butelki do biurety, umożliwia zaciąganie odczynnika do biurety z zewnętrznego zbiornika z odczynnikiem/titrantem (np. ‘worka’ z odczynnikiem w kartonowym opakowaniu MERCK), posiada dwa dowolnie wybieralne porty dozowania, umożliwia dozowanie odczynnika z biurety do naczynia do miareczkowania przez dowolny port dozujący, umożliwia opróżnianie odczynnika z biurety z powrotem do butelki, umożliwia automatyczne opróżnianie i przepłukanie biurety, zabezpieczając przed skutkami krystalizacji odczynników. Aparat posiadający w zestawie 3 jednostki dozujące o pojemności 20 ml oraz 4 jednostki dozujące o pojemności 10 ml. |  |
| Mieszadła | Aparat posiadający możliwość jednoczesnego kontrolowania dwóch niezależnych mieszadeł magnetycznych. Aparat posiadający w zestawie dwa mieszadła magnetyczne. Jedno z mieszadeł posiadające wbudowaną pompkę do usuwania ścieków z naczynia pomiarowego oraz dozowania nowej porcji reagentu. |  |
| Metoda piecykowa | Parametry piecyka: 1- stanowiskowe urządzenie przeznaczone do ekstrakcji termicznej wody z próbek, które nie rozpuszczają się w odczynniku KF, blok grzejny zapewniający równomierne grzanie fiolki z próbką ze wszystkich stron (dół/boki), możliwość używania 6 ml kapslowanych fiolek, urządzenie wyposażone w filtr przeciwpyłowy, dwa osuszacze; możliwość podłączenia gazu z zewnętrznego źródła, przepływ ustawiany i sterowany za pośrednictwem zaworu elektronicznego |  |
| Program komputerowy | Program komputerowy współpracujący z aparatem. Zapewniający sterowanie pracą aparatu do miareczkowania, rejestrację danych pomiarowych, ich graficzną prezentację on-line i rejestrację w bazie danych. Program dostępny w polskiej wersji językowej. Program zapewniający możliwość sterowania więcej niż jednym aparatem w tym samym czasie, a także sterowanie podajnikami próbek. |  |
| Pamięć metod analitycznych | Metody zapisywane w komputerze – ilość ograniczona jedynie pamięcią komputera i nośników pamięci (np. CD, pendrive) |  |
| Pamięć dla serii próbek | Serie próbek w przypadku pracy z podajnikiem do 999 pozycji |  |
| Współpraca z wagą analityczną | Współpraca z dowolnym typem wagi dostępnej na polskim rynku posiadającej port RS 232: np. Radwag, Mettler, Sartorius, Precisa, Ohaus, Gibertini, Scaltec, AND |  |
| Zasilanie | 220-240 V, 50 Hz, znak zgodności CE. Urządzenie połączone ze źródłem zasilania tylko poprzez kabel (nie wymagające pośredniego zasilacza) |  |
| Komunikacja | Komunikacja z komputerem poprzez złącze USB. Port komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi: minimum 4 porty |  |
| Instrukcja obsługi | W języku polskim i w języku angielskim dołączona przy dostawie urządzenia |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy. Dostępność części zamiennych do aparatu po zakończeniu jego produkcji przez minimum 10 lat |  |

………………………………...

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)