Oznaczenie sprawy: PUB/54-2015/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

dla jednostek UMCS w Lublinie

Dostawa zestawu laboratoryjnego

Producent zmywarki:…………………………………………..…………….model:……………………………………………..Rok produkcji:……..

Producent dejonizatora:……………………….…………………………….model:……………………………………………..Rok produkcji:……..

Producent urządzenia dozującego środki myjące:………………………………………….model:……………………Rok produkcji:……..

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Zestaw laboratoryjny | Zestaw laboratoryjny musi zawierać: Zmywarkę laboratoryjną Dejonizator Urządzenie dozujące środki myjące |  |
|  | ZMYWARKA LABORATORYJNA |
|  | Wolnostojąca lub do zabudowy w ciąg roboczy, jednodrzwiowa, ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej |  |
|  | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia |  |
|  | Automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego |  |
|  | Panel sterowania z alfanumerycznym, ciekłokrystalicznym trzywierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków i pokręteł) |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN |  |
|  | Możliwość zmiany minimum w 3 programach takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych |  |
|  | Szeregowy port komunikacyjny RS232 dla podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu |  |
|  | Komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz minimum 3 ramionami natryskowymi (w tym jedno ramię zintegrowane z górnym koszem) |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych |  |
|  | Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie |  |
|  | Mycie iniekcyjne na dwóch poziomach |  |
|  | Modułowy system wyposażenia umożliwiający konfiguracje na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym |  |
|  | Wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (minimum dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem |  |
|  | Jeden zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność minimum 2 kg) |  |
|  | Jeden zasobnik umiejscowiony w drzwiach na detergent myjący w proszku |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych pomp dozujących do płynnych środków chemicznych |  |
|  | Wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty |  |
|  | Minimum 14 stałych programów fabrycznych mycia |  |
|  | Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 minut |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temperatury minimum 10 minut nie dłuższy niż 53 minuty |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum 3 preferowanych programów pod przyciskami wyboru bezpośredniego |  |
|  | Możliwość ustawienia startu z opóźnieniem maksimum 24 h |  |
|  | Złącze optyczne do celów serwisowych |  |
|  | Wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średnia minimum 60l/min. Grzałki poza komorą mycia |  |
|  | Wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (maksimum 65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (nie jest wymagany oddzielny program regeneracyjny) |  |
|  | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego |  |
|  | Poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem |  |
|  | Wymagane przyłącza wodne: 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200-1000 kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala) 1 x ciepła woda o temperaturze maksimum 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200-1000 kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala) 1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 bar (50-1000 kPa) |  |
|  | Zasilanie elektryczne – 3 N AC 400 V; 50 Hz, zabezpieczenie 3 x 16 A, całkowita moc przyłączeniowa minimum 9,3 kW |  |
|  | Wymiary komory mycia: minimum 530x490x530 mm (sxgxw) |  |
|  | Wymiary zewnętrzne zmywarki: maksimum 600x600x850 mm (sxgxw) |  |
|  | DEJONIZATOR |
|  | System zasilany wodą wodociągową |  |
|  | Możliwość samodzielnego serwisowania, łatwa wymiana wkładów filtrujących, w tym dostęp do membrany RO |  |
|  | Możliwość bezpośredniego powieszenia na ścianie |  |
|  | Atesty i dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów Certyfikaty i atesty FDA, KTW, NSF, WRAS na połączenia i armaturę (dołączyć do urządzenia przy dostawie do Użytkownika) |  |
|  | Możliwość instalacji dodatkowych punktów poboru |  |
|  | Pobór za pomocą przycisku (sterującego elektrozaworem) na panelu sterowniczym |  |
|  | Konduktometr – pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą PN-EN 60746-3:200 lub równoważną - dokładność pomiaru przewodności +/- 0,1%, dokładność pomiaru temperatury 0,1°C - zakres pomiaru przewodności 0,0-19,9 (S/cm - automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez - możliwość odczytu w (S/cm lub M( cm |  |
|  | Sondy konduktometryczne wykonane z metalu szlachetnego |  |
|  | Wyświetlacz LCD i sygnalizacja diodami LED umożliwiająca odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia |  |
|  | Gwarancja wyprodukowania minimum 40 000 wody o 1 stopniu czystości wg normy PN-EN ISO 3696:1999 lub równoważną, 1 stopień bez dokonywania wymiany modułów jonowymiennych i membran RO |  |
|  | Ciśnieniowy hermetyczny zbiornik o pojemności minimum 80 l |  |
|  | Filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie oczyszczania |  |
|  | Filtr adsorpcyjny |  |
|  | Moduł RO (odwrócona osmoza) |  |
|  | Moduł jonowymienny w jednym elemencie |  |
|  | Moduł ultrafiltracji |  |
|  | Dezynfekcja UV 254 nm |  |
|  | Mobilny punkt poboru wody ultraczystej |  |
|  | Punkt poboru wody ogólnolaboratoryjnej |  |
|  | Bezpośrednie podłączenie do urządzeń typu zmywarka, autoklaw |  |
|  | Wymiary (sxwxg): maksimum 270x580x550 mm |  |
|  | Wymiary kolumny (wxśr.): 1208 x 195 mm |  |
|  | Waga: maksimum 15 kg |  |
|  | Możliwość definiowania poziomu alarmu przekroczonej przewodności |  |
|  | Złącze USB |  |
|  | Elektrozawór |  |
|  | Komplet przyłączy |  |
|  | Zainstalowany komplet materiałów eksploatacyjnych |  |
|  | Parametry wody ultraczystej: - wydajność nominalna minimum 15 l/h - przewodność elektrolityczna właściwa: 0,055 (S/cm - oporność właściwa: 18,2 M( cm - poziom TOC: maksimum 5 ppb - drobnoustroje: maksimum 1 cfu/ml - cząstki o wymiarach powyżej 0,22 (m: maksimum 1 cząstka/ml - norma PN-EN ISO 3696: 1999 1 stopień czystości - zgodność z European Pharmacopoeia 8 th edition Purified Water Farmakopea Polska IX – Aqua purificata produkcyjna |  |
|  | Parametry wody ogólnolaboratoryjnej: - skuteczność oczyszczania: związki organiczne: 98-99%, - skuteczność oczyszczania : jony: 96-98% |  |
|  | URZĄDZENIE DOZUJĄCE ŚRODKI MYJĄCE |
|  | Moduł dozujący do substancji alkalicznych i kwaśnych współpracujący ze zmywarką i dejonizatorem |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw: minimum 24 miesiące |  |
|  | Wymagana rejestracja wszystkich zdarzeń serwisowych i eksploatacyjnych – historia użytkowania |  |
|  | Dostawa obejmuje instalację, montaż i pierwsze uruchomienie zestawu laboratoryjnego oraz szkolenie personelu w siedzibie Użytkownika. |  |
|  | Serwis gwarancyjny : Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 48 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)