Oznaczenie sprawy: PUB/55-2015/DOP-a                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS w Lublinie

Część 1: Mieszadło mechaniczne:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Maksymalna objętość mieszania: 40 L |  |
| Wyświetlacz: cyfrowy, pokazujący prędkość nastawioną i aktualną |  |
| Stała prędkość mieszania, niezależna od zmian lepkości roztworu |  |
| Prędkość mieszania: w zakresie co najmniej od 30 obr/min. do 200 obr/min. |  |
| Opcja łagodnego startu |  |
| Elektroniczne sterowanie |  |
| Płynna, bezstopniowa nastawa obrotów |  |
| Maksymalna lepkość medium mieszanego: 50000 mPa*s |  |
| Ustawianie czasu mieszania w zakresie od 1 min. do 6000 min. |  |
| Wyposażenie: statyw + łącznik krzyżowy; końcówka mieszająca PTFE 650 mm x 10 mm – 1 szt.; łopatka mieszająca PTFE 65 mm x 25 mm – 2 szt.; łopatka mieszająca PTFE 105 mm x 25 mm – 2 szt.; mieszadło śmigłowe PTFE, 3-łopatkowe typ R – 1 szt. |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |

………………………………...

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: pH-metr:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Parametry graniczne | Parametry oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Funkcje pomiarowe: pH, potencjał redox, temperatura |  |
| Zakres pomiaru/rozdzielczość pH: -2,0 ÷ +20,0 |  |
| Dokładność pH: ±0,1 |  |
| Zakres pomiaru/rozdzielczość redox: ±2000 mV |  |
| Dokładność pH: ±0,2 mV |  |
| Zakres pomiaru/rozdzielczość temperatury: -20,0oC ÷ +120,0oC |  |
| Dokładność pH: ±0,2oC |  |
| Przechowywanie danych: minimum 200 pomiarów |  |
| pH-metr z funkcją „calibration check” |  |
| pH-metr wyposażony w szklana elektrodę pH, czujnik temperatury, roztwory buforowe, roztwór elektrolitu, roztwór do czyszczenia elektrod, zasilacz |  |
| Dodatkowe wyposażenie: statyw do elektrod z podstawą, kabel USB, oprogramowanie współpracujące z systemem Windows XP/Vista/7/8 |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |

………………………………….

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Próbnik żłobkowy:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Uchwyt krótki: długość minimum 10 cm, głowica do pobijania, złącze z gwintem stożkowym |  |
| Świder Edelmana: część dolna, typu kombi, złącze z gwintem stożkowym, średnica 7 cm |  |
| Próbnik żłobkowy: część dolna, długość robocza minimum 100 cm, średnica 30 mm, wzmocniona, złącze z gwintem stożkowym |  |
| Żerdź, długość minimum 100 cm, złącze z gwintem stożkowym (4 sztuki) |  |
| Wyposażenie: klucz 20 mm x 22 mm (2 sztuki); uchwyt zaciskowy typu push-pull, średnica 25.4 mm; szczotka druciana ze stali nierdzewnej; młot stalowy z głowicą nylonową: średnica 70 mm, ciężar 2 kg, z systemem absorpcyjnym; szpachelka o szerokości 20 mm; torba transportowa na oferowany sprzęt |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Wstrząsarka laboratoryjna z łaźnią wodną:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Zakres regulacji amplitudy: 1 mm ÷ 25 mm (dłuższa oś elipsy) |  |
| Stosunek osi elipsy: 1 ÷ 2,5 |  |
| Zakres regulacji częstotliwości: 50 ÷ 350 cykli/min. (c.p.m.) |  |
| Zakres regulacji temperatury: 30oC ÷ 100oC |  |
| Dokładność nastawy temperatury: 2oC |  |
| Dokładność regulacji temperatury: 0,2oC do temperatury 60oC; 0,5oC w zakresie 60oC ÷ 100oC |  |
| Objętość wody w łaźni: minimum 5,5 L; maksymalnie 10,5 L |  |
| Obciążenie stołu wstrząsarki: maksymalnie 4 kg |  |
| Zasilanie: 230 V, 50 Hz |  |
| Pobór mocy: maksymalnie 2000 VA |  |
| Wymiary: minimum 570 mm x 475 mm x 230 mm |  |
| Masa: maksymalnie 32 kg |  |
| Warunki środowiskowe: praca w pomieszczeniu zamkniętym; temperatura otoczenia: od 15oC do 35oC; maksymalna wilgotność względna: 80% w temperaturze 31oC, malejąca liniowo do 50% względnej wilgotności przy temperaturze 40oC; wahania napięcia zasilania ±10%; stopień zanieczyszczenia - 1 |  |
| Wyposażenie: stół z uchwytami do naczyń Erlenmeyer’a o pojemności 0,25 L |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 5: Wstrząsarka laboratoryjna:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Zakres regulacji amplitudy: 1 mm ÷ 25 mm (dłuższa oś elipsy) |  |
| Stosunek osi elipsy: 1 ÷ 2,5 |  |
| Zakres regulacji częstotliwości: 50 ÷ 350 cykli/min. (c.p.m.) |  |
| Zakres nastawy czasu: 1 min. ÷ 99 h 59 min. |  |
| Ilość programów: minimum 9 |  |
| Obciążenie stołu wstrząsarki: maksymalnie 4 kg |  |
| Zasilanie: 230 V, 50 Hz |  |
| Pobór mocy: maksymalnie 80 VA |  |
| Wymiary: minimum 430 mm x 395 mm x 215 mm |  |
| Masa: maksymalnie 19 kg |  |
| Warunki środowiskowe: praca w pomieszczeniu zamkniętym; temperatura otoczenia: od 15oC do 35oC; maksymalna wilgotność względna: 80% w temperaturze 31oC, malejąca liniowo do 50% względnej wilgotności przy temperaturze 40oC; wahania napięcia zasilania ±10%; stopień zanieczyszczenia - 1 |  |
| Wyposażenie: stół z uchwytami do naczyń Erlenmeyer’a o pojemności 0,25 L |  |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 6: Cieplarka laboratoryjna:

Producent:  ............................  Model: ..............................

| Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Pojemność brutto: minimum 1380 L |  |
| Pojemność netto: minimum 1350 L |  |
| Wymiary zewnętrzne: maksymalnie 1440 mm x 860 mm x 2020 mm (szer. x gł. x Wys.) |  |
| Ilość półek: 2 x 3 |  |
| Możliwość instalacji 2 x 23 półki |  |
| Nośność półek do 30 kg |  |
| Zakres temperatury: od +3oC do +40oC |  |
| Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  |
| Waga: maksymalnie 200 kg |  |
| Maksymalny pobór mocy: 740 W |  |
| Moc znamionowa: 620 W |  |
| Wnętrze wykonane z aluminium |  |
| Drzwi pełne, zamykane na zamek |  |
| Alarm otwartych drzwi |  |
| Gniazdo 230 V wewnątrz komory |  |
| Fotoperiod |  |
| Sterownik: regulacja temperatury co 0,1oC, interaktywny interfejs użytkownika, wyposażony w komunikaty kontroli podzespołów systemowych, wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwiający start urządzenia z zaprogramowanym opóźnienie, timer z funkcjami sygnalizacji lub wyłączenia urządzenia, zakres 1 – 31 dni z dokładnością do 1 min., możliwość kontynuacji pracy urządzenia po powrocie zasilania lub przerwanie pracy w wyniku przekroczenia zadanego maksymalnego czasu przerwy lub maksymalnej odchyłki temperatury, ręczna lub automatyczna regulacja prędkości obrotowej wentylatora, możliwość wprowadzenia korekty temperatury przez użytkownika, alarm informujący o zaniku zasilania, alarm uszkodzenia czujnika temperatury, autotuning – automatyczne ciągłe dopasowywanie parametrów pracy w celu uzyskania najwyższej możliwej stabilności temperatury, niezależnie od ilości wsadu i temperatury zewnętrznej, możliwość podglądu na wyświetlaczu urządzenia wykresu temperatury z ostatnich 24h pracy urządzenia, wyświetlanie wartości minimalnej, maksymalnej, średniej globalnej lub z trwającego programu |  |
| Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |

……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………

(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)