Oznaczenie sprawy: PUB/03-2016/DOP-a                                                                                Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora TOC/N z wyposażeniem

dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie

Producent analizatora:…………………………………………..…………….model:…………………………………..……..……..Rok produkcji:……..

Producent komputera:…………………………………………………..model:…………………………….……………………….. Rok produkcji:……..

Producent procesora:…………………………………………..………..model:…………………………….……………………….. Rok produkcji:……..

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Analizator TOC/N z wyposażeniem | Analizator ogólnego węgla organicznego: |  |
|  | wymagany wbudowany w przyrząd ekran kolorowy LCD oraz klawiatura umożliwiające bezpośrednią pracę przyrządu bez komputera |  |
|  | Warunki oznaczania węgla organicznego: |  |
|  | oznaczenie techniką wysokotemperaturowego rozkładu (spalania) katalitycznego na platynie w temperaturze minimum 680⁰C z detekcją w podczerwieni (NDIR, dla oznaczeń węgla) |  |
|  | piec do spalań wyposażony w kwarcową kolumnę do spalań |  |
|  | jednoczesne oznaczenie zawartości TOC, TIC, TC, NPOC w trakcie jednego podania próbki do analizatora, we wspólnym piecu (rurze) do spaleń |  |
|  | równoczesna analiza TOC i TN |  |
|  | pomiar w zakresie: minimum od 4 µg/L do 30 000 mg/L dla TC, minimum od 4 µg/L – 35 000 mg/L dla IC z dokładnością pomiaru nie gorszą niż 1,5% (CV) |  |
|  | wymagana możliwość oznaczania węgla organicznego metodą różnicową (TOC=TC-IC) oraz opcjonalnie (TOC=NPOC+POC) |  |
|  | automatyczne wypieranie CO2 i oznaczenie stężenia węgla nieorganicznego (IC) w celu oznaczenia TOC, czyli węgla organicznego z różnicy TOC=TC – IC, gdzie TC jest węglem całkowitym |  |
|  | czas analizy: maksimum 3 min dla TC oraz IC |  |
|  | regulacja wielkości nastrzyku w zakresie minimum od 10(l do 2000 µl |  |
|  | automatyczne sterowanie całkowitym przebiegiem analizy w tym: automatyczna zmiana parametrów i ponowna analiza w przypadku przekroczenia zakresu, automatyczny wybór zależności kalibracyjnej dla nieznanej próbki, automatyczne zerowanie i ustawianie optymalnych parametrów pomiaru, automatyczne odrzucanie wartości znacznie odbiegających i przeliczanie analiz powtórzonych, automatyczne wyłączenie po schłodzeniu pieca elektrycznego |  |
|  | wielopunktowa, automatyczna kalibracja do minimum 10 punktów wykonywana automatycznie przez przyrząd, przez rozcieńczenie pojedynczego roztworu wzorcowego |  |
|  | podwójna linia przepływowa umożliwiająca przemywanie linii analitycznej wodą destylowaną lub próbką |  |
|  | wielofunkcyjny system przygotowania i nastrzykiwania próbek |  |
|  | możliwość stosowania manualnych nastrzyków |  |
|  | możliwość nastrzyków małych objętości próbek |  |
|  | automatyczne mieszanie gazowe próbek |  |
|  | automatyczne zakwaszanie i przepuszczanie gazu nośnego w celu odpędzenia CO2 |  |
|  | gaz reakcyjny (nośny): powietrze syntetyczne lub tlen |  |
|  | analizator musi być wyposażony w zestaw do analizy zawiesin ściekowych i smołowatych umożliwiający automatyczne pobieranie próbek o średnicy zanieczyszczeń do 0,8 mm |  |
|  | możliwość rozbudowy o zestaw do analizy próbek gazowych oraz zestaw do zewnętrznego przedmuchiwania umożliwiający wykonanie zakwaszania/przedmuchiwania próbki w automatycznym podajniku podczas pomiaru NPOC |  |
|  | możliwość rozszerzenia analizatora o przystawkę do oznaczania (metodą chemiluminescencyjną) azotu całkowitego (z możliwością jednoczesnego oznaczania azotu i węgla) podłączoną bezpośrednio do przyrządu TOC w zakresie minimum od 5 µg/L do 10 000 mg/L z dokładnością pomiaru nie więcej niż 3% |  |
|  | graficzna wizualizacja analizy i wyników oraz generowania raportów |  |
|  | podłączenie z komputerem przez złącze USB oraz dodatkowy port USB do bezpośredniego podłączenia drukarki i wydruku wyników |  |
|  | eksport i import danych do MS Excel, Axcess, LIMS |  |
|  | wymagane oprogramowanie do sterowania przyrządem umożliwiające graficzną wizualizację wyników, sporządzania krzywych kalibracyjnych, zbieranie i opracowywanie danych, przygotowanie raportów i statystyczną obróbkę wyników |  |
|  | uniwersalny podajnik próbek na minimum 8 pozycji obsługujący dowolne naczynia z możliwością rozbudowy do minimum 16 pozycji |  |
|  | Warunki oznaczania próbek stałych: |  |
|  | dwa osobne piece: do oznaczania węgla ogólnego i nieorganicznego |  |
|  | tryby pomiarowe: TC, IC, TOC |  |
|  | oznaczanie węgla ogólnego i organicznego w temperaturze minimum 980⁰C |  |
|  | spalanie w rurze kwarcowej o wysokiej wytrzymałości |  |
|  | oznaczanie węgla nieorganicznego w temperaturze minimum 200⁰C z wypieraniem za pomocą kwasu fosforowego |  |
|  | automatyczna pipeta do dodawania kwasu zainstalowana w przyrządzie |  |
|  | możliwość zastosowania podwójnej celi pomiarowej, składającej się z celi długiej do pomiaru próbek wodnych i celi krótkiej do analizy próbek stałych |  |
|  | maksymalna wielkość próbki stałej do 1g oraz próbki wodnej ≤0,5g dla TC i ≤0,3g dla IC |  |
|  | zakres pomiarowy dla węgla ogólnego (TC) od minimum 0,1 do 30 mg węgla oraz od minimum 1 do 20µg węgla przy pomiarze o wysokiej czułości |  |
|  | zakres pomiarowy dla węgla nieorganicznego (IC) od minimum 0,1 do 20 mg węgla, |  |
|  | czas pomiaru: maksimum 6 minuty |  |
|  | minimum 10 szt. łódeczek ceramicznych (wielorazowego użytku) do spalania |  |
|  | Warunki oznaczania azotu całkowitego: |  |
|  | oznaczanie metodą chemiluminescencyjną |  |
|  | pomiar w zakresie minimum 5 µg/L do 10 000 mg/L z dokładnością pomiaru nie większą niż 3% (CV) |  |
|  | czas analizy: maksimum 4 minuty |  |
|  | źródło ozonu: powietrze syntetyczne o wysokiej czystości |  |
|  | Stabilna podstawa pod urządzenie: |  |
|  | konstrukcja szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych o wymiarach 1500x750x900 mm. Blat: żywica epoksydowa o grubości minimum 19 mm). |  |
|  | Powierzchnia robocza do przygotowywania próbek do analiz: |  |
|  | konstrukcja szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych o wymiarach 1200x750x900 mm. Blat: żywica epoksydowa o grubości minimum 19 mm). |  |
|  | Kontener do przechowywania próbek i odczynników: |  |
|  | Konstrukcja szkieletowa o wymiarach 1200x550x2000 mm, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych. Kontener z wewnętrznym podziałem pionowym wyposażony w: - część lewa - 1x drzwi, 5x półka z płyty, 1x zamek, - część prawa - 1x drzwi, 5x półka z płyty, 1x zamek |  |
|  | Komputer: |  |
|  | komputer „all-in-one” zgodny z systemem OS X lub równoważnym |  |
|  | monitor: przekątna minimum 27 cali, |  |
|  | pamięć: minimum 8 GB |  |
|  | procesor osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 11 000 punktów w teście Passmark CPU Mark*. |  |
|  | masa komputera: maksimum 9,6 kg |  |
|  | wymagana klawiatura i mysz |  |
|  | Wymagana instalacja, montaż i pierwsze uruchomienie oraz jednodniowe szkolenie personelu z obsługi przyrządu i oprogramowania w siedzibie Użytkownika |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie. |  |

…………………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla  procesora winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny jest pod załącznikami do SIWZ.

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu przetargu Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.