**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /OPIS OFEROWANEGO TOWARU**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji do zatapiania tkanek w parafinie dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie**

**Kody CPV:**

**- 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza**

**Stacja do zatapiania tkanek w parafinie o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa aparatu / urządzenia / komponentów** | **Opis i parametry przedmiotu zamówienia** | **Oferowane parametry** *(wypełnia Wykonawca)* |
| **Stacja do zatapiania tkanek w parafinie**  | **Stacja do zatapiania tkanek w parafinie o następujących parametrach:**- Typ:Trójelementowa zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) z dystrybutorem parafiny, urządzeniem grzewczym i urządzeniem chłodzącym o budowie modułowej ( z elementami rozdzielnymi).- Pojemność pojemnika na parafinę od minimum 4,5 litrów do maksymalnie 5 litrów.- Moduł dozownik wyposażony w dwa podgrzewane pojemniki o pojemności minimum 2 litrów do maksymalnie 2,5 litrów, zamykane przesuwanymi pokrywkami z niezależną regulacją temperatury dla każdego z nich.- Mikroprocesorowe sterowanie wyświetlaczem LCD, oraz wyświetlanie na bieżąco wszystkich parametrów pracy: Nastawy i wskazania temperatur, czas, tygodniowy programator pracy.- Podgrzewane stanowisko na minimum 6 pęset z regulacją temperatury , możliwość wyboru z minimum 3 wielkości pęset.- Dozownik parafiny musi być wyposażony w regulację przepływu oraz uruchamiany minimum ręcznie. Dodatkowo musi być zapewniona możliwość podłączenia przycisku nożnego do uruchamiania dozownika.- Moduł dozownika musi być wyposażony w zimny punkt o wymiarach 40 x 70 ± 5mm do wstępnego ustawienia próbki o temperaturze ok. 00C.- Moduł dozownika musi być wyposażony w szkło powiększające i oświetlenie obszaru roboczego.- Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym.- Zakres regulacji płyty chłodzącej od minimum 00C do -120C.- Waga maksymalnie 28 kg.- Wymiary stacji do zatapiania maksymalnie 650 x 600 x 440 mm.- Wymiary płyty chłodzącej maksymalnie 340 mm x 620 x 410 mm.- Zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od minimum 400C do maksymalnie 700C.- Urządzenie musi posiadać deklarację CE/IVD lub równoważną.**Wyposażenie dodatkowe:**- Wanienki do zatapiania o wymiarach dołka 7x7x7 - 20 sztuk;- Wanienki do zatapiania o wymiarach dołka 15x15x7 - 20 sztuk;- Wanienki do zatapiania o wymiarach dołka 24x24x7 - 20 sztuk;- Wanienki do zatapiania o wymiarach dołka 37x24x7 - 20 sztuk; - Wanienki do zatapiania o wymiarach dołka 33x24x12 - 12 sztuk;- Kasetki typu mega lub równoważne - 200 sztuk;- Parafina – 20 kg;- Pęsety – 6 sztuk;- Płyta grzewcza do szkiełek mikroskopowych o wymiarach 195x495 mm ± 5mm. Płynna regulacja temperatury od minimum 300C do maksimum ±1,50C. | **Producent………………model………rok produkcji………………………..**....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| **Dodatkowe istotne warunki zakupu** | - Instrukcja obsługi- Gwarancja: minimum 24 miesiące- Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji:- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. | ……………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

………………………….

 *(miejscowość i data)*

 …………………………………………………………………………

 *(podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*