Oznaczenie sprawy: PUB/60-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uchwytu do przygotowywania monokrystalicznych

podłoży krzemowych dla UMCS w Lublinie.

Opis przedmiotu zamówienia

Uchwyt do przygotowywania monokrystalicznych podłoży krzemowych przygotowany według załączonej dokumentacji projektowej

Głowica szlifierska

Głowica szlifierska (moduł szlifierski) - urządzenie do szlifowania powierzchni płytek monokryształu krzemu po procesie cięcia. Moduł musi składać się z pochylnego trzpienia z talerzykiem do mocowania plastrów krzemu umieszczonego w gnieździe korpusu z systemem regulacji pochylenia przez śruby mikrometryczne (regulacja w zakresie od 0 do 10 stopni z dokładnością ±0,1 stopnia). Korpus musi być zakończony elementem ścieralnym – pierścieniem pozycjonującym cały moduł w urządzeniu szlifierskim. Moduł szlifierski po procesie szlifowania musi mieć możliwość montowania w łożu przystosowanym do uchwytu w dyfraktometrze rentgenowskim. W celu uzyskania większej trwałości elementu ścieralnego musi on zostać poddany hartowaniu lub pokryciu powłoką azotku tytanu. Parametry techniczne poszczególnych elementów głowicy szlifierskiej: Korpus: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Nakładka korpusu: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Uchwyt podtrzymujący: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Mocowanie uchwytu podtrzymującego: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Uchwyt krzemu (uchwyt płytki Si): materiał – stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno, nazwa – Stal X210CrW12 (1.2436); Element ścieralny: materiał – stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno, nazwa – Stal X210CrW12 (1.2436); zwiększenie trwałości poprzez zwiększenie twardości – hartowanie lub naniesienie powłoki azotku tytanu (twardość po zahartowaniu 63 HRC); Podstawka próbki: materiał – tytan, norma DIN 17850 3.7035

Głowica polerska

Głowica polerska (moduł polerski) - urządzenie do polerowania powierzchni płytek monokryształu krzemu po procesie szlifowania. Moduł musi składać się z pochylnego trzpienia z talerzykiem do mocowania plastrów krzemu umieszczonego w gnieździe korpusu z systemem regulacji pochylenia przez śruby mikrometryczne (regulacja w zakresie od 0 do 2 stopni z dokładnością ±0,01 stopnia). Korpus musi być zakończony elementem ścieralnym – pierścieniem pozycjonującym cały moduł w urządzeniu polerskim. W celu uzyskania większej trwałości elementu ścieralnego musi on zostać poddany hartowaniu lub pokryciu powłoką azotku tytanu. Moduł polerski po procesie szlifowania musi mieć możliwość montowania w łożu przystosowanym do uchwytu w dyfraktometrze rentgenowskim. Parametry techniczne poszczególnych elementów głowicy polerskiej: Korpus: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Nakładka korpusu: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Uchwyt podtrzymujący: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Mocowanie uchwytu podtrzymującego: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Uchwyt krzemu (uchwyt płytki Si): materiał – stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno, nazwa – Stal X210CrW12 (1.2436); Element ścieralny: materiał – stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno, nazwa – Stal X210CrW12 (1.2436); zwiększenie trwałości poprzez zwiększenie twardości – hartowanie lub naniesienie powłoki azotku tytanu (twardość po zahartowaniu 63 HRC); Podstawka próbki: materiał – tytan, norma DIN 17850 3.7035.

Łoże

Łoże głowicy - urządzenie składowe uchwytu, przystosowane do uchwytu w dyfraktometrze rentgenowskim, umożliwiające montowanie w jego gnieździe głowicy szlifierskiej i polerskiej. Parametry techniczne poszczególnych elementów łoża: Łoże głowicy: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301); Trzpień łoża: materiał – stal kwasoodporna, gatunek 0H18N9 (1.4301).

Wymagania dodatkowe

Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. Instalacja i pierwsze uruchomienie w miejscu wskazanym przez Użytkownika. Miejsce dostawy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin.