Oznaczenie sprawy: PU/14-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawę wagi laboratoryjnej

dla Wydziału Chemii UMCS

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Waga laboratoryjna | Waga analityczna |  |
|  | Zakres ważenia: minimum 220 g |  |
|  | Całkowity zakres wagi tary: ( 220 g |  |
|  | Obciążenie minimalne: 10 mg |  |
|  | Działka odczytowa: d= 0,1 mg |  |
|  | Klasa I |  |
|  | Działka legalizacyjna: e=1 mg |  |
|  | Powtarzalność (odchylenie standardowe): 0,1 mg |  |
|  | Liniowość: 0,2 mg |  |
|  | Dryft czułości w zakresie 10-30°C nie większy niż: +/- 1,5ppm/K |  |
|  | Kalibracja/adiustacja wewnętrzna |  |
|  | Waga musi być wyposażona w kalibrację/adiustację IsoCAL (w przypadku upływu czasu, co 4 godziny lub zmiany temperatury o 1,5°C) |  |
|  | Średni czas stabilizacji: maksimum 2 sek. |  |
|  | Czas reakcji wyświetlacza wagi: maksimum 0,2 sek. (zależny od ustawień filtra) |  |
|  | Pełna zgodność raportów i oprogramowania z ISO/GLP na wydruku i na wyświetlaczu wagi |  |
|  | Waga wyposażona w pełną pamięć raportów kalibracji/adjustacji uszeregowanych ze względu na datę i czas wykonania |  |
|  | Średnica szalki: minimum 90 mm |  |
|  | Wysokość osłony komory wagowej: minimum 200 mm |  |
|  | Ręcznie otwierana osłona komory wagowej |  |
|  | Komora wagowa musi być wyposażona w prowadnice rolkowe i system rynnowy uniemożliwiający wnikanie produktu i blokowanie się osłon bocznych |  |
|  | Możliwość demontażu i czyszczenia wszystkich szyb osłony wagi |  |
|  | Antystatyczne szyby osłony wagowej |  |
|  | Monolityczny system wagowy |  |
|  | Poziomowanie manualne |  |
|  | Masa urządzenia: maksimum 5 kg |  |
|  | Wymiary wagi: maksimum 360 x 220 x 320 mm |  |
|  | Pokryty szkłem wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, dotykowy, z podziałem pionowym na procesy i aplikacje |  |
|  | Waga musi być wyposażona w aplikacje: minimum ważenie, mieszanie, składniki, statystyka, przeliczanie, określanie gęstości, udział procentowy, przechwyt wartości chwilowej, zliczanie |  |
|  | Wszystkie aplikacje w menu w formie dotykowych ikon graficznych |  |
|  | Blokada menu zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami – tzn. po wciśnięciu przycisku menu i przytrzymaniu przez kilka sek. wejście do menu jest zablokowane, odblokowanie polega na przytrzymaniu ponownym przez kilka sek. |  |
|  | Menu wagi minimum w języku polskim, angielskim |  |
|  | Waga wyposażona w port mini USB z możliwością przejścia na RS232 za pomocą odpowiedniego kabla |  |
|  | Waga z możliwością bezpośredniego transferu danych typu plug&play w formie tekstowej lub tabelarycznej do Microsoft Windows bez instalowania w systemie operacyjnym komputera dodatkowego obcego oprogramowania |  |
|  | Waga legalizowana i zgodna z normami CE |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; naprawa w miejscu użytkowania sprzętu; w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)