Oznaczenie sprawy: PUB/93-2016/DOP-a                                                                                                       Załącznik Nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie

Część 1: Dostawa inkubatora CO2

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Inkubator CO2 | Inkubator do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury i stężenia CO2 |  |
|  | Zakres regulacji CO2 w zakresie minimum od 0 do 20% z regulacją +/- 0,1% |  |
|  | Pomiar stężenia CO2: czujnik IR |  |
|  | Wilgotność względna w komorze 90-95% wilg. wzgl. |  |
|  | Zakres temperatury pracy: minimum od +7 powyżej temperatury otoczenia do + 50 °C z regulacją +/- 0,1 °C |  |
|  | Jednorodność temperatury w 37 °C nie gorsza niż +/- 0,3 °C |  |
|  | Stabilność temperatury nie gorsza niż +/- 0,1 °C |  |
|  | Sterylizacja komory gorącym powietrzem w temperaturze minimum 180 °C |  |
|  | Pojemność komory inkubacyjnej nie mniejsza niż 165 dm3 |  |
|  | Wnętrze komory wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej, bezspoinowe |  |
|  | Obudowa malowana proszkowo, odporna na zarysowania |  |
|  | Komora inkubacyjna powinna być otoczona płaszczem powietrznym z elementami grzejnymi odsuniętymi od ściany komory i z elementem mieszającym powietrze w obrębie płaszcza (nie dopuszcza się inkubatorów z elementami grzejnymi przylegającymi do ściany komory inkubacyjnej i inkubatorów z wentylatorem w komorze inkubacyjnej) |  |
|  | Minimum 3 półki, stelaż dla półek bez konieczności przykręcania do komory, maksymalnie dwuczęściowy, wykonany w całości ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się stelaży z elementami gumowanymi i z tworzyw sztucznych) |  |
|  | Wewnętrzne szklane drzwi, szkło hartowane |  |
|  | Zewnętrzne drzwi pełne, z ogrzewaniem, otwierane na prawą stronę (zawiasy po prawej stronie) |  |
|  | Drzwi wyposażone w klamkę i dwupunktowy rygiel (nie dopuszcza się drzwi z uszczelkami magnetycznymi) |  |
|  | Waga inkubatora maksymalnie 110 kg |  |
|  | Filtry aseptyczne na drodze zasilania inkubatora gazami |  |
|  | Gazy doprowadzone do komory poprzez elementy mieszające gaz z powietrzem obecnym w komorze bez potrzeby użycia wentylatorów – np. poprzez efekt Venturiego |  |
|  | Sterownik z podwójnym wyświetlaczem typu LED, wskazujący parametry: temperaturę i stężenie CO2 |  |
|  | Alarm akustyczny i wizualny przy przekroczeniu zadanych parametrów, otwartych drzwi |  |
|  | Panel sterowania zamocowany na drzwiach urządzenia |  |
|  | Bezpotencjałowe wyjście alarmowe |  |
|  | Dostawa obejmuje koszty transportu, wniesienia urządzenia, montażu, instalacji w miejscu wskazanym przez Użytkownika, pierwszego uruchomienia oraz szkolenia personelu |  |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 2: Dostawa detektora z akcesoriami

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

| Detektor z akcesoriami | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Detektor InGaAs o zakresie spektralnym 900-2570 nm ze wzmacniaczem, chłodzony termoelektrycznie, srednica obszaru czynnego 1 mm |  |
|  | Tuba do zamocowania soczewki do ww. detektora |  |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 3: Dostawa  rejestratora sygnałów analogowych

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Rejestrator sygnałów analogowych | Elektroniczna forma prezentacji wyników pomiarów |  |
|  | Możliwość łączności z urządzeniem przez Internet |  |
|  | Dotykowy ekran |  |
|  | Pamięć wewnętrzna 4 GB |  |
|  | Wejścia kart pamięci USB |  |
|  | Monitorowanie wyników w trybie online |  |
|  | Dostęp do oprogramowania umożliwiającego przetwarzanie wyników w komputerze PC |  |
|  | Możliwość równoległego pomiaru różnych wielkości fizycznych |  |
|  | Kompaktowe wymiary |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część 4: Dostawa niskoczęstościowego izolatora wibracji mikroskopu LT STM

Producent …………………………………….…………………………..….model:………………………………………………………………………………………………….

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Niskoczęstościowy izolator wibracji mikroskopu LT STM | Pneumatyczny system izolacji drgań z funkcją automatycznego poziomowania |  |
|  | Wysokość: maksimum 560 mm |  |
|  | Zakres regulacji wysokości: maksimum 35 mm |  |
|  | Średnica: maksimum 260 mm |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 900 kg |  |
|  | Częstotliwość rezonansowa drgań poziomych: nie większa niż 1,5 Hz |  |
|  | Tłumienie drgań poziomych o częstotliwości 5 Hz: nie mniej niż 85% |  |
|  | Tłumienie drgań poziomych o częstotliwości 10 Hz: nie mniej niż 95% |  |
|  | Częstotliwość rezonansowa drgań pionowych: nie większa niż 1 Hz |  |
|  | Tłumienie drgań pionowych o częstotliwości 5 Hz: nie mniej niż 94% |  |
|  | Tłumienie drgań pionowych o częstotliwości 10 Hz: nie mniej niż 98% |  |
|  | Mechanizm samocentrowania |  |
|  | Wskaźnik poziomu |  |
|  | Gwarancja: minimum 12miesięcy |  |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |  |

……………..………………….…….

(miejscowość i data)

………………….………………..…………..………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)