Oznaczenie sprawy: PUB/93-2016/DOP-a			                               		                   Lublin, dn. 02.01.2017r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla UMCS w Lublinie do Zamawiającego w dniu 02.01.2017r. wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Dotyczy Części 1 postępowania: dostawa inkubatora CO2

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści inkubator z programem automatycznej  sterylizacji komory gorącym powietrzem w temperaturze 160°C? Jest to wystarczająca temperatura do skutecznego procesu sterylizacji. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora ze sterylizacją komory gorącym powietrzem w temperaturze 160°C. Wymagana w opisie przedmiotu zamówienia temperatura sterylizacji w inkubatorze minimum 180°C w jeszcze wyższym stopniu redukuje ryzyko skażenia próbek.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści inkubator z komorą inkubacyjną otoczoną płaszczem powietrznym z elementami grzejnymi odsuniętymi od ściany komory ale bez elementów mieszających powietrze w obrębie płaszcza? Elementy grzejne są rozmieszczone równomiernie w obrębie całego płaszcza co umożliwia zachowanie wymaganej przez Zamawiającego jedności i stabilności temperatury w komorze. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora z komorą inkubacyjną otoczoną płaszczem powietrznym z elementami grzejnymi odsuniętymi od ściany komory, ale bez elementów mieszających powietrze w obrębie płaszcza. Zdaniem Użytkownika wymuszony obieg powietrza w obrębie płaszcza zapewnia równomierne ogrzanie całej komory inkubacyjnej zaś brak wentylatorów w samej komorze inkubacyjnej zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń.

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w pojedynczy, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD wskazującym parametry: temperaturę i stężenie CO2 oraz który ma możliwość wyświetlania komunikatów słownych na temat statusu pracy urządzenia w tym komunikatów o stanach alarmowych? Zamawiający ma również możliwość podglądu zarejestrowanej temperatury i stężenia CO2 za pomocą graficznego wykresu.  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający rezygnuje z rozwiązania bardziej nowoczesnego.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora wyposażonego w pojedynczy, kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD wskazującym parametry: temperaturę i stężenie CO2 oraz który ma możliwość wyświetlania komunikatów słownych na temat statusu pracy urządzenia w tym komunikatów o stanach alarmowych.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści inkubator z drzwiami wyposażonymi w klamkę oraz jednopunktowy rygiel?  Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inkubatora z drzwiami wyposażonymi w klamkę oraz jednopunktowy rygiel.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.