załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa automatycznej stacji pipetującej

dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie” (PUB/13-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Automatyczna stacja pipetująca | Automatyczna stacja pipetująca z podnoszoną, przezroczystą pokrywą: - musi mieć możliwość zastosowania minimum dwóch głowic pipetujących o różnych zakresach pracy obejmujących minimum przedziały od 1-20 (l oraz 20-200 (l, przy jednym doświadczeniu bez konieczności ich zmiany; - każda z głowic musi być wyposażona w minimum 8 kanałów i pozwalać na pracę każdej liczbie kanałów pomiędzy 1 i minimum 8; - stacja musi posiadać platformę minimum dziewięciostanowiskową pozwalającą na rozmieszczenie wszystkich potrzebnych statywów, końcówek, racków i zbiorników; - stacja musi zawierać moduł precyzyjnego pobierania i przenoszenia roztworów przygotowawczych, składający się z układu automatycznego o zmiennym zakresie pracy, w przedziale minimum 100-1000 (l, z blokadą wybranego zakresu, zaopatrzony w zestaw minimum 1000 sztuk jednorazowych kapilar. Moduł musi być wyposażony w: wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący minimum: wybraną wartość pracy, potrzebę kalibracji, alarm serwisowy, stan blokady żądanego zakresu pracy, licznik ilości wykonanych cykli, alarm wizualny; trójpozycyjny zrzutnik kapilar (lewo, środek i prawo) ze zmienną fazą ustawień pozwalający stosować kapilary wszystkich wiodących producentów zarówno z długim jak i krótkim kołnierzem; - stacja musi mieć możliwość pracy w obniżonej temperaturze (minimum 4°C) oraz w warunkach sterylnych np. w boksie laminarnym; - wymiary maksymalne stacji: 70 x 70 x 70 cm; - stacja musi zawierać moduł szybkiego chłodzenia próbek przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbek oraz utrzymanie temperatury 0°C przez minimum 3 godziny oraz dwustronną platformę pozwalającą na załadowanie minimum 36 probówek o objętości 2 ml i 96 probówek o objętości 0,2 ml; - stacja musi posiadać proste oprogramowanie typu otwartego oraz możliwość przenoszenia utworzonych aplikacji na moduł sterujący; - moduł sterujący z odpowiednim oprogramowaniem; - komputer typu notebook do komunikacji ze stacją oraz tworzenia aplikacji; - wymagane parametry notebooka: przekątna ekranu: minimum 13 cali; procesor osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 3700 punktów w teście Passmark CPU Mark* twardy dysk: minimum 500 GB; pamięć RAM: minimum 4 GB; Microsoft Windows 7 PL, 64 bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP; *UWAGA! Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla procesora winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia postępowania, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia postępowania dostępny jest pod załącznikami do zaproszenia. Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia postępowania, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu postępowania Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert. - wymagany zestaw startowy końcówek sterylnych z filtrem oraz pojemników pozwalający na rozpoczęcie pracy stacji; - automatyczna stacja pipetująca musi umożliwiać szybką, precyzyjną i automatyczną pracę m.innymi przy izolacji kwasów nukleinowych, reakcjach PCR, qPCR. |
|  | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie personelu (5 osób). |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące na cały zestaw |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |