Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Biologii i Biotechnologii

UMCS w Lublinie” (PUB/21-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r.,

a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa autoklawu stołowego

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Autoklaw stołowy | Stołowy autoklaw parowy |
|  | Pojemność: minimum 12 litrów |
|  | Cykl sterylizacji nasyconą para wodną minimum 10-15 min przy temperaturze 121-126°C |
|  | Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji |
|  | Wymiary komory wewnętrznej: minimum 205 x 320 mm (śred. x wys.) |
|  | Ładowność maksymalna: minimum 3 kg |
|  | Przerwa między cyklami (maksimum 6 min.) |
|  | Wyjmowany kosz wewnętrzny z uchwytem |
|  | Wskaźniki temperatury i ciśnienia na zewnętrznej pokrywie |
|  | Uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie |
|  | Łatwość obsługi - specjalne szkolenie nie jest konieczne |
|  | Zabezpieczenia: - elektroniczny detektor wyłączający zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody; - podwójny bezpiecznik termiczny zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury; - sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiegający możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu; - zawór zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniu komory. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa densytometru

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Densytometr | Densytometr do pomiaru gęstości optycznej zawiesiny |
|  | Pomiar w mikrokuwecie 10 mm / probówce o śr. 14-17 mm |
|  | Pomiar w mikroobjętości (ok. 20 μl) |
|  | Źródło światła LED |
|  | Pojedyncza wiązka |
|  | Detektor diodowy |
|  | Długość fali 600 nm |
|  | Szerokość pasma 10 nm |
|  | Powtarzalność ±0,02 A |
|  | Dokładność ABS ±0,05 A |
|  | Zakres ABS -0,3 do 2,99 A |
|  | Światło rozproszone <1% T |
|  | Długość ścieżki 10 mm |
|  | Port USB 2.0 |
|  | Wymiary maksymalne: 200 x 180 x 90 mm |
|  | Waga do 1 kg |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 3: dostawa cieplarki laboratoryjnej (2 szt.)

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Cieplarka laboratoryjna (2 szt.) | Pojemność: od 115-120 l |
|  | Zakres temperatury: minimum od 5 stopni C powyżej temperatury otoczenia do + 75°C |
|  | Jednorodność temp.: maksimum +/- 0,6°C (przy 37°C) |
|  | Obieg powietrza: grawitacyjny, Zamawiający nie dopuszcza wentylatora w komorze roboczej cieplarki |
|  | Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo farbami epoksydowymi |
|  | Cyfrowy wyświetlacz parametrów urządzenia, umieszczony na drzwiach zewnętrznych |
|  | Protokół rutynowej kalibracji urządzenia |
|  | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej 1.4016, komora w wykonaniu U-kształtnym |
|  | Wymagane wyposażenie: minimum 3 półki ( możliwość zawieszenia minimum 16) |
|  | Wymagane złącze RS 232 |
|  | Wymagany minimum 1 fabryczny port dostępu |
|  | Wymagane szklane drzwi wewnętrzne |
|  | Możliwość całkowitego wyjęcia półek i stelaży podtrzymujących półki, bez użycia dodatkowych narzędzi) – na czas dezynfekcji i czyszczenia |
|  | Możliwość bezpiecznego postawienia 2 urządzeń jedno na drugim bez konieczności użycia dodatkowych elementów |
|  | Wymiary (szer. x wys. x głęb.): maksymalnie: 650 x 850 x 570 mm |
|  | Wymiary komory roboczej (szer. x wys. x głęb.): minimalnie: 460 x 600 x 400mm |
|  | Instrukcja obsługi w formie drukowanej i na nośniku CD w języku polskim lub angielskim dostarczona wraz z urządzeniem. |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 4: dostawę komory laminarnej z wyposażeniem

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Komora laminarna z wyposażeniem | Komora laminarna klasy II do jałowych posiewów mikrobiologicznych z wyposażeniem |
|  | Komora musi spełniać II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą EN 12469:2000 lub równoważną (certyfikat potwierdzający spełnienie normy wydany przez niezależne laboratorium proszę dołączyć do oferty). |
|  | Wyposażona w filtry ULPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek w zakresie od 0,1 do 0,3 µm. |
|  | Szerokość wewnętrzna komory minimum 1200 mm |
|  | Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1340 mm. |
|  | Głębokość wewnętrzna komory minimum 570 mm. |
|  | Głębokość zewnętrzna komory bez podłokietnika maksimum 760 mm. |
|  | Głębokość zewnętrzna komory z podłokietnikiem maksimum 830 mm. |
|  | Wysokość wewnętrzna w zakresie 650-680 mm. |
|  | Wysokość zewnętrzna bez statywu maksimum 1450 mm. |
|  | Szyba frontowa - ustawiona pod niewielkim kątem do pionu (nie więcej niż 5°), skośnie w stosunku do blatu roboczego. - nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, hartowana, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia, przesuwana góra-dół (nieuchylana) i zapewniająca wysokość roboczą w zakresie 180-200 mm |
|  | Ściany boczne – z oknem szklanym |
|  | Otwory do zamontowania zaworów mediów – po 2 szt. na stronę oraz gniazdek elektrycznych po 1 szt. na stronę umieszczone w ramie okiennej ścian bocznych |
|  | Komora wyposażona w silnik typu ECM (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej |
|  | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapychania filtrów. |
|  | Obieg powietrza w komorze: 1/3 powietrze wylotowe, 2/3 powietrze w recyrkulacji |
|  | Prędkość przepływu powietrza inflow: 0,45 m/s i downflow: 0,3 m/s. (+/- 5%) |
|  | Dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania prędkości przepływu oczyszczanego powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów powodujących zagrożenie. |
|  | Panel sterowania membranowy, zintegrowany z wyświetlaczem przepływu powietrza umieszczony centralnie, pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. |
|  | Układ sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD) z wbudowanym zegarem 24 godzinnym, zegarem przeprowadzania doświadczenia, lokalizacją położenia szyby frontowej oraz z możliwością ograniczenia dostępu przez osoby niepowołane przy użyciu dwóch kodów PIN dla operatora i administratora. |
|  | Panel sterowania ze wskaźnikiem minimum: - prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, - trybu pracy, - poziomu szyby frontowej, - temperatury w obszarze roboczym, - czasu pracy komory, filtra i lampy UV, - zużycia filtrów i lampy UV w procentach, - aktualnego czasu |
|  | Programowanie minimum: - czasu przeprowadzania doświadczenia, - czasu rozgrzewania komory - czasu opóźnienia wyłączenia wentylatora - trybu pracy serwisowej |
|  | Funkcja umożliwiająca załączenie wentylatora i światła poprzez otwarcie okna i przesunięcie do pozycji roboczej. |
|  | Funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej. |
|  | Funkcja stand-by zapewniająca gotowość pracy przy zmniejszonym przepływie powietrza (50% wydajności wentylatora) – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory. |
|  | Pod głównym filtrem demontowalny dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. |
|  | Oznaczenie kolorem czerwonym elementów urządzenia ograniczających dostęp do filtrów i elementów elektrycznych, których demontaż może powodować potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne lub elektryczne. |
|  | Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z warstwą antybakteryjną ISOCIDE lub równoważną, zapobiegającą rozwojowi drobnoustrojów |
|  | Oświetlenie obszaru pracy – intensywność minimum 1400 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. |
|  | Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza recyrkulowanego i wylotowego. |
|  | Możliwość zamontowania gniazda zero woltowego |
|  | Poziom emitowanego hałasu maksimum 56 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 lub równoważnej |
|  | Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera |
|  | Niski pobór mocy 160 W (+/-10%) |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz |
|  | Oznaczenie znakiem CE. |
|  | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |
|  | Wyposażenie komory: - na stałe zamontowana w górnej części ściany tylnej - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu - zawór gazu (1 szt.) - gniazdo elektryczne (2 szt.) - blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej pełny - statyw do komory na kółkach - musi umożliwiać pracę w pozycji siedzącej - podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej - palnik gazowy -palnik dostosowany do sieci gazu ziemnego GZ-50 i gazu propan/butan -mechanizm przechyłu prawo-lewo -praca ciągła -praca start-stop z zegarem, 60 min. -technologia mikroprocesorowa -temperatura płomienia gazu ziemnego 1300ºC -iskrownik elektryczny -zapłon uruchamiany pedałem ze stali nierdzewnej -zasilanie elektryczne z sieci : ~230 V, 50 Hz -palnik wykonany ze stali szlachetnej oporny na działanie promieniowania UV - pipetor - zakres pracy: 0,1-100 ml - płynna i czuła regulacja szybkości pipetowania - wyświetlacz stopnia naładowania baterii, - możliwość pracy podczas ładowania baterii, - końcówka mocująca z możliwością autoklawowania, - system wyrównujący ciśnienie zapobiegający wnikaniu par do wnętrza urządzenia - adapter do ustawienia pipetora na stole w pozycji końcówki do pipet skierowanej do góry, bez konieczności wyjmowania pipety - zasilacz - krzesło obrotowe laboratoryjne PU łatwe do utrzymania w czystości, oporne na promieniowanie UV oraz większość słabych kwasów i zasad. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. |
|  | Dostawa obejmuje transport do siedziby Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie personelu. |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące na komorę laminarną z wyposażeniem |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |