Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa przetwornika analogowo-cyfrowego z osprzętem dla Wydziału Chemii UMCS (PUB/31-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I połowie 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Przetwornik analogowo-cyfrowy z osprzętem | Przetwornik analogowo-cyfrowy do chromatografu gazowego HP 5890 Series II posiadanego przez Zamawiającego (dostawa realizowana w celu zastąpienia analogowego integratora HP 3394A). |
|  | Zamówienie obejmuje dostawę przetwornika, oprogramowania do przetwornika, komputera do obsługi oprogramowania i akwizycji danych, zamontowanie przetwornika, uruchomienie urządzenia i sprawdzenie działania całego zestawu poprzez przeprowadzenie minimum jednej analizy chromatograficznej. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla pracowników z prawidłowego użytkowania zestawu w siedzibie Użytkownika: Wydział Chemii UMCS, Zakład Adsorpcji. |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy musi mieć możliwość zbierania (rejestracji) sygnału: - z minimum dwóch kanałów obserwacyjnych; - z częstotliwością minimum 10 Hz; - napięcia w zakresie minimum od -300 do 3500 mV. |
|  | Przetwornik powinien posiadać również złącze umożliwiające przesyłanie zebranego sygnału z detektora chromatografu bez opóźnień czasowych do zestawu komputerowego (celem akwizycji danych). |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Oprogramowanie do przetwornika musi dawać możliwość: - wizualizacji danych zebranych przez przetwornik (w szczególności tworzenie wykresu intensywności sygnału w funkcji czasu analizy); - zapisywania danych oraz ich eksportu minimum do pliku tekstowego; - odczytu wartości charakterystycznych przy rozdziale chromatograficznym (wysokość piku, czas piku, pole powierzchni pod pikiem – całkowanie piku po czasie). |
|  | Zestaw komputerowy: jednostka centralna komputera z systemem operacyjnym, monitor, klawiatura, mysz. |
|  | Jednostka centralna komputera do obsługi przetwornika (dedykowana do zainstalowania oprogramowania) o następujących parametrach: - procesor osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 6850 punktów w teście Passmark CPU Mark*; - zainstalowana pamięć RAM: minimum 4GB; - liczba obsadzonych gniazd pamięci: minimum 1; - pojemność dysku (notki): 500 GB; - dysk HDD; - interfejs dysku: SATA III, minimum 6 Gb/s; - dysk 3.5"; - porty wideo: minimum 1 x VGA (15 pin D-Sub), minimum 1 x DVI-D; - interfejs sieciowy: 10/100/1000 Mbit/s; - zintegrowana karta dźwiękowa; - napęd optyczny: minimum DVD+/-RW Super Multi; - czytnik kart pamięci; - liczba portów USB: minimum 8 (w tym USB 3.0 minimum 2); - pozostałe porty we/wy minimum: 1 x Audio (Mikrofon), 1 x Audio (Line-in), 1 x Audio (Line-out), 1 x Audio (Słuchawki/Line-out), 1 x RJ-45; - gniazda rozszerzeń (desktopy) minimum: 1 x PCIe x 1, 1 x PCIe x 16; - system operacyjny: Windows 7 Professional 64-bit lub Windows 10 Professional 64-bit lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem SAP. |
|  | Monitor: - panoramiczny, LCD; - o przekątnej minimum 19". |
|  | Klawiatura komputerowa (USB). |
|  | Mysz przewodowa optyczna z rolką (USB). |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy zestawu komputerowego: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

*UWAGA!

Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla  procesora winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia postępowania, zrzut z ekranu strony z wynikami testów PassMark z dnia ogłoszenia postępowania dostępny jest pod załącznikami do zaproszenia.

Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów  niefunkcjonujących na rynku w chwili ogłoszenia postępowania, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark po ogłoszeniu postępowania Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark z dnia otwarcia ofert.