załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa chłodzonego azotem manipulatora XYZ do pracy w warunkach UHV dla Instytutu Fizyki UMCS (PUB/35-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| Chłodzony azotem manipulator XYZ do pracy w warunkach UHV | Chłodzony azotem manipulator XYZ do pracy w warunkach UHV o następującej charakterystyce: |
|  | Przesuw osi X, Y: +/- 10 mm |
|  | Przesuw osi Z: minimum 200 mm |
|  | Główna flansza: DN 100 CF |
|  | Wymagany kriostat azotowy na flanszy DN 35 CF z uchwytem przystosowanym do nośnika próbek mikroskopu niskoenergetycznych elektronów LEEM III posiadanego przez Zamawiającego |
|  | Uchwyt z nośnikiem próbek pracujący w płaszczyźnie pionowej (przystosowany do geometrii pracy z dyfraktometrem niskoenergetycznych elektronów LEED BDL600IR-LMX-ISH posiadanym przez Zamawiającego) |
|  | Manipulator musi być wyposażony w odpowiednie przepusty prądowe i wysokonapięciowe do podłączenia z zasilaczem U200 (posiadanym przez Zamawiającego), do sterowania wygrzewaniem próbki umieszczonej w nośniku |
|  | Wymagana kontrola i pomiar temperatury próbki |
|  | Wymagany dodatkowy nośnik próbek do mikroskopu LEEM z termoparą typu C |
|  | Manipulator z kriostatem wygrzewalny do temperatury 150°C |
|  | Manipulator musi być wyposażony w układ pomiaru grubości i prędkości osadzania – zawierający wagę kwarcową o długości minimum 223,9 mm z przesłoną ręczną, oscylator wagi kwarcowej, kwarcowy miernik grubości i prędkości osadzania, kable połączeniowe |
|  | Miejsce dostawy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - maksymalny czas na naprawę 30 dni; okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |