Oznaczenie sprawy: PUB/38-2017/DOP-a			                               		                    Lublin, dn. 13.04.2017r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, do Zamawiającego w dniu 12.04.2017r. wpłynęły pytania Wykonawców, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza silnik bezobsługowy, bezszczotkowy, będący silnikiem prądu stałego?

Silnik indukcyjny nie jest powszechnie stosowany w miniwirówkach, a do tej kategorii zalicza się przedmiot zamówienia. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o jej uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z silnikiem bezobsługowym, bezszczotkowym, będącym silnikiem prądu stałego spełniającej jednocześnie wszystkie pozostałe parametry zawarte w opisie przedmiotu zmówienia.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wirówkę laboratoryjną osiągającą 14500 obr./min. (15279 RCF) oraz wadze z rotorem nie przekraczającą 5,5 kg, oferującą ponadto możliwość zaprogramowania 9 programów użytkownika oraz

ustawiania 3 charakterystyk rozpędzania i hamowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wirówki laboratoryjnej osiągającej 14500 obr./min. (15279 RCF). Maksymalna prędkość wirowania nie może być mniejsza niż 15 000 obr/min (15500 RCF(g) ).  Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki o wadze z rotorem nie przekraczającej 5,5 kg z możliwością zaprogramowania 9 programów użytkownika oraz ustawiania 3 charakterystyk rozpędzania i hamowania.

Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej o maksymalnej prędkości 14 500 obr./min.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wirówki laboratoryjnej o maksymalnej prędkości 14500 obr./min. Maksymalna prędkość wirowania nie może być mniejsza niż 15 000 obr/min (15500 RCF(g) ).

Pytanie 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z rotorem na 12 probówek 1,5-2,0 ml i adapterami na probówki 0,2 i 0,4 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wirówki z rotorem na 12 probówek 1,5-2,0 ml i adapterami na probówki 0,2 i 0,4 ml. Niezbędny jest rotor na probówki 1,5-2,0 ml i dodatkowy rotor na probówki typu PCR. W wyposażeniu wymagane są również adaptery na probówki o pojemności 0,2 i 0,4 ml.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.