Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa spektrofotometru FTIR dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie” (PUB/43-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Spektrofotometr FTIR | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Spektrofotometr do pracy w podczerwieni FTIR o następujących parametrach: |
|  | Zakres spektralny, co najmniej 7 800 – 350 cm-1 w pomiarach transmisyjnych i ATR w oferowanej konfiguracji. |
|  | Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0.4 cm-1 |
|  | Zakres dynamiczny przetwornika ADC - 24 bity |
|  | Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek |
|  | Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem |
|  | Szumy mniejsze niż 8,7x10-6 Abs ("peak-to-peak", pomiar 1 minuta przy rozdzielczości 4cm-1, detektor DLaTGS) |
|  | Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł interferometru. |
|  | Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe. |
|  | Ogniskowanie wiązki centralnie w komorze pomiarowej aparatu. |
|  | Justowanie interferometru na maksimum energii z poziomu oprogramowania. |
|  | Ceramiczne trwałe źródło promieniowania IR. |
|  | Beamsplitter Ge/KBr. |
|  | Detektor DLaTGS. |
|  | Maksymalna szybkość skanowania nie gorsza niż 40 skanów/s przy rozdzielczości 16 cm-1 |
|  | Precyzja długości fali: 0.01 cm-1 |
|  | Komunikacja spektrometru z komputerem przez szybkie złącze USB 2.0. |
|  | Panel sterowania na aparacie z przyciskami do szybkiego uruchomienia najczęściej wykonywanych (co najmniej 5 przycisków w tym jeden programowalny przez Użytkownika). |
|  | Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność termiczną systemu. |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system akcesoriów pomiarowych takich jak minimum: moduł do pomiarów transmisyjnych, przystawki ATR, przystawki rozproszeniowe. |
|  | Wkłady osuszające w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu. |
|  | Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z wzorcami, sterowana z poziomu oprogramowania, zawierająca co najmniej następujące wzorce: - folia polistyrenowa o grubości ok. 38µm (1.5mil) - filtr szklany typu NG11. |
|  | Wymagana przystawka pomiarowa do pomiarów transmisyjnych, wyposażona w co najmniej 3 szyny prowadzące do mocowania standardowych akcesoriów transmisyjnych. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu. |
|  | Wyposażenie do pomiarów transmisyjnych próbek wodnych: - kuweta rozbieralna o podwyższonej szczelności i powtarzalności montażu z oprawką skręcaną przy pomocy klucza dynamometrycznego, kompletny zestaw obejmujący oprawkę, klucz dynamometryczny, uszczelki, zatyczki teflonowe, przekładki teflonowe zapewniające zakres grubości warstwy cieczy 0,015mm (co najmniej 10 sztuk), po 6 okienek CaF2 przednich (z dziurkami) i tylnych (litych) -kuweta termostatowana obiegiem cieczy z zewnętrznego recyrkulatora z możliwością instalacji termopary i grzałek przystosowana do pracy z okienkami 25x2mm, kompletny zestaw obejmujący oprawkę, uszczelki , 6 szt. okienek CaF2, przekładki zapewniające grubości warstwy cieczy co najmniej 6, 12, 25µm. |
|  | Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 7/8 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Musi zapewniać: logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu; funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału; funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów; podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office); dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem z możliwością ich przenoszenia (eksportu) do zewnętrznych programów w postaci danych ASCII; funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwględnej i względnej; funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt; przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca; tworzenie własnych bibliotek użytkownika; moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujący algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące: do analiz ilościowych prawo Lamberta-Beera; klasyczna metoda najmniejszych kwadratów; do analiz klasyfikacyjnych przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm; wektorowa analiza podobieństwa; analiza korelacyjna widm uśrednionych; moduł do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji, moduł spektralnej interpretacji widm, automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych; wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru); automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu; aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu; wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów; archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu. |
|  | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE lub równoważny |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy Gwarancja na interferometr i laser: minimum 60 miesięcy Gwarancja na źródło promieniowania: minimum 24 miesiące |
|  | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie wraz ze sprawdzeniem działania urządzenia oraz bezpłatne szkolenie pracowników. |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |
|  | Wykonawca zapewni części zamienne i serwis pogwarancyjny przez minimum 10 lat. |