Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa ultraczułego detektora fotonów ze spektrografem” (PUB/51-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Ultraczuły detektor fotonów ze spektrografem | Podzespoły/układy | Opis i parametry techniczne przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- |
|  | Wysokoczuły detektor typu EMCCD (ang. Electron Multiplying Charge Coupled Device) | Typu „back illuminated”, z technologią eliminującą efekt tzw. „fringing” |
|  |  | Niezerowa czułość detektora w oknie spektralnym od 300 nm do 1000 nm |
|  |  | Czułość detektora powinna zapewniać pomiary sygnałów emisji pochodzących od pojedynczych cząsteczek fluoryzujących w wymaganym zakresie spektralnym czułości detektora (300-1000 nm) |
|  |  | Minimalna, wymagana wydajność zbierania fotonów (60 %) w zakresie spektralnym czułości detektora (400-800 nm), powiększona w obszarze 500-700 nm) do 90 % |
|  |  | Rozmiar pojedynczego piksela detekcyjnego min. 16x16 µm |
|  |  | Matryca detektora podzielona na min. 1600x200 pikseli |
|  |  | Maksymalny dopuszczalny prąd ciemny detektora – maksimum 0.00007 e-/pixel/s (kryterium oceny ofert) |
|  |  | Detektor musi być wyposażony w system chłodzenia typu termoelektrycznego (peltier) w zakresie do min. -100°C. System chłodzenia sterowany z poziomu oprogramowania |
|  |  | Detektor sprzężony optycznie i mechanicznie ze spektrografem (będącym elementem zamówienia, a opisanym w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia) |
|  |  | Obsługa kamery poprzez dedykowane oprogramowanie zainstalowane na osobnym komputerze (dostarczonym wraz z monitorem min. 21”, kartą graficzną i napędem DVD-RW) zapewniającym wydają pracę kamery EMCCD. Długość przewodów łączących kamerę i komputer min. 3 m (zapewniająca wygodne umieszczenie monitora na blacie stołu przy monitorach posiadanych już przez Zamawiającego w obecnej konfiguracji) |
|  |  | Oprogramowanie kamery kompatybilne z systemem konfokalnym MicroTime 200, PicoQuant, Niemcy (będącym w posiadaniu Zamawiającego) |
|  |  | Synchronizacja kamery z oprogramowaniem systemu MicroTime 200 powinna dotyczyć rozpoczęcia pomiaru (wraz z rozpoczęciem pomiaru przy użyciu detektora hybrydowego lub diody lawinowej) Obydwa systemy powinny zapewniać definiowanie czasu pomiaru umożliwiając tym samym również synchronizację czasu zakończenia zbierania danych |
|  |  | Program obsługujący kamerę musi umożliwiać eksport widm do postaci ASCII, lub rozszerzenia typu spc |
|  | Spektrograf | Wyposażony w skalibrowaną siatkę dyfrakcyjną 600 linii/mm |
|  |  | Rozdzielczość spektralna min. 2 nm |
|  |  | Optyka typu Czerny-Turner |
|  |  | Wysoka jasność umożliwiająca pomiary pojedynczych cząsteczek fluoryzujących w zakresie spektralnym 300-1000 nm |
|  |  | Spektrograf sprzężony optycznie i mechanicznie z główną częścią optyczną mikroskopowego systemu konfokalnego MicroTime 200 firmy PicoQuant (będącym w posiadaniu Zamawiającego) oraz kamerą EMCCD (będącą przedmiotem zamówienia) |
|  |  | Wymagany montaż spektrografu i kamery EMCCD do głównej części optycznej mikroskopu konfokalnego bez użycia światłowodów (prowadzenie wiązki w tubach optycznych, a manipulowanie przebiegiem wiązki przy użyciu soczewek/luster) |
|  |  | Możliwość pomiaru widma emisji w oknie obserwacji o szerokości spektralnej min. 250 nm w całym zakresie wymaganej czułości kamery |
|  |  | Mechaniczne lub elektryczne przestrajanie okna obserwacji (bez konieczności każdorazowej kalibracji siatki dyfrakcyjnej) |
|  |  | Wymagane testy kalibracyjne zamontowanej siatki dyfrakcyjnej dołączone do spektrografu |
|  | Elektroniczny układ sterowania detektorem hybrydowym oraz optyczny układ do prowadzenia wiązki światła | Ochronna komora pomiarowa o wysokości 260 mm (z podstawą typu stół optyczny o grubości 20 mm – z otworami metrycznymi, gwintowanymi, rozmieszczonymi co 2.5 cm) służąca do zamontowania w niej detektora hybrydowego PMA Hybrid 40 (będącego w posiadaniu Zamawiającego). Stół optyczny w komorze ochronnej winien być zamontowany na wysokości 140 mm i zjustowany z systemem już posiadanym przez Zamawiającego |
|  |  | Wyczernienie optyczne (oksydowanie wnętrza) zamawianej komory pomiarowej |
|  |  | Wieża optyczna z trzystopniową, pionową możliwością wyboru i montażu luster dichroicznych/dichromatycznych, polaryzatorów itp. służąca do odbicia wiązki światła w kierunku detektora hybrydowego lub spektrografu i kamery typu EMCCD służąca do obsługi optycznej wspomnianych podzespołów |
|  |  | Dwa lustra o transmisji/odbiciu 50/50 oraz 10/90 (o wymiarach 25.5 mm x 36 mm) służące do jednoczesnego przekierowania sygnału w stronę jednego z detektorów typu dioda lawinowa/hybrydowego oraz spektrografu i kamery EMCCD. Jedno lustro o wymiarach 25.5 mmx 36 mm o całkowitym odbiciu światła |
|  |  | Dwa układy opraw dla luster o wymiarach 25.5 mmx 36 mm nadające się do obsługi (we wspomnianej powyżej) optycznej wieży trzystopniowej |
|  |  | Optyczne i mechaniczne połączenie istniejącej, głównej części optycznej mikroskopu konfokalnego MicroTime200 (będącej w posiadaniu Zamawiającego) i zamawianej komory optycznej (służącej do montażu detektora hybrydowego) |
|  |  | Wyposażenie we wszystkie, niezbędne elementy optyczne potrzebne do doprowadzenia światła fluorescencyjnego na drodze od układu optycznego (będącego w posiadaniu Zamawiającego) do systemu zamawianego. Prowadzenie światła emisji na całej długości od MT200 do detektora hybrydowego oraz układu optycznego wprowadzającego światło do spektrografu musi być zrealizowane wewnątrz rurek zamkniętych - tub optycznych |
|  |  | Elementy optyczne (z manipulatorem soczewki typu XY umiejscowionym tuż przed detektorem) zapewniające regulację miejsca padania wiązki światła na detektor hybrydowym |
|  |  | Przesłona (typu ang. shutter) otwierana i zamykana automatycznie wraz z rozpoczęciem i zakończeniem pomiaru przy użyciu detektora hybrydowego |
|  |  | Specjalnie dedykowane miejsce na umieszczenie filtra dichroicznego o średnicy 25 mm przed detektorem hybrydowym |
|  |  | Elementy optyczne (typu manipulator/y soczewkowe z regulacją ogniskowej) zapewniające precyzyjne dostrojenie miejsca padania wiązki światła na spektrograf uwzględniające geometrię spektrografu będącego przedmiotem zamówienia |
|  |  | Elektryczne i mechaniczne podłączenie detektora hybrydowego typu PMA Hybrid 40 (będącego w posiadaniu Zamawiającego) zapewniające jednoczesny pomiar sygnału fluorescencji wraz z dwoma pozostałymi detektorami zamontowanymi już w systemie MicroTime 200 (typu diody lawinowe) oraz jednoczesny pomiar sygnału emisji przy użyciu kamery EMCCD |
|  |  | Podłączenie elektroniczne powinno zapewniać jednoczesną pracę trzech detektorów (pomiary intensywności i czasów życia fluorescencji) i ich obsługę z poziomu jednego oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego |
|  |  | Elektronika i podłączenie detektora hybrydowego powinno zapewniać odczyt poziomu liczby zliczeń w oprogramowaniu oraz na osobnym wyświetlaczu sterownika (jednocześnie dla trzech zamontowanych detektorów) |
|  |  | Montaż detektora hybrydowego musi być trwały i zapewniać stabilność optyczną |
|  |  | Rozbudowa o moduł czasowo skorelowanego zliczania pojedynczych fotonów. Moduł musi posiadać rozdzielczość czasową min. 1 ps. Moduł musi być gotowy na podłączenie dwóch dodatkowych zewnętrznych detektorów z liczbą kanałów czasowych równą co najmniej obecnie zainstalowanemu systemowi |
|  |  | Przestrajalny układ opóźniający sygnał elektryczny sterujący startem i zatrzymaniem pomiaru detektora hybrydowego, regulowany w zakresie 100 ns |
|  |  | Jeden dodatkowy kanał elektryczny wraz z wyprowadzeniami przewodów (typu SMA, itp.) do miejsca zamawianej, dodatkowej komory optycznej przygotowane do podłączenia dodatkowego detektora obok detektora hybrydowego. Kanał elektryczny wraz z przewodami powinien umożliwiać start i natychmiastowe rozpoznanie detektora poprzez istniejące oprogramowanie systemu MicroTima 200 |
|  | Testy aparatury | Prezentacja możliwości pomiarowych dostarczonego sprzętu poprzez wykonanie pomiarów czułości detekcji spektrografu oraz kamery EMCCD dla pojedynczych cząsteczek fluoryzujących. Pomiary na próbkach przygotowanych przez Oferującego. Pomiar ten winien być wykonany przy odbiciu 50 % światła w stronę kamery poprzez spektrograf i 50 % w stronę dowolnego z trzech zainstalowanych detektorów |
|  | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie wraz ze sprawdzeniem działania urządzenia oraz bezpłatne szkolenie pracowników przeprowadzone po instalacji urządzenia |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy na przedmiot zamówienia (kryterium oceny ofert) przy jednoczesnej wymaganej minimum 60-cio miesięcznej gwarancji na podłączenie elektroniki detektora |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |