Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa kompaktowego zestawu preparatywnego Flash-HPLC dla UMCS” (PUB/54-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Kompaktowy zestaw preparatywny Flash-HPLC | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Kompaktowy chromatograf cieczowy typu HPLC ze zintegrowanymi modułami pompy chromatograficznej, zamontowanymi zaworami, wbudowanym detektorem DAD i kolektorem frakcji ze sterowaniem komputerowym. |
|  | Wbudowana pompa chromatograficzna: - zakres przepływów minimum od 1 do 50 ml/min.; - dokładność przepływu nie gorsza niż +/- 2%; - gradient czteroskładnikowy mieszany po stronie niskiego ciśnienia; - wbudowana komora dynamicznego mieszania; - zakres ciśnień do minimum 300 bar; - wbudowany ręczny zawór odpowietrzający; - pełne sterowanie i programowanie w czasie przepływu i kompozycji gradientu z poziomu wbudowanego w chromatograf oprogramowania. |
|  | Wbudowany detektor UV-VIS z matrycą diodową (typu DAD): - zakres długości fali minimum od 190-600 nm; - ilość diod minimum 256; - maksymalna ilość kanałów obserwacyjnych: minimum 4; - możliwość podglądu widma podczas przebiegu i po przebiegu; - pełne sterowanie i programowanie w czasie obserwowania długości fali dla każdego kanału obserwacyjnego z poziomu wbudowanego w chromatograf oprogramowania. |
|  | Wbudowany kolektor frakcji: - kolektor frakcji na minimum 192 probówki o wymiarach 18 mm x 180 mm; - wymagane 2 komplety standardowych statywów na probówki o wymiarach 18 mm x 180 mm; - możliwość zastosowania wymiennych statywów na inne rodzaje probówek; - możliwość zastosowania wymiennego statywu typu „funnel rack” z przewodami odprowadzającymi frakcje do butelek; - możliwość zastosowania pokrywy kolektora frakcji; - kolektor musi być w pełni sterowalny z poziomu wbudowanego w chromatograf oprogramowania, dzięki któremu muszą być możliwe różne opcje zbierania frakcji; - wbudowany zawór trójdrożny do selekcji zbieranych frakcji; - kolektor musi umożliwiać zbieranie frakcji w trybach: wszystko jako odpad; zbieraj wszystko; zbieraj po przekroczeniu progu; - zbierane frakcje muszą być programowalne w czasie; - kolektor musi umożliwiać ingerencję w zaprogramowany tryb zbierania na zasadach: do odpadów na żądanie; nowa probówka na żądanie. |
|  | Automatyczny zawór do nastrzyków ręcznych , preparatywny: pętla 10 ml, zamontowana w zaworze podczas dostawy i odbioru urządzenia. |
|  | Wbudowany komputer z oprogramowaniem sterującym, działającym w środowisku Windows, w którym pracuje Użytkownik: - oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie i programowanie w czasie urządzeń wbudowanych w chromatograf tj. pompy chromatograficznej, detektora typu DAD i kolektora frakcji; - oprogramowanie musi mieć możliwość pełnego sterowania półpreparatywnym automatycznym podajnikiem prób (autosamplerem); - oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie limitu ciśnienia pompy do metodyki chromatograficznej; - dostęp do oprogramowania poprzez minimum 10" panel dotykowy oraz minimum 3 gniazda USB. |
|  | Oferowany kompaktowy chromatograf cieczowy powinien posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, sterowane z poziomu oprogramowania: - moduły do wykonywania odśrodkowej chromatografii podziałowej (CPC) z rotorem ułożonym pionowo; - półpreparatywny, automatyczny podajnik prób (autosampler) na różne próby, dający możliwość programowania kolejki oczyszczań; - pompa do zewnętrznego podawania tej samej próby dająca możliwość programowania kolejki oczyszczań; - spektrometr mas typu pojedynczy kwadrupol oparty o technologię mikroelektromechaniczną (MEMS). |
|  | Akcesoria chromatograficzne: - tłok przepływowy do nanoszenia preparatu w postaci suchego wkładu o średnicy 16 mm, pasujący do standardowych pojemników wsadowych 10 ml oferowanych na rynku; - tłok przepływowy do nanoszenia preparatu w postaci suchego wkładu o średnicy 27 mm, pasujący do standardowych pojemników wsadowych 60 ml oferowanych na rynku; - zestaw 100 standardowych pojemników wsadowych o pojemności 10 ml, pasujących do tłoków 16 mm; - zestaw 100 standardowych pojemników wsadowych o pojemności 60 ml, pasujących do tłoków 27 mm; - opakowanie 20 szt. kartridżów do chromatografii typu Flash-LC o pojemności złoża 12g, uniwersalne połączenia typu Luer-lock/Luer; - zestaw połączeń do bezawaryjnego przechodzenia na kolumny Flash-LC i kolumny HPLC; - kolumna chromatograficzna HPLC, półpreparatywna, o wymiarach 20 x 250 mm, złoże C18, rozmiar ziarna 5(m, rozmiar porów 100 Å; - kolumna chromatograficzna HPLC, półpreparatywna, o wymiarach 20 x 30 mm, ze złożem jak w kolumnie powyżej, służąca jako przedkolumna do kolumny powyżej; |
|  | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne szkolenie pracowników. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój aparatury od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |