Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury naukowej dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS”

(PUB/85-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

część 1: dostawa niemagnetycznego pieca do termicznego rozmagnesowania próbek

| Niemagnetyczny piec do termicznego rozmagnesowania próbek | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Niemagnetyczny piec do termicznego rozmagnesowania próbek archeomagnetycznych i paleomagnetycznych |
|  | Niemagnetyczny, z komorą izolowaną od zewnętrznego pola geomagnetycznego |
|  | Z cewką i zasilaczem prądu stałego do nakładania termicznej pozostałości magnetycznej |
|  | Dokładność pomiaru temperatury nie mniej niż 1,5°C (wartość podana w formularzu ofertowym będzie podlegała ocenie w kryterium: właściwości techniczne) |
|  | Rozdzielczość temperaturowa minimum 0,2°C (wartość podana w formularzu ofertowym będzie podlegała ocenie w kryterium: właściwości techniczne) |
|  | Płynna regulacja temperatury z jej maksymalna wartością nie niższą niż 700°C (wartość podana w formularzu ofertowym będzie podlegała ocenie w kryterium: właściwości techniczne) |
|  | Resztkowe pole magnetyczne w komorze nie wyższe niż 10nT |
|  | Możliwość jednorazowego rozmagnesowania minimum 70 próbek o wymiarach standardowych tj. o średnicy 1 cala i długości 22 mm |
|  | Cykl grzanie-chłodzenie nie dłuższy niż 2 godziny, chłodzony powietrzem, w pełni programowalny |
|  | Miejsce dostawy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, al. Kraśnicka 2 cd, Lublin |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 7 dni; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - naprawa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia awarii; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 2: dostawa magnetometru rotacyjnego

| Magnetometr rotacyjny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Magnetometr rotacyjny do pomiarów składowych pozostałości magnetycznej próbek skalnych |
|  | Czułość minimum 2,5 x 10-6 A/m (wartość podana w formularzu ofertowym będzie podlegała ocenie w kryterium: właściwości techniczne) |
|  | Dokładność bezwzględnej kalibracji równa lub lepsza niż +/- 3% (wartość podana w formularzu ofertowym będzie podlegała ocenie w kryterium: właściwości techniczne) |
|  | Automatyczna zmiana położenia próbki w uchwycie |
|  | Pełna osłona cewek pomiarowych przed wpływem zewnętrznego pola |
|  | Górna wartość przedziału pomiarowego nie mniejsza niż 12,000 A/m (wartość podana w formularzu ofertowym będzie podlegała ocenie w kryterium: właściwości techniczne) |
|  | Uchwyty przystosowane do paleomagnetycznych próbek standardowych o średnicy 1 cala (walcowe) lub boku około 2 cm (sześcienne) |
|  | W zestawie dołączone oprogramowanie do gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych wraz ze sterownikiem (komputer/laptop PC) |
|  | Wymagana instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Użytkownika |
|  | Miejsce dostawy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, al. Kraśnicka 2 cd, Lublin |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 7 dni; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - naprawa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia awarii; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |