Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa liofilizatora laboratoryjnego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UMCS” (PUB/96-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Liofilizator laboratoryjny z wyposażeniem | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Liofilizator laboratoryjny wersja stołowa z wyposażeniem |
|  | Pojemność kondensatora lodu 2,5 kg |
|  | Wydajność kondensatora lodu minimum 2 kg/24 h |
|  | Minimalna temperatura kondensatora lodu: poniżej -55°C |
|  | Rozdzielczość wskazań temperatury kondensatora lodu nie gorsza niż 0,1°C |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z klawiaturą membranową i wyświetlaczem graficznym |
|  | Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu minimum: - całkowitego czasu trwania procesu - czasu przebiegu poszczególnych faz procesu - próżni - temperatury parowania w funkcji próżni - temperatury kondensatora lodu podczas procesu oraz rozmrażania |
|  | Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu |
|  | Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora minimum: - czasu wstępnego grzania pompy próżniowej - czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu |
|  | Język obsługi i programowania: język polski |
|  | Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych – opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. Wymagane alarmy minimum: - przerwa w zasilaniu - za wysoka temperatura kondensatora lodu - nieszczelność w układzie |
|  | System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem |
|  | Wymagane wyposażenie: - płyta podstawowa - zestaw 3 pólek o średnicy minimum 200 mm - cylinder akrylowy z minimum 6 zaworami gumowymi - manifold stalowy z 8 zaworami gumowymi odpornymi chemicznie i pokrywa szklaną umożliwiającą obserwację kondensatora lodu - czujnik próżni montowany na zewnątrz urządzenia - naczynia do liofilizacji: 300 ml – 8 szt. - olej do pompy próżniowej do pierwszej wymiany – minimum 1 litr |
|  | Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Wymagany montaż i instalacja w miejscu wskazanym przez Użytkownika oraz pierwsze uruchomienie urządzenia. |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |