Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS” (PUB/100-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Część 1: dostawa mikroskopu stereoskopowego z kamerą cyfrową

| Mikroskop stereoskopowy z kamerą cyfrową | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikroskop stereoskopowy z kamerą cyfrową |
|  | Powiększenie mikroskopu minimum od 7x do 50 x, bez wymiany elementów optycznych – okularów czy obiektywów. |
|  | Układ optyczny, tory optyczne równoległe. |
|  | Fototubus, wbudowany w korpus głowicy zoom, z układem optycznym o powiększeniu 0,55x zakończony mocowaniem do kamer mikroskopowych, gwint C-mount. |
|  | Obiektyw o powiększeniu 1x, odległości roboczej powyżej 110 mm |
|  | Okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia 22 mm i regulacją dioptryczną. Każdy okular z możliwością montowania mikrometrów pomiarowych. Gumowe osłonki chroniące obserwatora przed uderzaniem własnymi okularami w okular mikroskopu. |
|  | Statyw ze stabilną ergonomiczną, płaską podstawą, o wysokości nie większej niż 30 mm. Dwustronne pokrętła ogniskowania, znajdujące się na stałej wysokości kolumny statywu (nie wyżej niż 140 mm od osi pokręteł ogniskowania do dolnej części podstawy), niezależnie od zmiany ustawiania ostrości mikroskopu na danym preparacie. Możliwość przełożenia układu optycznego mikroskopu (w pozycję dolną i górną) na kolumnie statywu, dla uzyskania większej odległości roboczej przy oglądaniu preparatów o dużych gabarytach. |
|  | Nasadka okularowa dwuoczna, pochylona pod kątem 45°. |
|  | Mikroskopowa kamera cyfrowa: - kolorowa - rozdzielczość minimum 5 mln pikseli - typ sensora: CMOS - przekątna sensora: 1/2,5" - wielkość piksela sensora: 2.2 (m x 2.2 (m - globalny zakres dynamiki: 8/12 bit - prędkość migawki: od 1/20.000 s do 1/4 s - gain: od 0 dB do 12 dB - balans bieli: od -2 dB do 6 dB - odstęp sygnału od szumu: 38,1 dB - zakres dynamiki piksela: 70,1 dB - automatyczna i manualna kontrola balansu bieli, czasu ekspozycji oraz korekcji barw - zintegrowany filtr podczerwieni - montaż na mikroskopie: gwint typu C-mount - wymagana współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do analizy obrazu NIS Elements D. |
|  | Wymagane mikroskopowe oprogramowanie do analizy obrazu o funkcjach minimum: - wyświetlanie obrazu mikro/makroskopowego „na żywo” na monitorze komputerowym - sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania do analizy obrazu - korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red, Green, Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie - pomiary planimetryczne: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów - nanoszenia na zdjęcia napisów, strzałek, oznaczeń. |
|  | Wymagane potwierdzenie ww. parametrów katalogiem producenta. Dopuszcza się katalog w języku angielskim. |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa suszarki laboratoryjnej

| Suszarka laboratoryjna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza |
|  | Pojemność komory: od 56 l – 60 l |
|  | Minimalne wymiary komory wewnętrznej: szer. 400 x wys. 390 x gł. 360 mm |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: szer. 600 x wys.700 x gł. 600 mm |
|  | Wnętrze komory ze stali nierdzewnej kwasoodpornej H18 |
|  | Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej gradzinowanej |
|  | Zakres regulacji temperatury: od minimum 5°C powyżej temperatury otoczenia do + 300°C |
|  | Dokładność regulacji temperatury +/-0,1°C |
|  | Programowanie temperatury w czasie rzeczywistym |
|  | 6-segmentowy profil czasowo-temperaturowy |
|  | Możliwość zapamiętania do minimum 3 programów Użytkownika |
|  | Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu |
|  | Drzwi pełne |
|  | Graficzny wyświetlacz LCD |
|  | Podświetlana klawiatura dotykowa |
|  | Naturalny obieg powietrza |
|  | Kominek wentylacyjny sterowany programowo |
|  | Układ grzewczy |
|  | Możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do minimum 99 cykli lub praca ciągła) |
|  | Możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie od 1 min. do 99 h |
|  | Regulacja czasu utrzymania każdej zadanej temperatury lub praca ciągła (do wyboru) |
|  | Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia |
|  | Rejestracja średniej, minimalnej i maksymalnej wartości temperatury dla każdego segmentu |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna (alarm) przekroczenia zadanej temperatury |
|  | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury |
|  | Kontrola zaniku napięcia |
|  | Zegar czasu rzeczywistego |
|  | Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika |
|  | Pamięć wyników pomiarowych (minimum 2000 danych) |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi |
|  | Funkcja autokontroli |
|  | Alarm dźwiękowy |
|  | Zamknięcie na klucz |
|  | Interfejs Minimum RS 232 oraz USB pozwalający na podłączenie do komputera |
|  | Zabezpieczenie klasy 2.0 zg. Z DIN 12880 lub równoważną |
|  | 2 półki druciane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej |
|  | Instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim |
|  | Deklaracje CE |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |