Oznaczenie sprawy: PU/35-2017/DOP-a			                               		                    Lublin, dn. 25.10.2017r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę spirometru z wyposażeniem dla Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, do Zamawiającego w dniu 24.10.2017r. wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy spirometr o następujących parametrach? :

Warunki robocze

Temperatura otoczenia:+ 10°C do + 40°C

Zalecana temperatura otoczenia + 17°C do + 28°C (aby uniknąć jakiejkolwiek reakcji

oskrzelowej)

Wilgotność względna 25% do 95%

Ciśnienie barometryczne 700 hPa do 1100 hPa

Drukarka

Szerokość papieru (mm): 112 / A4 przez USB

Typ papieru: rolka / A4 – papier biurowy

Typ drukarki: termiczna / zewnętrzna laserowa lub atramentowa

Rozdzielczość wydruków (dpi): 200 / 500 w osiach Y / X

Parametry pomiarowe

Korekcja BTPS:automatyczna

Wdech / wydech:tak / tak

Spirometria natężona: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF,

FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC,

FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25,

MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50,

FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc

Testy bronchoprowokacyjne: PRE/POST tak

Spirometria swobodna: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC

Maksymalna wentylacja dowolna MVV: MVV, MVVf, MRf

Wartości wzorcowe:ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson

1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira –Brazylia,LAM, Gore –Australia, Zapletal 1977

Pamięć zapisów:250

Profile użytkownika: nieograniczona ilość

Interpretacja: Enright, ATS, BTS

Zachęta dla dzieci:tak

Dane techniczne

Zakres przepływu (litry/s): 16 l/s (wdech / wydech)

dokładność (50 ml/s do 16 l/s): ± 5% lub 50 ml/s (ważna większa wartość)

Zakres objętości (litry): 0,025 do 8 litrów

dokładność (0,025 do 8 l): ± 3% lub 50 ml (ważna większa wartość)

Opór przepływu: < 79 Pa / l/s

Korekcja BTPS:

Czujnik temperatury: + 10°C do + 40°C

Dokładność: ± 3% dla 25°C

Czujnik ciśnienia barometrycznego: 700 –1200 hPa

Dokładność: ± 2%

Czujnik wilgotności względnej: 0 do 100% wilgotności

dokładność: ± 4% dla 25°C, 30 do 80% wilgotności

Zasilanie sieciowe: 115 V / 230 V, 50 –60 Hz, 40 VA

Pojemność akumulatora: 3-4 godziny

Czas ładowania:10 godzin (od pełnego rozładowania)

Rozdzielczość ADC: 12 bitów

Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

Klasyfikacja

Normy bezpieczeństwa: IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971

Normy spirometrii: EN 13826, standardy ATS/ERS 2005

Klasa ochronności (elektryczna): II zgodnie z IEC 536

Element wchodzący w kontakt z pacjentem: BF zgodnie z IEC 601 -1

Kompatybilność z platformą kardiologiczną, umożliwiającą wykonanie nie tylko spirometrii

ale również EKG spoczynkowego, holtera czy próby wysiłkowej

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza spirometru  o powyższej specyfikacji. Użytkownik nie akceptuje zaoferowanych parametrów z uwagi na ograniczone środki finansowe. Ponadto, proponowane urządzenie nie posiada na wyposażeniu jednorazowych głowic pneumotachometrycznych i klipsów na nos.

Otrzymują:

- Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;

- aa.