załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS” (PU/37-2017/DOP-a)

Część 1: dostawa destylatora elektrycznego

| Destylator elektryczny | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Destylator elektryczny: - programowalny czas włączania/wyłączania - wyświetlanie informacji o ewentualnych problemach w trakcie pracy za pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu - monitorowanie temperatury destylatu - automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej - informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody - wydajność: minimum 18 dm3/h - zużycie wody: minimum 220 dm3/h - moc pobierana: 12 kW - napięcie zasilania: 3 x 400 V |
|  | Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalny sprzęt poprezentacyjny. |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

Część 2: dostawa mikroskopu

| Mikroskop | Opis minimalnych wymagań |
| --- | --- |
|  | Mikroskop: - zakres powiększeń: minimum 40 – 1000 x - obrotowa nasadka binokularowa (kąt nachylenia 30°, obrót 360°) z asymetryczną regulacją rozstawu okularów w zakresie 55-75 mm - okulary szerokopolowe WF 10X/18 mm - wyrównanie dioptrii ze skalą kompensacyjną ± 5 dioptrii - miska rewolwerowa 4-miejscowa - obiektywy achromatyczne minimum: 4 x 0,10 (N.A.) 10 x 0,25 (N.A.) 40 x 0,65 (N.A.) amortyzowany 100 x 1,25 (N.A.) amortyzowany, immersyjny - stabilny, metalowy statyw o przejrzystej ażurowej konstrukcji - ergonomiczna, nisko położona śruba makro- i mikrometryczna obustronnie współosiowa (podziałka 2 (m) - zakres ruchu pionowego: 23 mm - ruchomy stolik krzyżowy XY współosiowy o wymiarach 140 x 135 mm, zakresu ruchu 76 x 50 mm z podziałką skali 0,1 mm - uchwyt na preparaty - ergonomiczne, współosiowe pokrętła ruchu stolika po prawej stronie - blokada ruchu pionowego stolika - oświetlenie: oświetlacz diodowy LED - włącznik, płynna elektroniczna regulacja natężenia światła w statywie - wymienny kondensor Abbego 1,25 (N.A.) z przesłoną aperturową, uchwytem na filtry i regulacją wysokości - pokrowiec, zapasowa żarówka, kabel sieciowy, instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2016r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury; - okres naprawy (przestój urządzenia od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór urządzenia do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |