Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla jednostek UMCS” (PUB/112-2017/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2016r.,a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

część 1: dostawa mikroskopu z wyposażeniem – 2 komplety

| Mikroskop z wyposażeniem – 2 komplety | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Mikroskop z wyposażeniem – 2 komplety: Statyw - konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji przez studentów z pozycji „vis a vis” - mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi z obu stron statywu śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną - wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika - wbudowana kieszeń do przechowywania kabla zasilającego - wbudowana kieszeń umożliwiająca schowanie zasilacza - wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą - ergonomiczne uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu Optyka - mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności - uniwersalna długość optyczna obiektywów 45 mm Oświetlenie - wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz diodowy o poborze mocy nie większej niż 0,5W - regulator natężenia światła Nasadka okularowa - nasadka trinokularowa o kącie nachylenia 30 stopni - z możliwością obrotu o 360 stopni, śruba blokująca obrót niezależna od śruby mocującej nasadkę - podział światła 100/0, 0/100 - z regulowanym rozstawem okularów w zakresie co najmniej 48-75 mm oraz pozycją górną i dolną - wbudowany w tubusie pierścień korekcji dioptryjnej z regulacją w zakresie co najmniej ± 5 dioptrii Okulary - okulary o powiększeniu 10 x i numerze pola co najmniej 20 - wyposażone w zwijane osłonki gumowe - zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami - możliwość montażu wkładek mikrometrycznych - możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12 Uchwyt rewolwerowy - wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 minimum obiektywów Stolik mechaniczny: - bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu preparatów - z pokrętłem po prawej stronie, z niezależnym przesuwem preparatu w obu osiach, ze skalą wskazań o dokładności minimum 0,1 mm - wymiarach maksymalnych 120 mm x 132 mm - zakresu przesuwu stolika minimum 76 x 30 mm - uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem Kondensor - Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości - wbudowana regulowana przesłona aperturowa - fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów Obiektywy Obiektywy planachromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45 mm, o powiększeniach /minimalnej aperturze/ minimalnej odległości roboczej WD - 4x/0,10 / WD 27 mm - 10x/0,25 / WD 8 mm - 20x/0,4 / WD 2,5 mm - 40x/0,65 / WD 0,6 mm Możliwość rozbudowy - wyposażenie do cyfrowej rejestracji obrazu - wyposażenie do badań w ciemnym polu - lustro do pracy bez zasilania elektrycznego Wyposażenie uzupełniające - kabel zasilający, pokrowiec ochronny, jeden łącznik do kamery z gwintem c z regulacją ostrości |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 2: dostawa wielofunkcyjnego przyrządu laboratoryjnego z elektrodą

| Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny z elektrodą | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny: - musi mierzyć pH, potencjał redox (mV), stężenie jonów, przewodność, rezystancję, zasolenie, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także tlenu w powietrzu, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę. - wyniki muszą być wyświetlane na minimum 7 calowym dotykowym, kolorowym ekranie graficznym - przyrząd musi umożliwiać jednoczesny pomiar wybranych funkcji oraz ich wyświetlenie na ekranie - wszystkie funkcje pomiarowe musi cechować wysoka dokładność - funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie - sygnalizacja pomiaru ustalonego - „READY” (napis + dźwięk) - możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji - zabudowane gniazda umożliwiające jednoczesny pomiar pH (lub potencjału redox, względnie jonów), przewodności i zasolenia, tlenu rozpuszczonego w wodzie bądź w powietrzu oraz temperatury - oprócz zasilania przez zasilacz musi istnieć możliwość zasilania przez zewnętrzny akumulator, co pozwala na długotrwałe pomiary w warunkach polowych z wykorzystaniem walizki z akumulatorami (opcja) lub w stacjach pomiarowych z zasilaniem z dołączonego akumulatora funkcja pomiaru pH - kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów - automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika - dla wzorców automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wraz ze zmianą temperatury - pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką wymianę - możliwość odczytania charakterystyki elektrody (buffer i slope) - w zależności od zastosowanej elektrody musi być możliwy pomiar wód redestylowanych, czystych wód, roztworów związków chemicznych, ścieków, past, serów itp. - gniazdo pH musi być izolowane od gniazda przewodności, co umożliwia bezbłędny, jednoczesny pomiar pH i przewodności w jednym naczyniu funkcja pomiaru przewodności - pełny zakres pomiarowy przewodności musi zapewniać pomiar zarówno ultra czystych wód, jak i solanek - minimum 6 podzakresów przełączanych automatycznie - kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym - do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych - szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy - możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia - przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń - możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0.2 do 1.0 funkcja pomiaru jonów - Zakres przyrządu umożliwia współpracę ze wszystkimi elektrodami jonoselektywnymi dobranymi w zależności od mierzonego jonu i wyposażonymi w złącze BNC - automatyczne podstawianie masy molowej po wybraniu odpowiedniego jonu - automatyczne przeliczanie jednostek - np. z mol/l na mg/l - możliwość wprowadzania dowolnych wartości wzorców funkcja pomiaru napięcia - precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV) - możliwość pomiaru napięcia relatywnie do wprowadzonego lub zmierzonego napięcia referencyjnego – Vref funkcja pomiaru stężenia tlenu - pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie lub pomiar zawartości tlenu w powietrzu - automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu - automatyczne przeniesienie zmierzonego zasolenia w funkcji przewodności do funkcji pomiaru tlenu i przeliczenie jego wpływu na wynik pomiaru w mg/l - ogniwowy czujnik tlenowy, dokładny i trwały - kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa - szeroki zakres pomiarowy funkcja pomiaru ciśnienia atmosferycznego - czujnik ciśnienia atmosferycznego musi być umieszczony w przyrządzie - pomiar ciśnienia jako osobnej funkcji wprowadzanej na ekran - możliwość wyboru jednostki: hPa, Bar, mmHg funkcja pomiaru temperatury - wybór jednostki: °C, °F, K - wprowadzanie grupy selekcjonowanego czujnika temperatury, co zwiększa dokładność inne cechy - automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury - możliwość obserwacji na ekranie wyniku pomiaru ciśnienia atmosferycznego - funkcja zegara z kalendarzem - pamięć wewnętrzna 2000 kompletów wyników pomiaru wybranych funkcji, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą - pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania - regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego - tryb oszczędny podświetlenia ekranu – przydatny podczas korzystania z akumulatora zewnętrznego - pamiętanie daty następnej kalibracji - do wyboru język polski, angielski lub niemiecki - połączenie z PC przez USB Przyrząd o parametrach nie gorszych niż: Funkcja pH mV Przewodność, zasolenie O2 (mg/l) O2(%) Temperatura Zakres -2.000 ÷ 16.000 pH ± 1999.9 mV 0÷ 1999.9 S/cm 0 ÷239 g/l KCl 0÷296 g/l NaCl 0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600% -50.0÷ 199.9ºC Dokładność ((1 cyfra) ±0.002 pH ±0.1 mV do 1.99 mS/cm ±0.1%* od 20 mS/cm: ±0,25% ±0.01 mg/l ±0.1% ±0.1 ºC Kompensacja temp. -5 ÷110 ºC - -5 ÷70 ºC 0 ÷40 ºC 0 ÷40 ºC - Impedancja wejść 1012Ω 1012Ω - - - - Zakres ciśn. atmosf. 800 ÷1100 hPa Zasilanie zasilacz 9V 500 mA lub akumulator zewnętrzny Pomiary jonometryczne nie gorsze niż: Funkcja Ion (M/l) Ion (g/l) lon (ppm) Ion (pX) Zakres 0 ÷ 100 0 ÷ 1000 0 ÷ 1 000 000 -2.00÷16.00 Rozdzielczość 0.01 / 0.1% 0.01 / 0.1% 0.01 / 0.1% 0.001 / 0.01 pX Dokładność ( 1 cyfra) ± 0.25% ± 0.25% ± 0.25% ± 0.002 pX |
|  | Elektroda zespolona pH: - obudowa zewnętrzna: szkło - zakres: 0-14 pH - zakres temperatury pracy: 0-70°C - punkt zerowy: 7.0±0.3 pH - typ łącznika/membrana: ceramiczny/szklana - łącznik wewnętrzny - elektrolit: roztwór nasycony KCl - uzupełnianie elektrolitu - impedancja: (120M( (25°C) - wtyk: BNC-50 - długość kabla: 1 m - wymiary: długość 140 mm, średnica 12 mm |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |

część 3: dostawa regulatorów mocy i temperatury – 5 szt.

| Regulatory mocy i temperatury – 5 szt. | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Regulatory mocy i temperatury – 5 szt.: - regulacja mocy, temperatury i czasu pracy - maksymalne obciążenie regulatora minimum 1000W - zakres nastawy temperatury nie gorszy niż do 200°C - dokładność nastawy: temperatury nie gorsza niż 1°C, mocy nie gorsza niż 1% - kontrola temperatury za pomocą zewnętrznej sondy - złącze do termopar typu K - czas pracy regulowany w zakresie do minimum 99 godzin 59 minut lub praca ciągła - podświetlany wyświetlacz LCD z podglądem parametrów zadanych i aktualnych: minimum % mocy, temperatura, czas - wyświetlanie wskaźnika procentowo regulowanej mocy - zabezpieczenie przed przegrzaniem przy uszkodzeniu czujnika temperatury - zaawansowane funkcje regulacji temperatury (regulacja PID) - wtyczka do taśm grzewczych (zwykła) - 3 regulatory - wtyczka do czasz grzewczych (prodiżowa) – 2 regulatory - w zestawie standardowa sonda – termopara typu K: długość przewodu z czujnikiem temperatury minimum 740 mm, długość sondy minimum 75 mm, średnica sondy minimum 3,0 mm - zasilanie 230V - wymiary urządzenia nie większe niż 140 x 100 x 90 mm - waga urządzenia nie większa niż 0,5 kg - deklaracja zgodności CE |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |