Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa systemu oczyszczania wody dla Centrum Ecotech-Complex w Lublinie”

(PU/02-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| System oczyszczania wody | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | System do oczyszczania wody o następujących parametrach: - system do oczyszczania wody pierwszego stopnia czystości urządzenie zasilane wodą wodociągową stopnie oczyszczania wody prefiltr osadowy 5um filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A) odwrócona osmoza podwójna demineralizacja mieszanym złożu jonowymiennym lampa UV254nm kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2um wydajność systemu: minimum 5-7dm3(dobowa minimum 120-150dm3) przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,056uS/cm praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa system wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 24V punkt poboru wody drugiego stopnia czystości wg PN-EN ISO3696:1999 lub równoważnej zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu minimum 2 m dodatkowy punkt poboru wody ultraczystej- pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 lub równoważnej(zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,2um) ruchome, regulowane ramię typu inox mocujące punkty poboru wody- możliwość regulacji ustawień w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył zbiornik ciśnieniowy o pojemności minimum 10dm3 do magazynowania wody oczyszczonej możliwość zmiany zbiornika na zbiornik o większej pojemności możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej - trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 lub równoważnej (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.) szybkość podawania wody oczyszczonej minimum 1-2l/min możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku możliwość podłączenia zmywarki, autoklawu itp. możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana filtrów) Maksymalne ciśnienie robocze 1MPa system przeznaczony do zasilania zimną wodą w zakresie 5 - 400C możliwość samodzielnego montażu urządzenia zasilanie 230V/50Hz (jedno zintegrowane gniazdo) obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej - inox Wymiary: System - (S x G x W): 230 x 440x 500mm Zbiornik - 10dm3: wys. 390mm, średnica 250mm Funkcje monitorujące pracę systemu: urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: wyświetlacz LCD konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm zamiennie automatyczna kompensacja temperatury alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych alarm informujący o wymianie filtrów modułów jonowymiennych alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV podgląd terminów serwisowych menu w języku polskim wbudowana złącze RS 232 do komunikacji z komputerem możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia manometr ciśnienia wody zasilającej oprogramowanie, software Funkcję zabezpieczające pracę systemu: przerwanie pracy systemu przy: niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) - czujnik niskiego ciśnienia, pełnym zbiorniku - czujnik wysokiego ciśnienia Dodatkowo materiały eksploatacyjne podlegające okresowej wymianie: Filtry wstępne: prefiltr osadowy 5um moduł A (osadowo-węglowo-zmiękczający) - 2komplety moduły jonowymienne H7TOC, H7TOC dwa moduły jonowymienne o pojemności 2000ml każdy - 2komplety kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2um - 2szt. promiennik lampy UV 254nm - 2szt. Uwaga: Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy opisanego systemu oczyszczania wody, tzn. demineralizator powinien być wyposażony w pompę, lampę UV i kapsułę mikrofiltracyjną wraz z kompletem przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika) zbiornikiem ciśnieniowym do magazynowania wody oczyszczonej, materiałami eksploatacyjnymi. |
|  | Wymaganie dodatkowe: montaż i szkolenie |
|  | Gwarancja: Minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |