Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wagi analitycznej dla Wydziału Chemii UMCS”

(PUB/53-2018/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Waga analityczna | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Waga analityczna o parametrach nie gorszych niż:: - zakres ważenia: maksimum 60/120g - działka odczytowa: d=0,01/0,1 mg lub lepsza - działka legalizacyjna: e=1mg lub lepsza - powtarzalność: minimum 0,02/0,04/0,07 mg (w przedziałach 40/60/120g) lub lepsza - liniowość ≤ 0,2 mg - klasa I - typowy czas stabilizacji ≤ 6 sek. - średnica szalki: minimum 80 mm - wysokość osłony komory wagowej: minimum 210 mm - monolityczny system wagowy - osłony boczne wagi na prowadnicach rolkowych - antystatyczne szyby osłony wagowej - blokada menu wagi zapobiegająca przed przypadkowymi zmianami - możliwość bezpośredniego transferu danych do komputera z systemem Windows (bez instalowania dodatkowego oprogramowania) - kalibracja wewnętrzna, automatyczna - wyświetlacz kolorowy, dotykowy - wyprofilowana podstawa podszalkowa zabezpieczająca szalkę przed ruchami powietrza oraz ułatwiająca czyszczenie wagi w sytuacji przypadkowego zalania bądź zasypania |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - okres naprawy (od momentu zgłoszenia) wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |