załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa dwóch pH-metrów/konduktometrów”

(PU/07-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Dwa pH-metry/konduktometry | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Dwa pH-metry/konduktometry/solomierze o parametrach nie gorszych niż: - wodoszczelny: minimum IP-66 - musi mierzyć minimum: pH, przewodność, zasolenie, mV (potencjał redox) i temperaturę - do pomiarów terenowych oraz laboratoryjnych - wyświetlacz musi umożliwiać jednoczesną obserwację wyniku pomiaru mierzonej funkcji i temperatury Pomiar pH: - zakres: 0,00 do 14,00 pH - dokładność: +/- 0,01 pH lub lepsza - kompensacja temperatury: minimum od -5°C do 110,0°C - impedancja wejściowa: >1012( - kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów - automatyczne wykrywanie wartości buforu pH (4,00, 7,00, 9,00) - automatyczna kompensacja temperatury - w zależności od zastosowanej elektrody musi być możliwy pomiar minimum czystych wód, ścieków, past - musi posiadać możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera Pomiar napięcia i redox: - zakres: minimum +/- 1999 mV - dokładność: +/- 1 mV lub lepsza - impedancja wejściowa: >1012( - musi posiadać możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową Pomiar przewodności: - musi mieć możliwość pomiaru wód destylowanych i cieczy o przewodności do minimum 199,9 mS/cm - musi posiadać minimum 4 podzakresy przełączane automatycznie - pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl do minimum 177,9 g/l - przeliczenie TDS, stały współczynnik 0,5 - przeliczanie przewodności na zasolenie musi następować wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika - musi posiadać możliwość przybliżonego określenia zawartości suchej masy - kalibracja przez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczenie w roztworze wzorcowym - automatyczna kompensacja temperatury - współczynnik ( stały - w zestawie czujnik konduktometryczny o wysokiej dokładności (zakres minimum od 0 do 400 mS/cm) - pamięć minimum 50 wyników - automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii - w komplecie plyta z filmem ułatwiającym opanowanie obsługi - przyrząd musi być dostarczony z czujnikami temperatury z rezystorem przewodności oraz standardową elektrodą pH do czystych wód |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |