Oznaczenie sprawy: PUB/29-2019/DOP-a Lublin, dn. 16.04.2019r.

**Wykonawcy**

**uczestniczący w postępowaniu**

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę komory laminarnej do UMCS, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści komorę z panelem frontowym otwieranym na zawiasach oraz szybą frontową opuszczaną poniżej blatu co pozwala na łatwy dostęp do wnętrza komory w celu umycia szyby od wewnątrz.

**Odpowiedź:** Użytkownik nie wyraża zgody na takie rozwiązanie, ponieważ komora z panelem frontowym otwieranym na zawiasach jest niewygodna w użyciu (potrzebne są dwie wolne ręce do otworzenia i zamknięcia komory).

**Pytanie 2**: Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach blatu roboczego 1220 x 580 mm (szer. x gł.).

**Odpowiedź:** Użytkownik wyraża zgodę na zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach blatu roboczego 1220 x 580 mm (szer. x gł.).

**Pytanie 3**: Czy Zamawiający, w celu zmniejszenia ryzyka mikrobiologicznego, dopuści komorę o wysokości roboczej otworu frontowego 190 mm.

**Odpowiedź:** Użytkownik wyraża zgodę na zaoferowanie komory laminarnej o wysokości roboczej otworu frontowego 190 mm.

**Pytanie 4**: Czy Zamawiający dopuści komorę z lampą UV umieszczoną w górnej części tylnej ściany, co pozwala na wygodną i najbardziej skuteczną dekontaminację wnętrza komory.

**Odpowiedź:** Użytkownik wyraża zgodę na zaoferowanie komory laminarnej z lampą UV umieszczoną w górnej części tylnej ściany.

**Pytanie 5**: Czy Zamawiający dopuści komorę wyposażona w gniazdo elektryczne zamontowane w ścianie bocznej.

**Odpowiedź:** Użytkownik wyraża zgodę na zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w gniazdo elektryczne zamontowane w ścianie bocznej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. aa.