Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa pH-metru/ tlenomierza do UMCS”

(PU/48-2019/DOP-a/InIn)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| pH-metr/tlenomierz | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | pH-metr/tlenomierz o parametrach nie gorszych niż: - do pomiaru pH i temperatury oraz pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach (w % nasycenia lub w mg/l) i potencjału redox - podświetlany wyświetlacz segmentowy z regulacją podświetlenia - funkcja umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie - sygnalizacja pomiaru ustalonego – napis + dźwięk - możliwość przesyłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji - Funkcja pomiaru pH: - pomiar pH musi być izolowany od pomiaru przewodności - kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów - automatyczne wykrywanie wartości buforów wprowadzanych przez użytkownika - w przypadku stosowania wzorców pH (zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów - pamięć wyników kalibracji 3 elektrod musi umożliwiać ich szybką wymianę - automatyczna ocena stanu elektrody - możliwość odczytania charakterystyki elektrody - w zależności od zastosowanej elektrody pH możliwość pomiaru czystych wód, ścieków, past, serów, gleby - Funkcja pomiaru tlenu: - galwaniczny czujnik tlenowy - możliwość pomiaru zawartości tlenu w wodzie w % lub mg/l oraz w powietrzu w % - kalibracja czujnika tlenowego w 1 lub 2 punktach - automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury - pomiar ciśnienia atmosferycznego z możliwością odczytu wartości oraz automatycznym przeliczeniem wpływy na pomiar tlenu w mg/l - możliwość wprowadzenia zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu w mg/l - Funkcja pomiaru mV, redox: - określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV) - funkcja pomiaru relatywnego - Inne: - automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury - pamiętanie terminu następnej kalibracji - funkcja zegara z kalendarzem - pamięć wewnętrzna minimum 4000 wynikow, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą - pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania - musi posiadać możliwość połączenia z PC przez USB - przyrząd musi spełniać wymogi GLP - wymagane w dostawie: pH/tlenomierz, czujnik temperatury, czujnik tlenowy, elektroda komb. pH, instrukcja/film na CD, instrukcja/film/program na CD, kabel USB A-B, nakrętka do czujnika tlenowego (2szt.), pojemnik na czujnik tlenowy, roztwór elektrolitu czuj. Tl. 30 ml, siarczyn sodu 30 ml oraz zasilacz 12V/100mA stabilizowany |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |