Oznaczenie sprawy: PU/46-2019/DOP-a Lublin, dn. 09.10.2019r.

**Wykonawcy**

**uczestniczący w postępowaniu**

Działając w imieniu Zamawiającego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie zawiadamiam, że w postępowaniu na dostawę wirówki do UMCS, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

**Pytanie 1:** Czy dopuszczają Państwo wysokiej jakości, bezobsługowy silnik prądu stałego przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wirówki z silnikiem prądu stałego. Wirówka z wymaganym silnikiem indukcyjnym charakteryzuje się wyższą wytrzymałością (czasem bezobsługowej eksploatacji) i lepszą stabilnością pracy niż oferowana wirówka z silnikiem prądu stałego.

**Pytanie 2:** Prosimy o wyjaśnienie jaką funkcję według Państwa ma spełniać czujnik ograniczający wzrost temperatury w komorze: tego rodzaju czujnik ma zastosowanie w wirówkach z funkcją chłodzenia i grzania, natomiast Państwo nie wymagają układu chłodzenia ani grzania w wirówce. Dlatego prosimy o wyjaśnienie jak rozumieją Państwo możliwość ograniczania przez czujnik

wzrostu temperatury w komorze skoro wiadomo, że czujnik jedynie rejestruje wartość temperatury natomiast sam czujnik nie ma możliwości regulacji temperatury w komorze. Wobec powyższego prosimy o odpowiedź na pytanie czy dopuszczają Państwo

wirówkę bez czujnika ograniczającego wzrost temperatury wewnątrz komory?

**Odpowiedź:** Użytkownik popełnił błąd w opisie przedmiotu zamówienia. Wirówka musi być wyposażona w system ograniczający wzrost temperatury w komorze wirowania, co pozwala na ograniczenie ogrzewania próbek w wirówkach bez systemu chłodzenia.

**Pytanie 3:** Czy dopuszczą Państwo wirówkę, której wymiary podstawy wynoszą:32x39cm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na ograniczone miejsce przeznaczone na umieszczenie urządzenia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.:

**Miejsce i termin składania ofert:**

**1)** Ofertę należy przesłać na adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, budynek Rektoratu, piętro XII, **pokój 1203**, w terminie do dnia **21.10.2019r.** do **godz. 11.00.**

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu;
2. aa.