Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa inkubatora laboratoryjnego”

(PU/61-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| Inkubator laboratoryjny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Inkubator laboratoryjny o parametrach nie gorszych niż: - cieplarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza - zakres temperatury roboczej od minimum 5°C powyżej temperatury otoczenia do + 80°C - pojemność robocza: minimum 70 litrów - wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.): minimum 400 x 560 x 330 mm - wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): maksimum 600 x 950 x 520 mm - musi posiadać funkcję wstępnego ogrzania świeżego powietrza wpływającego do komory cieplarki - kominek wentylacyjny - adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcje urządzenia - funkcja samodiagnostyki do oceny błędów - minimum 1 sensor typu pt100 wg normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym - zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni oraz tryb pracy ciągłej - sygnalizacja dźwiękowa zakończenia programu - sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiającym nastawę temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, pozycję klapy wentylacyjnej z jej graficznym przedstawieniem na wyświetlaczu urządzenia, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym - funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu do momentu, gdy temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości - obsługa sterownika w języku polskim - rozdzielczość wyświetlacza dla nastawy temperatury oraz temperatury aktualnej 0,1°C - interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (możliwość zakupu oprogramowania) - wewnętrzny rejestrator danych - kalibracja układu pomiarowego bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktów temperatury - zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia - certyfikat kalibracji dla +37°C wystawiony przez producenta - podwójne zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu: nastawny elektroniczny ogranicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury mechaniczny ogranicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg DIN 12 880 – wyłącza grzałki po osiągnięciu temperatury 20°C powyżej temperatury nominalnej - sygnalizacja alarmowa – dźwiękowa i wizualna - obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej, niemalowana - tył ze stali ocynkowanej - w pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny) - wewnętrzne drzwi szklane - uchwyt w postaci rurki pionowej na całej wysokości drzwi zewnętrznych do cieplarki, do zamykania i otwierania, umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem - łatwe do utrzymania w czystości wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice oraz miejsca na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach bocznych, górnej i dolnej) - wymagane dostarczenie minimum 2 półek (rusztow) ze stali nierdzewnej - możliwość zainstalowania minimum 6 półek - ładowność każdej z półek minimum 20 kg - całkowita ładowność cieplarki: minimum 120 kg - zasilanie 230V /50 Hz |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |