Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa pH-metru laboratoryjnego”

(PU/63-2019/DOP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

| pH-metr laboratoryjny | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | pH-metr laboratoryjny o parametrach nie gorszych niż: Przeznaczony do pomiarów na bazie metod potencjometrycznych i amperometrycznych. Pomiar pH - w zakresie -2,000 do 16,000 - rozdzielczość 0,01/0,001 pH - dokładność: +/- 0,01pH do +/-0,005 pH Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury w zakresie: -10,0°C do + 130,0°C Czujniki: elektroda zespolona pH (złącze BNC) Pomiar temperatury: - zakres pomiarowy minimum od -50,0°C do + 200,0°C - rozdzielczość: 0,1°C lub lepsza - dokładność: +/- 0,1°C lub lepsza - czujnik typu PT 100 Kalibracja dla pomiaru pH: dwupunktowa lub trzypunktowa - automatyczna - rozpoznawanie pieciu roztworów wzorcowych: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,4 (dla 25°C) lub trzech buforów zwanych technicznymi (pH 4.00, 7,00, 10,01 (dla 25°C) - ręczna – można stosować bufory o dowolnych wartościach Zegar i data czasu rzeczywistego Wyświetlacz LCD – ekspozycja danych pomiarowych, komunikacja z użytkownikiem, komunikaty informacyjne. Zasilanie- 9V DC (z dostarczonego zasilacza stabilizowanego 230 VAC) Warunki pracy - temperatura pracy: minimum od 0°C do + 40°C - wilgotność względna: minimum od 5% do 90 % Wymiary maksymalne: 280 x 200 x 50 mm Dostawa obejmuje pH-metr, zasilacz 9V DC, elektrodę zespoloną pH i czujnik temperatury |
|  | Gwarancja: minimum 12 miesięcy (urządzenie) |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |