Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa dejonizatora do UMCS”

(PU/06-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Dejonizator o parametrach nie gorszych niż: System zasilany wodą wodociągową Urządzenie z produkcji seryjnej Wydajność produkcji nominalna: minimum 20 l/h Zużycie energii: maksimum 40 W Parametry wody I - przewodność elektrolityczna właściwa produkowanej wody: 0,055 (S/cm - drobnoustroje ( 1 jtk/ml - cząstki >0,22 (m( 1 cząstki/ml - norma PN-EN ISO 3696: 1999 – 1 stopień czystości lub równoważna Poziom TOC(10 ppb Panel sterowania z alfanumerycznym 2 wierszowym wyświetlaczem oraz diodami LED umożliwiającymi odczyt sygnalizacji niezależnie od kąta patrzenia Możliwość samodzielnego serwisowania, łatwa wymiana wkładów filtrujących w tym bezpośredni dostęp do membrany RO Komunikaty (alarmy) o minimum serwisach i terminach serwisów, przekroczonej przewodności Sterowanie – za pomocą pokrętła (obsługa jedną ręką) System kontrolno-pomiarowy, złącze USB, czujniki temperatury i ciśnienia Pobór wody za pomocą przycisku na klawiaturze sterującego elektrozaworem Dozowanie wyprodukowanej wody Pomiar czasu pracy i czasu poboru Pomiar przewodności wody ultraczystej i po membranie RO Dwa konduktometry z przepływowymi celami pomiarowymi Wbudowany konduktometr przepływowy, pomiar przewodności wody oczyszczonej zgodny z normą PN-EN 60746-3 lub równoważną Dokładność pomiaru przewodności +/- 0,2% Dokładność pomiaru temperatury: 0,1°C lub lepsza Zakres pomiaru przewodności: 0,00-9,99 (S/cm, rozdzielczość pomiaru: 0,01 (S/cm lub lepsza Sonda konduktometryczna materiał v4a. Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z kompensacją temperatury lub bez Wyświetlanie informacji o współczynniku alfa i temperaturze odniesienia Możliwość odczytu w (S/cm lub M(cm Zapis i archiwizacja wyników pomiarów przewodności, wydruki raportów Możliwość współpracy z rejestratorem danych Filtr sedymentacyjny o absolutnej klasie zatrzymania Filtr adsorpcyjny Moduł RO (odwrócona osmoza) Moduł jonowymienny w jednym elemencie o pojemności minimum 8 litrów podwójnego wymiennika jonowego Lampa UV 254 nm Moduł ultrafiltracji Kapsuła mikrofiltracyjna 0,22 (m Komplet przyłączy Pompa ze sterowaniem i systemem zabezpieczeń Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej INOX malowana proszkowo z atestem PZH Pisemna gwarancja bezterminowej dostępności materiałów eksploatacyjnych Karta charakterystyki materiałowej wymieniająca wszystkie materiały konstrukcyjne i media filtracyjne mające kontakt z wodą w całym procesie oczyszczania Znak i deklaracja CE Rejestracja przez serwis wszystkich zdarzeń serwisowych i eksploatacyjnych – historia użytkowania Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz Wymiary +/- 10 cm: 300 mm szer. x 590 mm wys. x 650 mm gł. |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |