Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa suszarek laboratoryjnych do UMCS”

(PUB/15-2020/DZP-a)

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Suszarki laboratoryjne (2 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Z naturalnym obiegiem powietrza Pojemność komory 75 l Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary lub grafitowy Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18 (DIN 1.4301 lub rownoważna) Drzwi pełne Minimalny zakres temperatury: od 5°C powyżej temperatury otoczenia do + 300°C Regulacja temperatury co 0,1°C Sterownik mikroprocesorowy PID z wyświetlaczem LCD minimum 4” Dotykowy, kolorowy wyświetlacz graficzny Kominek wentylacyjny sterowany programowo Minimum sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy 2 półki druciane INOX Dopuszczalne całkowite obciążenie urządzenia: minimum 50 kg Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika (=30 mm Pamięć wyników pomiarowych Sygnalizacja otwartych drzwi Zamknięcie na klucz Waga urządzenia maksimum 60 kg Zasilanie 230V 50 Hz Moc znamionowa 1700 W Wymiary zewnętrzne urządzenia (sz. x wys. x głęb.): maksimum 600 x 850 x 650 mm Wymiary wewnętrzne urządzenia (sz. x wys. x głęb.): minimum 400x 500 x 350 mm |
|  | Gwarancja: minimum 24 miesiące |
|  | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do miejsca dostawy, koszty załadunku, rozładunku i wniesienia do pokoju 408 w budynku Dużej Chemii UMCS. |
|  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji: - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin; - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu; - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |