*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa suszarki laboratoryjnej do UMCS”**

**(PU/23-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| Suszarka laboratoryjna o parametrach nie gorszych niż:   * pojemność komory: od 50 do 60 l * minimalny zakres temperatury: od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +250°C * regulacja temperatury: maksimum co 0,1°C * obieg powietrza naturalny * protokół kontroli jakości (w +105°C) * zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 lub równoważną * otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (φ 30 mm) * półki ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic * pełne drzwi zewnętrzne * możliwość zaprogramowania pracy w wybranej temperaturze w zakresie czasu od 0 do minimum 75 h * sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem LED * instrukcja w języku polskim |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:  - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;  - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |